前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

高纯铝化学分析方法

第6部分 催化锰-过硫酸反应体系法

测定银含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 6: Determination of silver content

by calalyze reaction system of manganese-persulfric acid method

(预审稿)

YS/T 244.6—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为8个部分:

—— 第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

—— 第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

—— 第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

—— 第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

—— 第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

—— 第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

—— 第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

—— 第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第6部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯铝化学分析方法

第6部分  催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中银含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中银含量的测定。测定范围：0.00008~1.00%。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水再用石英蒸馏器蒸馏提纯。

- 方法提要

试样用盐酸、硝酸溶解。在pH1~3的溶液中，用二硫腙-四氯化碳将银萃取富集。在酸性介质中借银对锰-过硫酸反应体系的催化作用测定银。

- 试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

3.2  盐酸（1+3），优级纯。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.3  抗坏血酸(50g/L)，优级纯。

3.4  二硫腙-四氯化碳溶液(0.05 g/L)。

3.5  硫酸(1+1) ，优级纯。

3.6  高氯酸(700g/L)，优级纯。

3.7  磷酸(1+1)。

3.8  硫酸锰(0.006mol/L)。

3.9  过硫酸钾。

3.10  银标准贮贮存溶液：称取0.15748g硝酸银（99.99%），溶入水中，移入1000mL容量瓶中（茶色），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1mg银。

3.11  银标准溶液：移取10.0ml银标准贮存溶液（3.10）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取10.0ml溶液于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，此溶液1mL含0.1μm银。

- 仪器和设备

分光光度计。

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.3）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）在70~80℃烘2~3h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5g干燥试样（5.2），精确至±0.001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试样（6.1）置于50mL石英杯中，加入10mL盐酸（3.1），3~5mL硝酸（3.3），待激烈反应后置电热板上继续加热至完全溶解，并蒸发至近干。取下，迅速加入5mL硝酸（3.3），继续加热并慢慢摆动使附在杯上的盐类湿润下来，蒸发至玻璃状，加入5mL硝酸（3.3）继续蒸发至玻璃状（略有干涸也无妨）。加40mL水，加热使盐类完全溶解，冷却后加入1mL抗坏血酸（3.4）（如含铁量极微可不加），用试验检查pH值应在1~3，否则用稀硝酸和氢氧化铵调节。

6.4.2  将试液移入分液漏斗中，用水量水冲洗石英杯，洗涤液并入分液漏斗中。加入5mL二硫胺-四氯9化碳（3.5），萃取2~3min。将有机相分入另一分液漏斗中。再重复萃取一次，合并有机相。用5mL水将有机相萃洗一次，小心地将有机相滤入原烧杯中，低温蒸干。

6.4.3  加入0.5mL硫酸（3.6），0.25mL高氯酸（3.7），蒸发至冒白烟，冷却，加0.5mL硝酸（3.3），蒸发至近干。取下用2-3mL水冲洗杯壁，加入2mL磷酸（3.8），加热2~3min使残渣充分溶解。溶清后取下，用少许水和擦棒擦洗杯壁，将其洗入25mL比色管中。

6.4.4  加入1mL硫酸锰（3.9），0.5g过硫酸钾（3.10），稀释至10mL，混匀。放入沸水中加热7min，以流水迅速冷却至室温，准确稀释至10mL，混匀。

6.4.5  将部分溶液置于1㎝比色皿中，以水为参比，于分光光度计波长530nm处测量其吸光度。

6.4.6  将所测得吸光度减去空白吸光度后，从标准曲线上查得相应的银量。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  移取0，0.05，0.10，0.20，0.30，0.40μg银的标准溶液（3.12）分别置于一组石英杯中。各加入40mL水，2~3滴硝酸（3.3）使pH在1~3之间。

6.5.2  以下按照6.4.2~6.4.5项进行操作。

6.5.3  将所测吸光度减去试剂空白的吸光度后，以银含量为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算银的质量分数（%）：

w（Cd）=m1m0×100     ………………………………………………（1）

式中：

m1——从标准曲线上查出的银的质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）；

8  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于下表1所列允许差。

表1

| 银含量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00008~1.00 | 0.00002 |

9  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。