ICS 11.060.10

H 77

中华人民共和国国家标准

GB /T17168-××××

牙科铸造贵金属合金

Dental casting precious metal alloys

（审定稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家质量技术监督局 发布

- 前    言

GB/T17168-1997 “齿科铸造贵金属合金”非等效采用了ISO 1562:1993和ISO 8891:1993的基本内容。由于ISO 1562:和ISO ISO 8891分别于2004年和1998年进行了修订，因此GB/T17168在本次修订中修改采用了ISO 1562: 2004 Dentistry- Casting gold alloys和 ISO 8891: 1998 Dental casting alloys with noble metal content of at least 25% but less than 75%的基本内容。按照较通行的用语，将标准题目改为“牙科铸造贵金属合金”。对于ISO 1562涉及的引用标准中已有相应的国家标准，且国家标准为等同采用原引用标准的，如GB/T228-2002等同采用ISO6892：1998，本标准以GB/T228-2002替代ISO6892；对于没有相应国家标准，或相应国家标准未等同采用原引用标准的，本标准未做替代采用。ISO1562规定合金化学成分和密度使用经确定的方法测定，本标准采用的GB/T15072.1~15072.20和GB/T1423可满足这一要求。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：有研亿金新材料股份有限公司。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本标准主要起草人：

ISO1562:2004前 言

贵金属含量（质量分数）25%~75%的铸造合金的标准是ISO8891。

预期用于金属—陶瓷修复体的基体，并有双重用途（铸造和烤瓷）的贵金属含量（质量分数）至少75%的牙科铸造金合金的标准是ISO9693。

ISO8891:1998前 言

避免生物学危害的专用定性和定量要求不包含在本标准之内，但评价可能的生物学危害时，推荐使用ISO10993-1: 2003 医疗器械的生物学评价-1和ISO7405: 1997 牙科材料的生物学评价。

本标准现在还不能规定抗腐蚀和抗晦暗性的要求。但推荐将附录A给出的静态浸泡试验用于提供牙科铸造合金中析出的金属离子的种类和数量的信息，将附录B给出的硫化钠晦暗试验用于提供表面腐蚀变化可能性的信息。

当牙科铸造合金腐蚀和晦暗试验的国际标准（如ISO10271）发布时，附录A和附录B给出的试验方法将被修订，与该国际标准一致，可允许的最大腐蚀和晦暗的要求将被规定。到那时还应考虑牙科铸造合金电化学性能试验方法的实施。

牙科铸造贵金属合金

1 范围

本标准规定了金和铂族金属含量（质量分数）25%～75%，和金含量（质量分数）≥60%、且金加铂族金属（铂、钯、铱、钌和铑）总量（质量分数）≥75%的牙科铸造贵金属合金的分类、性能要求和试验方法。

本标准适用于制作牙科修复体和器件的铸造贵金属合金。

本标准不适用于金属-陶瓷牙科修复体的金属基体材料。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T15072.1～15072.20 贵金属极其合金化学分析方法

GB/T1423 贵金属及其合金密度测量方法

GB/T12809 实验室玻璃仪器 玻璃

GB/T6682 分析实验室用水规范和试验方法

GB/T4340.1 金属维氏硬度试验 第1部分—试验方法

GB/T228 金属材料 室温拉伸试验

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 牙科铸造贵金属合金（简称铸造合金） dental casting precious metal alloys

用于失蜡精密铸造技术制备牙科修复体的各种贵金属合金。

3.2随模冷却 benching-cooling

将铸件保持在铸造模型中，蜡模最上部暴露出金属，并放在平板上，金属表面与自然循环的空气接触，直到铸件温度降低到环境温度的冷却方式。

3.3内包装 primary pack

直接与铸造合金接触的容器。

4分类

根据铸造合金的机械性能和它们被推荐的应用范围，将其分类如下：

Ⅰ型：低强度铸造合金——用于承受应力很小的铸件，如嵌体；

Ⅱ型：中等强度铸造合金——用于承受中等应力的铸件，如嵌体、高嵌体和全冠；

Ⅲ型：高强度铸造合金——用于承受高应力的铸件，如高嵌体、桥、冠和鞍基；

Ⅳ型：超高强度铸造合金——用于承受很高应力和薄横截面的铸件，如鞍基、舌颚杆、卡环、套筒冠、铸造单冠和活动义齿支架。

5 要求

5.1化学成分

铸造合金按成分分为两组。一组金和铂族金属含量（质量分数）25%～75%；另一组金含量（质量分数）≥60%、且金和铂族金属的总量（质量分数）≥75%。

每种铸造合金的成分与包装、标签或标识上给出标称值的偏差为（质量分数）±0.5 % 。

铸造合金的铍和镉含量（质量分数）应不大于0.02 % 。如果铸造合金的镍含量（质量分数）大于0.1 %，其实际含量不应超过标称值。

注：铂族金属是指铂、钯、铱、钌和铑

5.2生物相容性

铸造合金的生物相容性见国家医药行业标准YY0268。

5.3 密度

铸造合金的密度与其标称值的偏差为±0.5g/cm3。

5.4维氏硬度

铸造合金的维氏硬度与其标称值的偏差为±10%（Ⅱ型—Ⅳ型）和±20%（Ⅰ型）。

5.5熔化范围

铸造合金的液相线和固相线温度与其标称值的偏差为±25℃。

5.6力学性能

根据铸造合金的分组和分类，不同成分组的各类合金的力学性能应分别符合表1和表2的要求。

5.6 耐腐蚀性

尚未确定铸造合金耐腐蚀性的性能指标。推荐用静态浸泡试验（附录A）获得有关铸造合金析出离子的种类和数量的信息。

5.7 抗晦暗性

尚未确定铸造合金耐腐蚀性的性能指标。推荐用硫化钠晦暗试验 (附录B) 获得关于铸造合金表面改变的可能性的信息。附录B的试验方法是以ISO 10271为依据的。

5.8 电化学行为

电动势试验(附录C)可作为静态浸泡试验的替代和补充，用于评价铸造合金的电化学行为。附录C的试验方法是以ISO 10271为依据的。

表1. 金和铂族金属含量（质量分数） 25%～75%铸造合金的力学性能

| 合 金 | 规定非比例延伸强度，Rp0.2 MPa |  |  | 断后伸长率 ，% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 软态 |  | 硬态 最小 | 软态 最小 | 硬态 最小 |
|  | 最小 | 最大 |  |  |  |
| Ⅰ型 | 80 | 180 | — | 18 | — |
| Ⅱ型 | 180 | 240 | — | 12 | — |
| Ⅲ型 | 240 | — | — | 12 | — |
| Ⅳ型 | 300 | — | 450 | 10 | 3 |

表2. 金和铂族金属总量（质量分数）≥75%铸造合金的力学性能

| 合金 | 规定非比例延伸强度 Rp0.2 ，MPa， 不小于 | 断后伸长率，% 不小于 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ型 | 80 | 18 |
| Ⅱ型 | 180 | 10 |
| Ⅲ型 | 270 | 5 |
| Ⅳ型 | 360 | 3 |

6 试验方法

6.1 取样

取样应完全满足制备按照6.3 和附录A、附录B和附录C 进行试验所用试样的要求，并且应来自同一批次。为了按照6.1进行检验，还应能够得到样品和包装材料。

6.2 试样制备

6.2.1 一般要求

按照制造商的使用说明书，用通常牙科技工室使用的失蜡精密铸造法制备样品。

铸造后仔细分离铸头，去掉任何铸造珠粒和毛刺等。

替换任何有可见缺陷（砂眼、气孔和铸造不全）的样品。

6.2.2 拉伸试验样品

按照第8条进行拉伸试验应制备6个样品，形状规格可见图1或图2所示，铸造和修整按6.1进行。

按照制造商的说明书对样品进行软化处理（见6.1c）。

如果合金是可硬化处理的，再制备6个样品，并按照制造商的说明书进行硬化处理（见6.1d）。

注：试验样品在软化和硬化处理之后，正常情况下不需要再做修整。

单位: mm

测量长度 15±0.1

图1. 锥形肩台试样

单位: mm

测量长度 15±0.1mm

图2. 圆形肩台试样

6.3 试验方法

6.3.1化学成分

铸造合金的贵金属元素的成分分析按GB/T 15072的规定进行，非贵金属和有害杂质元素的成分分析由供需双方商定。

6.3.2铸造合金的密度测量按GB/T1423的规定进行。

6.3.3铸造合金的维氏硬度的测量按照GB/T4340的规定进行。

6.3.4铸造合金的固相线和液相线温度用冷却曲线法或精度为±10℃的其他方法测定

6.3.5力学性能

6.3.5.1规定非比例延伸强度

按照GB/T228，测量按第6.1条和第6.2条铸造和修整6个样品的规定非比例延伸强度。用常规机械性能试验机，以1.5±0.5(mm/min)的十字头速率对样品加载，直到样品断裂。

从应力/应变曲线上确定非比例延伸0.2% 时的应力，依据原始横截面积计算规定非比例延伸强度。

如果4个或多于4个样品符合5.6 的要求，铸造合金通过试验。

如果符合5.6要求的样品少于4个，重复试验。

如果重复试验后符合5.6要求的样品还少于4个，铸造合金不合格。

6.6.2断后伸长率

按照GB/T228，测量样品的断后伸长率。

如果4个或多于4个样品符合5.6 的要求，铸造合金通过试验。

如果符合5.6要求的样品少于4个，重复试验。

如果重复试验后符合5.6要求的样品还少于4个，铸造合金不合格。

6.6.3计算规定非比例延伸强度

取符合表1和表2要求的合格样品的规定非比例延伸强度的平均值，报告结果精确到5MPa。

6.6.4计算断后伸长率

取符合表1和表2要求的合格样品的断后伸长率的平均值，报告结果精确到1%。

7  包装、标识和使用说明书

7.1 总则

包装、标识和使用说明书等应符合国家相关法规的要求。

7.2 包装

铸造合金的最小包装应为塑料袋或塑料盒封装。

7.3 标识

铸造合金产品上和最小包装上应标明产品牌号，或商品名，或制造商和经销商。

标签或包装的内插件上至少应有以下信息：

- 制造商或经销商名称、地址，商标；

b)  铸造合金牌号或商品名；

c)  成分，铸造合金中所有含量（质量分数）大于1 %的元素及其含量, 铸造合金中所有含量（质量分数）在0.1%~1 %的元素及其含量;

d）合金颜色；

e）合金类型；

f）熔化范围，合金液相线和固相线温度，℃；

g）合金密度，g/cm3；

h）批号；

i）净重，g；

j）如果合金中镍含量（质量分数）大于0.1 %，制造商或经销商应在包装上以清晰可见的警示语注明合金含镍和镍的含量。

7.4使用说明书

铸造合金的最小包装中应附有至少包括以下信息的使用说明书：

a) 按照6.3.5测得的规定非比例延伸强度和断后伸长率，按照6.3.3测得的维氏硬度HV5/30； 如适用，按照7.4 c)和7.4d)对铸造样品进行热处理后测得的规定非比例延伸强度、断裂延伸率和维氏硬度HV5/30；

b）推荐的铸造温度；

c）如适用, 推荐的软化热处理温度；

d）如适用，推荐的硬化热处理温度；

e）推荐的钎焊、焊接和其他连接技术；

f) 有害元素：如果合金中镍含量（质量分数）大于0.1%，应标明其含量并注名明详细的注意事项。

- 附录A
（资料性附录）
表面腐蚀试验法-静态浸泡试验

A.1 试样制备

为进行腐蚀试验，按6.1取样，按6.2.1的铸造和修整工艺制备2个样品，尺寸约为34mm×13mm×1.5mm。

如果生产商有推荐(见7.4c和7.4d),按照生产商的使用说明书热处理样品。

用标准的金相制样方法将样品的所有表面去掉至少0.1mm,以1200号碳化硅水砂纸结束磨样。制备不同铸造金合金的样品不能使用同一张研磨砂纸。

A.2 试验

A2.1 试剂

按照ISO10271，需要下列试剂。

A2.1.1 乳酸(约90% C3H6O3）化学纯。

A2.1.2 氯化钠(NaCl),分析纯。

A2.1.3 水，按照GB/T6682，为2级。

A2.1.4 乙醇（C2H5OH），分析纯。

A2.1.5 腐蚀溶液。

每次使用前制备0.1mol/L乳酸和0.1mol/L氯化钠腐蚀溶液。在约300mL水中溶解(10.0±0.1)g 乳酸, 再加入(5.85±0.05)g 氯化钠，用水稀释到（1000±3）mL。测量溶液的pH值。如果pH值不在2.2~2.4范围内，溶液应废弃，检查试剂。

A2.2  装置

按照ISO10271，需要下列装置。

A2.2.1 符合GB/T15725要求的硼硅酸盐玻璃容器，可用锥形瓶。

A2.2.2 pH 剂。

A2.3 试验过程

测量每个试样的表面积,精确到±0.1cm2。在乙醇中超声波清洗样品2分钟，用水漂洗样品，用无油无水压缩空气吹干。将每个样品单独放入直径16mm、长160mm的玻璃容器中。

记录腐蚀溶液的pH值。加入腐蚀溶液到每一个容器，使之能覆盖样品（约10ml）；记录所加腐蚀溶液的体积,精确到±0.1 mL。盖紧容器防止挥发。保持在（37±1）℃，(7±0.1）d。然后取出样品，记录试验溶液的pH值。

A2.4分析

使用灵敏度足够的仪器分析法（如AAS或ICP-AES），定量分析每个试验溶液中的合金成分和镍、镉、铍含量。

A.3 试验报告

试验报告中应记录使用的分析方法，给出所有到的元素的测量极限。

试验报告中还应记录pH值、样品制备或试验过程的详细过程，每个试验溶液中发现的每个元素的分析值，单位：mg/cm27d。

- 附录B
（资料性附录）
抗晦暗试验法-硫化钠试验

B1 试样制备

按6.1取样，按6.2.1的铸造和修整工艺制备2个抗晦暗试验样品，直径约为10mm，至少0.5mm厚。

如果生产商有推荐(见7.4c和7.4d),按照生产商的使用说明书热处理样品。

用环氧树脂冷镶样品，用标准的金相制样方法磨样和抛光，用粒度1μm的水基抛光膏结束抛光。制备不同的铸造金合金样品不能使用同一张研磨纸和抛光布。

在乙醇中超声波清洗样品2分钟，用水漂洗样品，用无油无水压缩空气吹干。

注：冷镶样应使用环氧树脂，因为其它树脂会在乙醇中溶解。

B2 试验

B2.1试剂

按照ISO10271，需要下列试剂。

B2.1.1 水合硫化钠（Na2S（7-9）H2O,约35% Na2S),分析纯。

B2.1.2 水，按照GB/T6682，为2级。

B2.1.3 乙醇（C2H5OH），分析纯

B2.1.4 抗晦暗试验溶液

每次使用前配制0.1mol/L硫化钠溶液。在水中溶解(22.3±0.1)g硫化钠，然后再加水水稀释到（1000±3）mL。

B2.2 装置

浸泡装置:每分钟将样品浸入抗晦暗试验溶液中10～15S,温度（23±2）℃。

B2.3 试验过程

取1个按B.1制备的抗晦暗试验样品，固定在浸泡装置中，试验持续（72±2）h。分别在（24±1）h和(48±1）h更换试验溶液。在（72±1）h从浸泡装置中取出样品，用水彻底清洗样品，把样品浸泡在乙醇中，然后用无油无水压缩空气吹干。

注意：试验应在适当的操作排气罩下进行。

B2.4 检查

目视检查（不用放大镜）并比较经试验和未经试验样品表面的损蚀差别。

检查人员应有正常的三基色视觉，可佩带矫正视力（无放大作用）的无色透镜。样品应在至少1000勒（Lx）的光照度和不超过25cm的距离下检验。

B3 试验报告

试验报告应记录样品制备和试验的详细情况、样品颜色和光泽的任何可见差别。

- 附录C
（资料性附录）
电化学试验法-电动势试验

C1 试样制备

按6.1取样，按6.2.1的铸造和修整工艺制备至少4个电化学试验样品，表面积不小于0.1cm2。样品可从同一根铸造棒上切割。用粒度125μm的纯氧化铝喷砂，去除包埋材。如果生产商有推荐(见7.4c和7.4d),按照生产商的使用说明书热处理样品。

制备的样品应有一个暴露的平面，为了能与电化学装置连接应提供合适的接触方式。

工作电极应制备得确保裂隙不存在。推荐的制备方法是将样品镶入环氧树脂中（如果试验前和试验后样品检验确定样品不存在裂隙，可用样品夹代替镶嵌）。

将样品的试验表面去除至少0.1mm，使用测量仪器（如千分尺），测量样品厚度的变化。每种铸造金合金样品使用新的研磨砂纸。精磨使用碳化硅水砂纸的标准金相制样法，最后用粒度1μm的金刚石研磨膏结束。

用50倍的光学显微镜检查样品与环氧树脂间界面的裂纹或裂隙，如果发现任何裂纹或裂隙，替换样品。测定样品的暴露面积，精确到0.01cm2。在乙醇中超声波清洗样品表面2分钟，用水漂洗样品，并存放在水中直至送入试验池。

注：需要用环氧树脂，因为其它树脂在浸泡时可能被溶解，从而引起电绝缘损失。

C2  电化学试验

C2.1 试剂

按照ISO10271，需要下列试剂。

C2.1.1 乳酸(约90% C3H6O3）化学纯。

C2.1.2 氯化钠NaCl),分析纯。

C2.1.3 氢氧化钠(NaOH),分析纯

C2.1.4 水，按照GB/T6682，为2级

C2.1.5 氩气或氮气，含氧量≦5×10-6。

C2.1.6 乙醇（C2H5OH），分析级。

C2.1.7 电解液。

在约950mL水中溶解9.0g氯化钠，使用1%体积分数 乳酸或4g/L氢氧化钠的水溶液将pH值调整到(7.4±0.1)，加水稀释到1000 mL。

C2.2 装置

C2.2.1 可控温硼硅酸盐玻璃双层壁试验池。

C2.2.2 扫描恒电位仪，电压范围：±1600mV，电流输出范围：10-9A~10-1A。

C2.2.3 电压测量仪，具有高输出阻抗﹥1011Ω，在±1600mV范围灵敏度或精度为1mV。

C2.2.4 电流测量仪，测量范围大于10-9A~10-1A，误差小于测量值的1%。

C2.2.5工作电极：样品

C2.2.6 对电极：高纯石墨或铂

C2.2.7参比电极：饱和甘汞电极(SCE)或Ag/AgCl电极（饱和氯化银电极，SSE）

C2.2.8 pH计，精度±0.1pH单位。

C.2.3试验过程

C.2.3.1准备

电化学测量电路见图C1, 电解液池（试验池）见图C2。将电解液注满试验池，在室温（23±2）℃试验。

将对电极放入试验池，并放入参比电极。然后将工作电极放入试验池，且不被电解液浸没。启动电磁搅拌棒。

以约100cm3/ min的速率冲入无氧氮气或氩气至少30min。将工作电极浸入电解液，校正参比电极。调整气流速率，形成微气泡。开始测量程序。

C2 3.2 开路电位试验

记录开路电位与时间的关系曲线，持续2h。测定浸入2h±6min后的开路电位Eocp , 单位mV(SCE)。电压-时间曲线见图C3。

C2.3.3动电位测量

在结束开路电位测量后，在Eocp值不小于150mV时, 开始动电位扫描5min。

动电位扫描速度应为1mV/S，直到电流密度为10-3A/cm2 ，或电位为+1000mV (SCE) ，或电位比裂解电位Ep高300 mV 。记录电位-电流密度对数曲线。回到起始电位的反向扫描可被用于获得凹坑腐蚀的信息。电位-电流密对数曲线见图C4。

说明

1．电位仪，2.对电极, 3.参比电极,  4.工作电极, A.电流测量仪, b.电压测量仪

图C.1 电化学测量电路图

C.3 试验报告

试验报告应包括以下信息：

a）试验合金牌号

b）如适用，热处理细节；

c）试验温度（23±2）℃；

d）样品制备(C.1)和试验过程（C.2）的任何偏差的描述。

e）开路电位Eocp，mV（SCE）；

f）电位-电流密度对数曲线或电位-电流密度曲线；

g）0电流电位Ez，mV（SCE）；

h）与电流密度Ip(A/cm2 对应的裂解电位Ep，（SCE）；

i）与电流密度Ic(A/cm2 ）对应的在Ez和Ep之间的有效峰值电位Ec(mV）（SCE）;

l) 在电位Ez +300mV的电流密度I300，A/cm2  (SCE)；

m）电解液或样品表面任何显著变化的描述。

如果参比电极使用的是饱和甘汞电极(SCE)，报告的电位单位应转换成mV (SCE)。

说明  1 温度计                                          9 磁棒

2 对电极                                          10 进水口

3工作电极                                         11 磁电机(PETT覆盖的)

4 气体出口                                        12 双层壁试验池

5 电解桥                                          13 电解液

6 参比电极（饱和甘汞电极）(SCE 13 电解液)         14 水出口

7 KCl饱合溶液                                     15 气体进口（使用氮气）

8 毛细管

图C.2  电解液池

图C.3  开路电压与时间关系曲线

图C.4 电流密度对数与电压关系曲线