前    言

中华人民共和国有色金属行业标准

20××－××发布

YS

高纯铝化学分析方法

第2部分 钼蓝萃取光度法

测定硅含量

Chemical analysis methods of high purity aluminum

Part 2: Determination of silicon content

by extraction-molybdenum blue photometric method

(预审稿)

YS/T 244.2—200X

- ICS

- H

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

YS/T 244《高纯铝化学分析方法》共分为8个部分:

—— 第1部分　邻二氮杂菲-硫氰酸盐光度法测定铁含量；

—— 第2部分　钼蓝萃取光度法测定硅含量；

—— 第3部分　二安替吡啉甲烷-硫氰酸盐光度法测定钛含量；

—— 第4部分　丁基罗丹明B光度法测定镓含量；

—— 第5部分　阳极溶出伏安法测定铜、锌和铅含量；

—— 第6部分　催化锰-过硫酸反应体系法测定银含量；

—— 第7部分　二硫腙萃取光度法测定镉含量；

—— 第8部分　结晶紫萃取光度法测定铟含量；

—— 第9部分  电感耦合等离子体质谱法测定高纯铝中杂质含量。

本部分为YS/T 244《高纯铝化学分析方法》的第2部分。

本部分代替YS/T 244.2-1994。

本部分是对YS/T 244.2-1994的重新确认。

主要进行了编辑性整理,增加了“重复性”和“质量保证与控制”条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由抚顺铝业有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由抚顺铝业有限公司起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 244.2-1994。

高纯铝化学分析方法

第2部分  钼蓝萃取光度法测定硅含量

1  范围

本部分规定了高纯铝中硅含量的测定方法。

本部分适用于高纯铝中硅含量的测定。测定范围：0.00010~0.00080%。

本部分配制试剂及分析用水均为二次去离子水再用石英蒸馏器蒸馏提纯。

- 方法提要

试样用氢氧化钠溶解，硫酸酸化，在酸度0.2mol/L时使硅与钼酸铵形成硅钼杂多酸，再增大酸度至3.6mol/L，用还原剂溶液还原成硅钼蓝，以正戊醇萃取，于分光光度计波长800nm处测量其吸光度。高纯铝中存在的杂质不干扰测定。

- 试剂

3.1  无水乙醇，优级纯。

3.2  正戊醇。

3.3  硫酸（1+1），优级纯。

3.4  盐酸（1+3），优级纯。

3.5  钼酸铵溶液（100g/L）优级纯。此溶液贮放在聚乙烯瓶中。

3.6  还原剂溶液

3.6.1  1-氨基-2萘酚-4-磺酸（1g/L）：称取0.5g1-氨基-2萘酚-4-磺酸（1.2.4酸）及5g无水亚硫酸钠溶于500mL水中，加1mL冰醋酸，混匀。将溶液保存于棕色瓶中，置于阴凉处，一周内使用。

3.6.2  抗

3.7　氢氧化钠溶液（160g/L），优级纯。此溶液贮放在聚乙烯瓶中。

3.8  硫酸[c(H2SO4)=4.0mol/L]，优级纯。

3.9  铝基溶液：称取3.000g超纯铝（或含硅量低于0.0001%的高纯铝）置于400mL聚乙烯杯（带盖）中，加入60.0mL氢氧化钠溶液（3.7）,在沸水浴上加热溶解完全后，再保持5min。取下聚乙烯杯，加入70mL水，在不断搅拌（用聚乙烯棒）下，滴加78.0mL硫酸(3.8)，在沸水浴上加热使盐类溶清。取下聚乙烯杯，冷却至室温，用水稀释至210mL，混匀。保存于聚乙烯瓶中。此溶液35mL含0.5g铝。

3.10  试剂溶液：在400mL聚乙烯杯中加入60.0mL氢氧化钠溶液（3.7），再加入36.0mL硫酸（3.8），冷却至室温，用水稀释至210mL，混匀。保存于聚乙烯瓶中。

3.11  硅标准贮存溶液：称取0.2140g预先在1000℃高温炉中灼烧1h，并置干燥器中冷却至室温的二氧化硅（99.9%以上），置于带盖的铂坩埚中。加入5g无水碳酸钠，混匀。在950℃高温炉中熔融15min，取出冷却，放入烧杯中，加800mL热水，加热搅拌，浸取熔块，用水洗净坩埚，冷却至室温，移入1L容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。保存于聚乙烯瓶中。此标准溶液1mL含0.1mg硅。

3.12  硅标准溶液：移取10.0mL硅标准贮存溶液（3.11），放入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。再从此溶液中移取20.0mL，置于另一100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。保存于聚乙烯瓶中。此溶液1mL含2μg硅。用时现配。

- 仪器和设备

4.1  分光光度计。

4.2  电动离心机。

5  试样

5.1  试样用盐酸（3.4）浸泡3h以上，用去离子水洗净，再用无水乙醇浸洗一次。

5.2  将试样（5.1）在70~80℃烘2~3h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5g干燥试样（5.2），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）置于250mL聚乙烯杯（带盖），加入10.0mL氢氧化钠溶液（3.7），在沸水浴上加热溶解完全后，再保持5min。

6.4.2  取下聚乙烯杯，加入15mL水，在不断搅拌（用聚乙烯棒）下，滴加13.0mL硫酸（3.8）（空白加6.0mL），在沸水浴上加热使盐类溶解至溶液澄清。

6.4.3  取下聚乙烯杯，冷却至室温，用水稀释至37mL，加入3mL钼酸铵溶液（3.5），混匀，在15~30℃放置15min。

6.4.4  加入10.0mL硫酸（3.3），立即加入3mL还原剂溶液（3.6），混匀，放置10min。

6.4.5  将溶液（6.4.4）移入125mL分液漏斗中，用5mL水洗涤，洗液并入分液漏斗中，加入10.0mL正戊醇(3.1)，萃取1min。静置分层后，将有机相移入离心管中，于电动离心机离心2min。

6.4.6  将有机相（6.4.5 ）移入3cm吸收池中，以正戊醇（3.2）为参比，于分光光度计波长800 nm处测量其吸光度。将试样所测吸光度从铝基工作曲线（6.5）上查出相应的硅量。并随同试样的空白所测吸光度从试剂工作曲线（6.6）上查出相应的硅含量。

6.5  铝基工作曲线的绘制

6.5.1  于一组250mL聚乙烯杯（带盖）中，各加入35mL铝基溶液（3.9），再分别加入0mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL硅标准溶液（3.12），用水稀释至37mL，加入3mL钼酸铵溶液（3.5），混匀，在15~30℃放置15min。以下按分析步骤6.4.4~6.4.5款进行。

6.5.2  将有机相（6.5.1 ）移入3cm吸收池中，以正戊醇（3.2）为参比，于分光光度计波长800 nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去补偿溶液的吸光度后，以硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6.6  试剂工作曲线的绘制

6.6.1  于一组250mL聚乙烯杯（带盖）中，各加入35mL试剂溶液（3.9），再分别加入0mL、0.25mL、0.50mL、1.00mL、1.50mL、2.00mL硅标准溶液（3.11），用水稀释至37mL，加入3mL钼酸铵溶液（3.5），混匀，在15~30℃放置15min。以下按分析步骤6.4.4~6.4.5款进行。

6.6.2  将有机相（6.6.1 ）移入3cm吸收池中，以正戊醇（3.2）为参比，于分光光度计波长800 nm处测量其吸光度。将所测吸光度减去试剂空白的吸光度后，以硅含量为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算硅的质量分数（%）：

w（Si）=m1−m2m0×100     ………………………………………………（1）

式中：

m1——从铝基工作曲线（6.5）上查得的试样含硅质量，单位为克（g）；

m2——从试剂工作曲线（6.6）上查得的随同试样空白含硅质量，单位为克（g）；

m0——试料的质量，单位为克（g）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

硅的质量分数/%：  0.00017　　　0.00025　　　　　0.00046

重复性限 r　/%：  0.00007　　  0.00011　　　　　0.00017

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 硅含量% | 允许差% |
| --- | --- |
| 0.00010~0.00020 | 0.00008 |
| ＞0.00020~0.00030 | 0.00012 |
| ＞0.00030~0.00060 | 0.00020 |
| ＞0.00060~0.00080 | 0.00025 |

9  质量保证与控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品，每六个月校核一次本部分的有效性。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。