高纯铝化学分析方法

阳极溶出伏安法

测定铜、锌、铅含量

YS/T  244.5—200X

编 制 说 明

抚顺铝业有限公司

2007年5月

编 制 说 明

根据中色协综字[2006]第080号文件和国家标准制（修）订计划，中国有色金属工业标准计量质量研究所2007年3月召开工作会议，由抚顺铝业有限公司对YS/T244.5-1994《高纯铝化学分析方法 阳极溶出伏安法测定铜、锌、铅含量》进行修订。

本次修订未对标准做方法及内容上的改动，仅对文字按照GB/T1.1-2000《标准化工作导则  第1部分：标准的结构和编写规则》和GB/T20001.4-2001《标准编写规则    第4部分：化学分析方法》的有关规定编辑整理。按照YS/T244.5-200X《高纯铝化学分析方法  阳极溶出伏安法测定铜、锌、铅含量》对三个样品进行了独立的11次分析，结果见表1、2、3。由表1可知：该方法操作简单，快速、准确，适合作为行业标准。

表1    铜含量测定结果

| 样品编号 | 测定值（%） | 极差 | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 4.7×10-5、5.2×10-5、5.2×10-5、 4.8×10-5、3.6×10-5、6.1×10-5、 3.4×10-5、5.6×10-5、5.6×10-5、 3.4×10-5、4.0×10-5 | 2.7×10-5 | 4.7×10-5 | 1.1×10-5 |
| 2# | 1.79×10-4、1.53×10-4、1.82×10-4、 1.75×10-4、1.91×10-4、1.60×10-4、 1.51×10-4、1.74×10-4、1.67×10-4、 1.91×10-4、1.57×10-4 | 4.1×10-5 | 1.71×10-4 | 1.5×10-5 |
| 3# | 4.60×10-4、5.34×10-4、5.27×10-4、4.39×10-4、4.48×10-4、4.61×10-4、4.70×10-4、5.19×10-4、4.75×10-4、5.23×10-4、5.27×10-4 | 9.6×10-5 | 4.89×10-4 | 3.7×10-5 |

表2    锌含量测定结果

| 样品编号 | 测定值（%） | 极差 | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7.4×10-5、6.9×10-5、6.4×10-5、 7.8×10-5、7.4×10-5、8.5×10-5、 7.0×10-5、8.6×10-5、6.9×10-5、 9.4×10-5、9.3×10-5 | 3.0×10-5 | 7.8×10-5 | 1.1×10-5 |
| 2# | 2.10×10-4、2.23×10-4、1.72×10-4、 1.74×10-4、1.70×10-4、1.93×10-4、 2.25×10-4、1.84×10-4、1.85×10-4、 1.92×10-4、2.13×10-4 | 0.55×10-4 | 1.95×10-4 | 2.1×10-5 |
| 3# | 4.98×10-4、4.76×10-4、5.23×10-4、4.96×10-4、4.65×10-4、5.24×10-4、4.96×10-4、4.91×10-4、4.80×10-4、4.84×10-4、4.78×10-4 | 5.9×10-5 | 4.92×10-4 | 1.9×10-5 |

表3   铅含量测定结果

| 样品编号 | 测定值（%） | 极差 | 平均值（%） | 标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 7×10-6、7×10-6、8×10-6、 7×10-6、8×10-6、9×10-6、 9×10-6、9×10-6、8×10-6、 8×10-6、7×10-6 | 2×10-6 | 8×10-6 | 1.0×10-6 |
| 2# | 1.6×10-5、1.7×10-5、1.6×10-5、 1.7×10-5、1.8×10-5、1.7×10-5、 1.5×10-5、1.7×10-5、1.8×10-5、 1.4×10-5、1.6×10-5 | 0.4×10-5 | 1.6×10-5 | 0.14×10-5 |
| 3# | 3.3×10-4、4.1×10-4、3.8×10-4、 3.8×10-4、3.3×10-4、4.2×10-4、 3.7×10-4、4.0×10-4、3.3×10-4、 3.3×10-4、3.3×10-4、 | 0.9×10-4 | 3.6×10-4 | 3.6×10-5 |

本部分已达到国际先进水平。

建议颁布本部分为行业标准。

建议本部分为行业标准。