前    言

该标准等同采用SEMI MF 1389-0704 Test methods for photoluminescence analysis of single crystal silicon for III-V impurities标准。与原标准相比，对标准格式进行了相应调整。

本标准由全国半导体材料与设备标准委员会提出。

本标准由中国有色金属工业标准计量质量研究所负责归口。

本标准起草单位：信息产业部专用材料质量监督检验中心、中国电子科技集团公司第四十六研究所。

本标准主要起草人：李静、何秀坤、蔺娴。

硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族/杂质的光致发光测试方法

范围

本标准适用于低位错单晶硅中导电性杂质硼、磷、砷和铝含量的同时测定。

该标准用于检测单晶硅中含量为1(1011at.cm-3~5(1015 at.cm-3的各种电活性杂质元素。

引用标准

下列标准包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时所示版本均为有效。所有标准都会被修改，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

BG/T 13389 掺硼掺磷桂单晶电阻率与掺杂物浓度的换算规程

BG/T XXXX 单晶硅中III-V杂质的低温傅里叶变换红外光谱测量方法

术语和定义

3.1 定义

3.1.1缺陷光荧光谱

由硅中缺陷产生的那些特征吸收。

3.1.2电子空位液滴（EHD）

由光激发产生的激子气体的冷凝相（液体）。

3.1.3激子

是由一个空位晶格（自由激子）或杂质原子点（束缚激子）结合在一起的能发光的电子空穴对。

3.1.4非本征谱（XTO（BE）或XNP（BE））-由晶格中的杂质原子点（束缚激子）捕获激子而产生的光荧光谱。

在4.2K下非本征激子的结合能，它的能量比本征发射低得多。X是杂质元素符号，BE表示束缚激子荧光谱。非本征荧光同样包括特征吸收，是因为束缚的多个激子复合（b1，b2，b3分别表示第一、第二和第三束缚的多个激子复合）。在施主荧光谱中，这些复合在TO区域出现了两个系列的谱线，叫做α系列和β系列。在符号后面加撇号来表示弱的β系列特征吸收。（即PTO(b1’)）（见表1和表2）

3.1.5本征谱（ITO（FE））

无掺杂的纯净硅中激子复合而产生的光荧光谱。

3.1.6声子

晶格振动中简谐振子的能量量子。

表1 光致发光谱的发光峰位（真空波长）

| 硅本征发射光谱 |
| --- |
| ITO(FE)在8848cm-1；ILO(FE)在8860cm-1；ITA(FE)在9166cm-1 |
| 主要的轻掺束缚激子（BE）发射光谱 |
| 元素 | TO 区 cm-1 | NP 区 cm-1 | NP/TO 区BE发射强度比值 |
| 硼 | 8812.6 | 9281.3 | 0.017 |
| 锑 | 8810.5 | 9280.0 | 0.010 |
| 磷 | 8806.8 | 9275.4 | 1.4 |
| 铝 | 8803.4 | 9271.8 | 0.7 |
| 砷 | 8801.0 | 9269.4 | 2.0 |

表2 硼和磷光致发光谱的发光峰位（真空波长）

| 硼的特征发光峰位 cm-1 | 磷的特征发光峰位 cm-1 |
| --- | --- |
| BNP(BE)=9281.3 | PNP(BE)=9275.4 |
| BNP(b1)=9263.6 | PNP(b1)=9246.4 |
| BNP(b2)=9245.9 | PNP(b2)=9223.9 |
|  | PNP(b3)=9208.4 |
|  | PNP(b4)=9197.8 |
| BTA(BE)=9130.1 | PTA(BE)=9124.4 |
| BTA(b1)=9112.4 | PNP(BE-2e)=8992.8A |
| BTA(b2)=9095.2 |  |
| BTO(BE)=8812.6 | PTO(b1’)=8812.7B |

表2 （续）硼和磷光致发光谱的发光峰位（真空波长）

| BTO(b1)=8795.0 | PTO(BE)=8806.8C |
| --- | --- |
| BTO(b2)=8777.5 | PTO(b2’)=8790.4B |
| BTO(b3)=8763.2 | PTO(b1)=8778.0C |
| BTO(b4)=8752.1 | PTO(b3’)=8771.3B |
| BTO(b5)=8742.6 | PTO(b2)=8756.0C |
|  | PTO(b4’)=8756.2B |
|  | PTO(b5’)=8745.4B |
|  | PTO(b3)=8740.2C |

注：A-两个电子转换用2e表示；B-(系列转换--(系列转换。

方法原理

本方法利用低温下样品的非辐射复合会减小，发光带的热展宽也相应地减少，可以观察到激子发光精细结构的原理，将单晶硅样品冷却到4.2K，用高于硅带隙能量的激光器激发它，测量本征硅发射强度和非本征杂质发射强度的比值，做出强度比与杂质浓度之间的校正曲线，从而获得杂质浓度。

干扰因素

5.1激发强度的变化----在相同的激发强度下，非本征束缚激子（BE）和本征自由激子(FE)的荧光特征吸收强度值不改变。随着激发强度的增强FE特征吸收会适当增强，同时BE特征吸收也会增强。但当激发强度较高时，达到了电子空穴液滴EHD的起始点以上时会很缓慢增强。因为计算杂质浓度由非本征特征吸收与本征特征吸收的比值得出，这一比值将随着激发强度的增强而减小。因此，如果一个样品在超过仪器校准水平的高激发强度下检测时，将会带来人为的测试误差，致使计算浓度偏低。

5.2样品表面的损坏及缺陷等因素会造成样品辐射复合的减少，影响样品光荧光谱的强度，这是由于这些缺陷能级会俘获电子和空穴，形成不发光的非辐射复合中心，减弱样品的荧光强度。例如那些在6501 cm-1和7050cm-1处的荧光都是典型的受热力学压力造成的，这些特征吸收可以用来定性分析缺陷。

5.3硅的荧光特征值和线性宽度随温度的改变而剧烈变化，因此一定要避免测试过程中样品温度的改变，本测试方法在6.1部分对使用的降温系统进行了阐述。

5.4光谱特征吸收的重迭

5.4.1 硼的BTO(BE)特征吸收在8812.6cm-1与磷的PTO(b1’)特征吸收8812.7cm-1发生重迭，直接导致计算硼浓度时出现错误。一种方法是利用在8806.6cm-1处(系列磷荧光谱PTO(B1’)的强度是(系列磷荧光谱PTO(BE)强度的十分之一，测硼的特征吸收时要减掉磷的量。另外一种方法是利用硼谱的BTO（b1），用仪器对此特征吸收进行校准，从而消除磷谱线的影响。

5.4.2在硼和磷的横向光学特征吸收之间,锑的荧光谱线SbTO(BE)会下降。因为相对于硼和磷的特征荧光谱的位置，锑的荧光谱很宽会影响硼和磷的横向光学（TO）的特征吸收强度。这些元素的零声子（NP）的特征吸收，可以用来校准仪器。

5.4.3当样品含有许多不同含量的杂质时，宽的横向光学声子（TO）区域特征吸收会干扰测量。例如，当硼的含量远远超过磷的含量时，必须用磷的零声子PNP（BE）特征吸收谱线测量。而当磷的含量远远超过硼的含量时，必须采用5.4.1条所述的两种测量方法中的一种进行测量。

5.5样品中的应力会引起零声子（NP）区域特征吸收发生分裂，影响杂质的TO/NP荧光谱的比值，造成计算结果偏低。利用峰面积的计算方法，可以减小谱线分裂的影响。

5.6本测试方法中的校准曲线源于两种方法，第一种为“电阻系数的测定”（见SEMI-MF723），第二种为“低温下红外吸收光谱（FT-IR）的测定”（见SEMI-MF1630）。如果这两种测试方法中任一测试方法测量不精确，都会影响校准曲线的精确度，从而造成光荧光谱测量结果的不准确。

测量仪器和材料

6.1低温恒温器-能保持样品测试温度在4.2K。可以选用三种方式：开式循环液氦浸没、交换气体低温恒温器、闭合制冷系统。浸入型低温恒温器可以精确地稳定温度，而交换气体和闭式循环系统要特别注意热浸和精确测量样品温度。

6.2样品架-用有良好热传导性的金属制成，在不引起样品应力的过度变化基础上，通过适当方法固定样品以避免谱线分裂。

6.3激发光源—可以激发硅单晶产生发射光谱，为保证精确的测量激光强度必须可控并且稳定。

6.4红外光谱仪—配有检测器，并且光响应范围在8750 cm-1-9300cm-1之间，在9300cm-1处的分辨率至少为0.5cm-1。

试剂及试样制备

7.1 试剂

7.1.1纯水—电阻率大于18MΩ,以下试剂配制所用水均为ASTM 指南D5127中描述的E1型水。

7.1 2 硝酸（HNO3），65%，分析纯。

7.1.3 氢氟酸（HF），48%，分析纯。

7.1.4 双氧水（H2O2），30%，分析纯。

7.1.5 混酸，（1：1：1：25）HNO3：HF：H2O2：H2O。

7.2  试样制备

7.2.1按7.2.1.1或7.2.1.2的程序操作以去除样品上所有工艺过程带来的损伤及表面污染物，经过化学—机械抛光的薄片，不需要做进一步的制备。

7.2.1.1使用一种合适的腐蚀剂腐蚀样品（例如7.1.5中的混酸）。

7.2.1.2或者使用一种合适抛光液，对样品表面进行化学—机械抛光。

7.2.2 腐蚀以后会造成样品的荧光效率下降，使用适当的化学—机械抛光会相应减少样品腐蚀造成的荧光效率下降，因此推荐在腐蚀后几小时之内将样品放入低温恒温器中。

操作步骤

8.1 仪器校准

8.1.1如果仪器性能没有漂移或硬件没有改变，只需测量一次硅标样。第二种标样为仪器的校准检验所用的审计样品，可以通过测量该标样提供仪器长期的性能统计。对每一条杂质校准曲线的校正都至少需要四种标样。

8.1.2测量已知杂质含量的样品，按8.2.1条中涉及的合适激发强度下测量光荧光谱，选择8.2.2.2    中列出的分辨率类型。

8.1.3按照8.3条所述确定峰强度，并按9.1条所述选择合适谱线的比例。

8.1.4通过平移曲线使交叉点与已知样品的光荧光谱数据相符，从而调整图1或图2中的校准数据，使之与测试方法A或方法B相符。不要改变曲线的斜率，因为斜率仅仅是激子复合动力学的一个函数，而与给定仪器的光学响应无关。

图1高激发强度条件下硼、磷校准曲线                图2低激发强度条件下杂质校准曲线

注：斜率为1.0。

8.1.5在固定的仪器上，这些曲线可以做为测量计算的依据。

8.1.6仪器性能有漂移或硬件有所改变时,要测定仪器短期的1σ标准偏差。

8.1.6.1用分析典型样品的常规测试条件，重复测试样品杂质浓度九次。

8.1.6.2按照8.3条所述确定峰强度和杂质浓度。

8.1.6.3计算杂质浓度的1σ标准偏差。

8.2 测量步骤

8.2.1激发条件

8.2.1.1测试方法A-高激发强度条件：调节激光器的输出为300mW，使光束通过红外滤波器。在样品和激光器之间光束可以被2-3个镜子反射，使未聚焦光束通过低温恒温器窗口，设置光束直径为2.5mm。

8.2.1.2测试方法B-低激发强度条件：考虑到信噪比要调节激光强度，使得荧光最大程度地接近EHD起始点。从上面提到的激光强度到低于EHD起始点信噪比允许的强度范围内，测量硅标样在不同激光强度下的光荧光谱。在线性坐标8720cm-1处画出相对于激光器强度的EHD荧光强度，EHD起始能量可以由外延直线从非零EHD点到零强度来确定。

8.2.2 光谱仪参数

8.2.2.1光谱范围

TO区域: 8757cm-1-8889cm-1（1142nm-1125nm）

NP区域: 9242cm-1-9294cm-1（1082nm-1076nm）

8.2.2.2分辨率

在不需要或不必要计算铝或砷浓度时使用标准分辨率，否则使用高分辨率。

标准分辨率=2cm-1

高分辨率=0.5cm-1

8.2.3保留一组典型样品的测试数据作为备用标准，复测该样品用来阶段性检测仪器性能。通过重复测试两次同一样品，对比数据来确认测试仪器的重复性。

8.2.3.1在检测未知样品前,先测试标准样品的光荧光谱，如果测试标样的结果超过了仪器允许误差范围以外，应调节激光器能量来补偿。如果光源的损失不能靠这一简单的过程来解决，就需要彻底检查并修复，必要时对仪器进行重新校准。

8.2.4 按8.2.2条光谱仪参数测量未知样品的光荧光谱，按8.3节所述确定峰强度。

8.3 峰强度的确定

8.3.1采用基线做图法，在图3中作图。对于ITO（FE）谱，在（a）8880cm-1到（b）8840cm-1附近的最小值之间画基线。对于TO区含杂质的基线，从（b）点到（c）点或（d）点：8785cm-1或8768cm-1附近的最小值点之间画线。

8.3.2测量峰高及峰面积。使用TO线来测B和P，用NP线来测Al和As。如果PTO（BE）不适用，同样可以用NP线来测P。

8.3.3通过从BTO（BE）线强度中减去十分之一PTO（BE）线强度，可以修正PTO（b1´）线优先于BTO（BE）线的情况。

图3 样品基线图                 图4  高分辨率（0.5cm-1）NP零声子区域光荧光谱

9结果计算

9.1计算杂质的非本征杂质发射强度和本征硅发射强度的比值。

9.2利用8.1.4中获得的经校正的校准曲线，采用图像或计算方法确定校准曲线上与9.1得到的比值（或比值的对数）一致的点。

9.3记录杂质浓度，单位为at.cm-3。

10精密度

单个实验室用光致发光法测量磷、硼的结果与用傅里叶变换红外光谱仪上进行的测量结果进行对比。一天分析两个样品，经过几个星期（每个样品进行45次测量），第一个样品包含70ppta的磷和30ppta的硼，第二个样品包含20ppta磷和15ppta硼。经过几天，两个操作者，两个样品的测量，得到单一实验室标准偏差值及基于平均测量值的相对标准偏差值，列于表3中。

表3单个实验室研究光致发光法测量磷和硼的标准偏差值变化

| 样品编号 | 杂质 | Is，ppta | RIS，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P | 2.43 | 3.4 |
| 1 | B | 1.69 | 6.2 |
| 2 | P | 1.13 | 5.6 |
| 2 | B | 1.00 | 7.0 |

11报告

测量报告应包括如下内容：

a) 测量样品杂质浓度结果；

b) 样品批号；

c) 样品数量；

d) 操作者姓名；

e) 使用的测试方法（A或B）。

# Text boxes

ICS 29.045

H 21

中华人民共和国国家标准

GB/T □□□□—200□

硅单晶中Ⅲ-Ⅴ族杂质的

光致发光测试方法

Test methods for photoluminescence analysis of

single crystal silicon for III-V impurities

（送审稿）

200□-□□发布

200□-□□实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布