《酸提取-原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物》

国家标准试验验证报告

酸提取-原子吸收光谱法测定多晶硅表面金属污染物标准等同采用SEMI MF1724-1104标准，对该标准的可靠性进行了验证，具体验证方法及结果如下：

1 试剂：

1.1水—所用的水应为ASTM 指南 D 5127中描述的E-1型水。

1.2 硝酸（HNO3）：65%，MOS级。

1.3 氢氟酸（HF）： 48%，MOS级。

1.4 过氧化氢（H2O2）：30%，MOS级。

1.5 酸清洗混合物： （1:1:1:25）HNO3 :HF: H2O2: H2O。

1.6 酸腐蚀混合物： （1:1:1:50）HNO3 :HF: H2O2: H2O。

1.7 钠标准贮存溶液（1000µg/mL）：GBW(E)080127。

1.7.1钠标准溶液（1µg/mL）：用1000µg/mL元素的标准溶液逐级稀释而成。

1.8铝标准贮存溶液（100µg/mL）：GBW(E)080219。

1.8.1铝标准溶液（1µg/mL）：用1000µg/mL元素的标准溶液逐级稀释而成。

1.9铁标准贮存溶液（1000µg/mL）：GBW08616。

1.9.1铁标准溶液（1µg/mL）：用1000µg/mL元素的标准溶液逐级稀释而成。

1.10铬标准贮存溶液（1000µg/mL）：GBW08614。

1.10.1铬标准溶液（1µg/mL）：用1000µg/mL元素的标准溶液逐级稀释而成。

1.11镍标准贮存溶液（1000µg/mL）：GBW08618。

1.11.1镍标准溶液（1µg/mL）：用1000µg/mL元素的标准溶液逐级稀释而成。

1.12锌标准贮存溶液（1000µg/mL）：GBW08620。

1.12.1锌标准溶液（1µg/mL）：用1000µg/mL元素的标准溶液逐级稀释而成。

1.13工作曲线的制备：移取钠（1.7.1）、铝（1.8.1）、铁（1.9.1）、铬（1.10.1）、镍（1.11.1）、锌（1.12.1）标准溶液0.00mL、0.050mL、0.10mL、0.30mL、0.50mL分别于一组100mL的容量瓶中，加入20mL 5%的 HNO3，用去离子水稀释至刻度，混匀，配制成0µg/L、0.50 µg/L、1.0µg/L、3.0µg/L和5.0µg/L标准系列溶液。摇匀。使用石墨炉，以试剂空白为空白，分别在波长589.0nm、309.3nm、248.3nm、357.9nm、232.0nm、213.9nm处测定钠、铝、铁、铬、镍、锌的吸光度，然后以浓度为横坐标、吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

2仪器：

实验所用仪器是由美国PE公司生产的PE3030B原子吸收分光光度计，HGA-600型电热原子化器，各元素测定时的工作条件见表1； HGA-600型电热原子化器工作条件见表2。

表2 PE3030B原子吸收光谱仪工作条件

| 元素 | 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带宽度 nm |
| --- | --- | --- | --- |
| 钠 | 589.0 | 8 | 0.2 |
| 铝 | 309.3 | 25 | 0.7 |
| 铁 | 248.3 | 20 | 0.2 |
| 铬 | 357.9 | 8 | 0.7 |
| 镍 | 232.0 | 25 | 0.2 |
| 锌 | 213.9 | 15 | 0.7 |

表2 HGA-600型电热原子化器工作条件

| 元素 | 干燥阶段 |  |  | 灰化阶段 |  |  | 原子化阶段 |  |  | 净化 |  |  | 冷却 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度 ℃ | 时间/s |  | 温度 ℃ | 时间/s |  | 温度 ℃ | 时间/s |  | 温度 ℃ | 时间/s |  | 温度 ℃ | 时间/s |  |
|  |  | 斜坡升温 | 保持 |  | 斜坡升温 | 保持 |  | 斜坡升温 | 保持 |  | 斜坡升温 | 保持 |  | 斜坡升温 | 保持 |
| 钠 铝 铁 铬 镍 锌 | 110 110 110 110 110 110 | 20 20 20 20 20 20 | 10 10 10 10 10 10 | 1000 1700 1400 1650 1400 700 | 1 1 1 1 1 1 | 5 5 5 5 5 5 | 2000 2500 2400 2500 2500 1800 | 1 1 1 1 1 1 | 4 4 4 4 4 4 | 2700 2700 2700 2700 2700 2700 | 1 1 1 1 1 1 | 3 3 3 3 3 3 | 30 30 30 30 30 30 | 1 1 1 1 1 1 | 2 2 2 2 2 2 |
| 备注：原子化阶段氩气流量为0mL/min，其它阶段氩气流量为300mL/min。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3实验步骤

- 3.1 试样制备

3.1.1 按实验方法中试样制备要求制备试样。

3.2 操作步骤

3.2.1试验用器皿清洗

按实验方法中9.1条款清洗试验用器皿。

3.3 多晶硅块表面金属杂质提取

3.3.1 在实验室中按照标准清洁室操作规程打开双层袋，将样品块转到一个清洁的、编号的PTFE瓶中并称重，重量精确至小数点后第二位，向每个瓶中加入250 mL酸腐蚀混合物没过样品块，并用PTFE盖子密封。

3.3.2 将密封瓶放在通风橱中的电热板上并在70℃左右加热60min，取下瓶子并冷却，然后用PTFE夹子取出每块样品，用去离子水淋洗表面，淋洗液收集至瓶中。将腐蚀剂倒入一个敞口瓶中，并在110℃~150℃的电热板上加热至干。

3.3.3 从电热板上取下瓶子，盖上盖子并冷却。加入2mL5% HNO3溶解干燥的腐蚀剂残渣，放置20分钟溶解所有的盐类，加入8mL 去离子水，盖上盖子，摇匀，溶液中应观察不到固体。该溶液用于金属污染物的检测。

3.3.4 随同试样做两个空白。

3.3.5 使用石墨炉原子吸收光谱仪，于相应波长处与标准系列同时，以水调零测量试液的吸光度。所测吸光度减去试料空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的待测元素的浓度。

3.3.6 按下式计算结果：

M=(I-B)×DF

式中：

M—待分析元素浓度，ng/g；

I—待分析元素仪器读数，ng/mL；

B—两个空白平均值的仪器读数，ng/mL；

DF—稀释因子，酸浸提最后体积除以多晶硅样品重量=10 mL÷样品重量（g）。

4 标准加入回收试验

4.1 按表3称取试料和加入标准量，称样量精确至0.0001g。

表3 各元素在不同加标量下的回收率

| 序号 | 称样量（g） | 元素 | 加标量（ng） | 测得量（ng） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 51.6221 | Na | 10.0 | 10.5 | 105 |
|  |  | Al | 10.0 | 9.6 | 96 |
|  |  | Fe | 10.0 | 9.5 | 95 |
|  |  | Ni | 10.0 | 10.7 | 107 |
|  |  | Cr | 10.0 | 9.7. | 97 |
|  |  | Zn | 10.0 | 10.3 | 103 |
| 2 | 48.5582 | Na | 20.0 | 20.0 | 100 |
|  |  | Al | 20.0 | 20.6 | 103 |
|  |  | Fe | 20.0 | 21.0 | 105 |
|  |  | Ni | 20.0 | 19.2 | 96 |
|  |  | Cr | 20.0 | 21.2 | 106 |
|  |  | Zn | 20.0 | 19.6 | 98 |

5、的精密度试验数据统计

5.1按照样品试验步骤做十个样品的平行测定，称样量及试验结果见表4。

表4精密度试验数据统计

|  | 序号 | 称样量（g） | Na | Al | Fe | Ni | Cr | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试 验 数 据 | 1 | 47.7765 | 0.24 | 0.30 | 0.31 | 0.22 | 0.12 | 0.42 |
|  | 2 | 52.5256 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | 0.23 | 0.10 | 0.43 |
|  | 3 | 51.6625 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | 0.25 | 0.13 | 0.38 |
|  | 4 | 48.9978 | 0.26 | 0.32 | 0.31 | 0.21 | 0.10 | 0.41 |
|  | 5 | 54.5535 | 0.25 | 0.33 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.39 |
|  | 6 | 52.2222 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.43 |
|  | 7 | 54.5007 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.10 | 0.42 |
|  | 8 | 49.08959 | 0.25 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.12 | 0.38 |
|  | 9 | 48.6046 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.25 | 0.11 | 0.38 |
|  | 10 | 51.1195 | 0.28 | 0.32 | 0.34 | 0.20 | 0.14 | 0.39 |
| 平均值(ng/g) |  |  | 0.26 | 0.31 | 0.32 | 0.23 | 0.12 | 0.40 |
| 标准偏差(ng/g) |  |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |

5、的精密度试验数据统计

该方法单一实验室Na、Al、Fe、Ni Cr、Zn的测量精密度分别为8%(R1S)、7%(R1S)、7%(R1S)、

9%(R1S) 、9%(R1S)、5%(R1S)。

信息产业部专用材料质量监督检验中心

二OO八年十月