《重掺n型硅衬底中硼沾污的二次离子质谱检测方法》

国家标准方法验证报告

本标准试验验证工作在信息产业部专用材料质量监督检验中心完成，依据为SEMI MF 1528-1104，具体验证步骤和结果如下：

1 取样

取自同一4英寸抛光硅片（重掺As,，n型，厚度500μm）的一组样品，

取样示意图如下：

2 试验仪器及条件

仪器：CAMECA IMS 4f二次离子质谱仪

试验条件：开始时，根据束斑大小，使用第一扫描测试条件（250μm×250μm），除去表面自然氧化层中的B，然后使用第二扫描测试条件（50μm×50μm）。采用的计数时间是1s。

3 试验步骤

3.1将单晶硅样品（一个硼浓度低的高阻n型区熔硅片样品作为仪器空白测试样品,一个体掺杂硼硅片作为标准样品和待测样品）装入样品架。

3.2用氧一次离子束轰击每个样品。

3.3用质谱分析正的二次离子。

3.4测试空白硅样品，确定仪器的背景。

3.5连续测试样品架上的每个样品，检测其中的硼和硅。

3.6计算每个样品的硼和硅（B+/Si+）的二次离子强度比。

3.7样品中硼的浓度与B+/Si+强度比成线性关系，据此及已知硼浓度的标准样品的（B+/Si+）强度比，将测试样品的B+/Si+强度比转换成硼的浓度。

4 方法精密度

对取自同一硅片的一组样品进行了SIMS 测试，并按照标准中第9节所述计算得出B浓度的平均值为9.7E13 atoms/cm3，标准偏差为4.5E12 atoms/cm3，相对标准偏差是4.6 %，详见表1。

表1 测试结果汇总表

| 样品编号 | B浓度（atoms/cm3） | 平均值（atoms/cm3） | 标准偏差（atoms/cm3） | 相对灵敏度因子 (RSFs) ( atoms/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9.3 E13 | 9.7E13 | 4.5 E12 | 3.3E21 |
| 2 | 1.1E14 |  |  |  |
| 3 | 9.9E13 |  |  |  |
| 4 | 1.0E14 |  |  |  |
| 5 | 9.8E13 |  |  |  |
| 6 | 9.7E13 |  |  |  |
| 7 | 9.5E13 |  |  |  |
| 8 | 9.4E13 |  |  |  |
| 9 | 9.2E13 |  |  |  |
| 10 | 9.6E13 |  |  |  |
| 11 | 9.6 E13 |  |  |  |
| 12 | 9.7 E 13 |  |  |  |
| 13 | 9.8 E 13 |  |  |  |

测得的空白样品中B的浓度为8.0E12 atoms/cm3,仪器背景水平满足测试要求。

5 结论

该方法单一实验室测量精密度为±5%（R1S）。

信息产业部专用材料质量监督检验中心

二OO八年十月

# Text boxes

13

12

11

- 2  3  4  5  6  7

8

9

10