ICS 77.120.10

H 30

YS/T575.24—200X

前    言

YS/T575共分为24部分，本部分为第23部分。

本部分参照《钢铁化学分析方法》、《钽铌化学分析方法》中红外吸收法测定碳和硫含量起草。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分由XXX、XXX、XXX参加起草。

本部分主要起草人：xxx、xxx、xxx。

本部分主要复验人：xxx、xxx、xxx。

本部分为首次发布。

YS/T575.23—200X

铝土矿石化学分析方法

第23部分  碳和硫的测定  红外吸收法

1 范围

本部分适用于铝土矿石中碳和硫的测定。

本部分适用于铝土矿石中碳和硫的测定。测定范围：碳为0.02%～10.00%；硫为0.02%～12.00%。

2  方法提要

试样放入高频燃烧器中，在富氧条件下高频感应加热燃烧。其中的碳和硫分别被氧化为二氧化碳和二氧化硫，由过剩的氧气载入各自的红外气体分析仪的测量池。二氧化碳和二氧化硫分别在4.262μm和7.40μm处具有很强的特征吸收带，此吸收能与其浓度成正比，根据检测器接受到能量的变化，检测二氧化碳和二氧化硫，通过仪器自动计算，在显示仪直接读出试样中碳和硫的含量。其他气体成分不干扰测定。

3  试剂及材料

3.1  高氯酸镁：无水、粒状。

3.2  碱石棉：粒状。

3.3  玻璃棉。

3.4  钨粒：C≤0.0008%，S≤0.0005%，粒度0.4mm～0.8mm。

3.5  纯铁：纯度大于99.8%，碳、硫含量均小于0.002%，粒度0.8mm～1.68mm。

3.6  氧气：纯度大于99.95%。

3.7  动力气源：氮气或压缩空气，其杂质（水和油）小于0.5%。

3.8  瓷坩埚：φ×h:25mm×25mm，并在高于1200℃的高温炉中加热灼烧4h或通氧灼烧至空白值为最低。

3.9  基准碳酸钙：于105℃烘干2h，冷后置于干燥器中备用。

3.10  硫酸钾（优级纯）：于105℃烘干2h，冷后置于干燥器中备用。

4  仪器及设备

4.1  碳硫分析仪：附高频感应炉，应满足试样熔融温度的要求。

4.2  分析天平：精确至0.0001g。

4.3  高温马弗炉。

4.4  烘箱。

4.5  干燥器。

5  试样

试样应全部通过200目标准筛网。

YS/T575.23—200X

6  分析步骤

6.1 分析准备

打开仪器电源开关，按照仪器要求预热，调试检查仪器，使仪器处于正常稳定状态。

6.2 选择设置仪器最佳分析条件

设置仪器的燃烧积分时间，设置比较水平等。

6.3  校正试验

6.3.1  在3个～5个瓷坩埚（3.8）内分别称取0.20～0.40g合适的标准样品，准确至0.0001g，覆盖1.8g钨粒（3.4），放在高频燃烧器的坩埚托上，通入氧气流，燃烧。校准仪器的低碳和低硫通道。

6.3.2  在3个～5个瓷坩埚（3.8）内分别称取0.2g纯铁（3.5），称取0.1000g基准碳酸钙（3.10），准确至0.0001g，记录其质量。覆盖0.2g纯铁（3.5）和1.8g钨粒（3.4），放在高频燃烧器的坩埚托上，通入氧气气流，燃烧。校准仪器的高碳通道。也可以采用含碳量高的合适的标准样品进行校正高碳通道。

6.3.3  在3个～5个瓷坩埚（3.8）内分别称取0.2g纯铁（3.5），称取0.1000g硫酸钾（3.11），准确至0.0001g，记录其质量。覆盖0.2g纯铁（3.5）和1.8g钨粒（3.4），放在高频燃烧器的坩埚托上，通入氧气气流，燃烧；校准仪器的高硫通道。也可以采用含硫量高的合适的标准样品进行校正高硫通道。

6.4  测定次数

平行进行3次测定，取其平均值。

6.5  空白试验

称取0.400g纯铁（3.5）置于坩埚内，覆盖1.8g钨粒（3.4），放在高频燃烧器的坩埚托上，通入氧气气流，燃烧。重复足够次数。直至得到低而比较一致的读数，记录至少三次读数，计算并记录平均空白值。

6.6  样品测定

按照仪器要求输入样品编号，将瓷坩埚置于天平上，加入0.20g纯铁（3.5），称取0.1000g试样，准确至0.0001g，记录其质量。覆盖0.2g纯铁（3.5）和1.8g钨粒（3.4），置于坩埚托上，按照仪器使用说明启动分析功能，分析试样。

7  分析结果

红外池辐射信号相应于混合气体中的CO2和SO2浓度，按照分析时称量的样品质量进行计算，得出碳和硫的质量分数（%）。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的测定结果，在以下给出的平均值范围内，测定结果的绝对差值不超过重复性限（r)，超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

碳的质量分数/%:  0.050   0.10    0.50    1.00     5.00    10.00

重复性限   r/%:  0.003   0.01   0.010    0.03     0.15     0.30

硫的质量分数/%:  0.020   0.050   0.10    0.50     1.00     5.00    12.00

重复性限   r/%:  0.002   0.003   0.01    0.02     0.05     0.15     0.50

YS/T575.23—200X

8.2  允许差

试验室之间的分析结果的差值不应大于表1所列允许差。

表1

| 碳的质量分数/% | 允许差/% | 硫的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜0.05 | 0.003 | ＜0.02 | 0.002 |
| ≥0.05～0.10 | 0.005 | ≥0.02～0.05 | 0.005 |
| ≥0.10～0.50 | 0.015 | ≥0.05～0.10 | 0.015 |
| ≥0.50～1.00 | 0.050 | ≥0.10～0.50 | 0.030 |
| ≥1.00～5.00 | 0.20 | ≥0.50～1.00 | 0.060 |
| ≥5.00～10.00 | 0.50 | ≥1.0～5.00 | 0.20 |
|  |  | ≥5.0～12.00 | 0.60 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准或控制样品进行校核，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新进行校核。

# Text boxes

YS

国家发展和改革委员会 发布

200×-××-××实施

200×-××-××发布

铝土矿石化学分析方法

第23部分 碳和硫的测定  红外吸收法

Methods for chemical analysis of bauxite ores

Part 23: determination of carbon content and sulfur content

by infrared absorption method

（审定稿）

YS/T575.23—200X

中华人民共和国有色金属行业标准