YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXXX.4-200X

代替GB/T 4373.4-1984

砷化学分析方法

铋量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

Methods for chemical analysis of arsenic-

Determination of bismuth content-

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

200X-XX-XX发布                              200X-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  发布

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

YS/T XXXX.4—200X

前    言

本标准共4个部分：

──YS/T XXXX.1-200X  砷化学分析方法  砷量的测定 溴酸钾滴定法；

──YS/T XXXX.2-200X  砷化学分析方法  锑量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

──YS/T XXXX.3-200X  砷化学分析方法  硫量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法；

──YS/T XXXX.4-200X  砷化学分析方法  铋量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分为第4部分。

本部分自实施之日起，同时代替GB/T 4373.4-1984。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由水口山有色金属集团有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司、湖南有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB 4373.4-1984。

YS/T XXXX.4—200X

砷化学分析方法

铋量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本部分规定了砷中铋量的测定方法。

本部分适用于砷中铋量的测定。测定范围：0.010%～0.200%。

2  方法原理

试料用硝酸-氯酸钾饱和溶液溶解，以水定容至100mL，采用与试料溶液中砷基体相匹配的标样溶液，用电感耦合等离子体发射光谱仪进行锑的测定。

3  试剂

分析过程使用分析纯试剂和蒸馏水或同等纯度的水。

3.1 高纯砷（锑铋硫杂质总量<0.001%）。

3.2 金属铋粉(铋的质量分数不小于99.99%)。

3.3 氯酸钾。

3.4 硝酸（ρ20 1.42g/mL）。

3.5 硝酸-氯酸钾饱和溶液：将氯酸钾(3.3)倾入硝酸(3.5)中，摇动使之溶解，直至有过量的固体氯酸钾不溶为止(二周内可用)。

3.6 硝酸(1+9)。

3.7 砷基体溶液（25g/L）: 称取2.5000g高纯砷（3.1），置于250mL烧杯中，以水润湿，加50mL硝酸-氯酸钾饱和溶液（3.5），待激烈反应停止后，置电炉上加热溶解至完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，以水定容，混匀。

3.8 铋标准贮存溶液(1mg/mL)：称取0.5000g金属铋粉(3.2)，置于150mL烧杯中，加10mL水，10mL硝酸(3.4)，加热溶解，继续蒸至1～2mL，加20mL硝酸(3.6)煮沸，冷却。移入500mL容量瓶中，用硝酸(3.6)稀至刻度，混匀。

3.9铋标准溶液(0.2mg/mL)：移取20mL铋标准贮存溶液(3.8)于100mL容量瓶中，以硝酸(3.6)稀至刻度，混匀。

3.10 氩气（氩的体积分数大于99.99%）。

4  仪器

4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

4.2  仪器主要工作条件参见表1。

表 1   仪器主要工作条件（参考件）

| 发射功率 | 辅助气流量 | 雾化气压力 | 积分时间 | 分析谱线波长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1150w | 0.5L/min | 19psi | 15s | 223.061nm |

5  试样

将试样加工成全部过0.84mm筛的样屑，再用0.42mm筛筛分，样品分筛上、筛下分别装入磨口瓶中，用石腊密封。加工时应防止过热氧化。

6  分析步骤

6.1  试料

按筛上筛下实际比例称取约0.500g试样（精确至0.0001g），质量为m。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  分析试液的配制

将试料(6.1)置于150mL烧杯中，以水润湿，加10mL硝酸-氯酸钾饱和溶液(3.5)，待激烈反应停止后，移至电炉上加热溶解至完全，取下冷却，移入100mL容量瓶，以水定容，混匀，干过滤。

6.4  标样溶液的配制

移取20mL砷基体溶液(3.7)于一组100mL容量瓶中，分别加入0mL、5.00mL、10.00mL铋标准溶液（3.9），以水定容，混匀。此标准系列的铋的质量浓度分别为0μg/mL、10.00μg/mL、20.00μg/mL。

6.5  测定

当仪器运行稳定后，按建立的分析方法，用标样溶液（6.4）校准工作曲线，然后测定分析试液（6.3）及试剂空白。

7  结果表示

用下式表示试料中铋的质量分数ω（Bi）(%):

100.0×(ρ1-ρ2)×10-6

ω(Bi)=───────────×100%

m

式中：

m—称取砷试料的质量，单位为g；

ρ1—测得分析试液中铋的质量浓度，单位为μg/mL；

ρ2—测得试剂空白中铋的质量浓度，单位为μg/mL；

100.0—分析试液的体积，单位为mL。

所得结果表示至三位小数。

8  精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法获得：

表2  重复性限

| ω（Bi）/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr,Sr为重复性标准偏差。

8.2 再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3  再现性限

| ω（Bi）/% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |

注：再现性（R）为2.8SR ，SR为再现性标准差。

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

─────────