ICS 77.120.99

H  13

GB/T XXXX.X—200X

前　言

中华人民共和国国家标准

200×－××发布

钛镍形状记忆合金化学分析方法

第2部分　钴、铜、铬、铁、铌量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods for TiNi Shape Memory Alloy

Part 2　Determination ofCo,Cu,Cr,Fe,Nb content

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometry

（送审稿）

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

200×-××-××实施

GB/Txxxx.x—200X《钛镍形状记忆合金化学分析方法》共分为2个部分:

――第1部分　镍量的测定  丁二酮肟沉淀分离-EDTA络合ZnCl2返滴定法。

――第2部分　钴、铜、铬、铁、铌量的测定　电感耦合等离子体发射光谱法。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院、有研亿金新材料股份有限公司起草。

本部分由宝钛集团股份有限公司、西北有色金属研究院参与起草。

本部分主要起草人：臧慕文、童　坚、刘　英、李　娜、冯景苏、缪卫东、王红波。

本部分参与起草人：黄永红、雷小燕、禄　妮。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

钛镍形状记忆合金化学分析方法

钴、铜、铬、铁、铌量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

1  范围

本部分规定了钛镍形状记忆合金中钴、铜、铬、铁、铌量的测定方法。

本部分适用于钛镍形状记忆合金中钴、铜、铬、铁、铌量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| Co | 0.01~0.1 |
| Cu | 0.005~0.05 |
| Cr | 0.005~0.05 |
| Fe | 0.01~0.1 |
| Nb | 0.005~0.05 |

2　方法提要

试料用硫酸、氢氟酸溶解，稀释至一定体积。使用电感耦合等离子体发射光谱仪，于所推荐的分析

线波长处测量Co，Cu，Cr，Fe，Nb的发射强度，按基体匹配工作曲线法计算各被测元素的质量浓度，以质量分数表示测定结果。

3　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为优级纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

3.1金属钛[w(Ti)≥99.99%]。

3.2金属镍[w(Ni)≥99.99%]。

3.3硝酸(ρ约1.42g/mL)。

3.4硫酸(1+1)。

3.5氢氟酸(ρ约1.15g/mL)。

3.6钴标准贮存溶液：称取1.0000g金属钴[w(Co)≥99.95%]，置于400mL烧杯中，加入50mL硝酸(1+1)，低温加热溶解并蒸发至近干，再加入10mL硫酸(1+1)，小心继续蒸发至冒白烟，冷却后加水浸取。待盐类全部溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg钴。

3.7铜标准贮存溶液：称取1.0000g金属铜[w(Cu)≥99.95%]，置于400mL烧杯中，加入20mL硝酸(1+1)，低温加热溶解并蒸发至近干，再加入10mL硫酸(1+1)，小心继续蒸发至冒白烟，冷却后加水浸取。待盐类全部溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铜。

3.8铬标准贮存溶液：称取2.9418g预先在105℃烘约1h冷却的重铬酸钾(基准试剂)，置于400mL烧杯中，加入少量水，溶解，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铬。

3.9铁标准贮存溶液：称取1.0000g金属铁[w(Fe)≥99.95%]，置于400mL烧杯中，加入30mL盐酸(1+1)，加热溶解并蒸发至近干，再加入10mL硫酸(1+1)，小心继续蒸发至冒白烟，冷却后加水浸取。待盐类全部溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铁。

3.10铌标准贮存溶液：称取0.1000g金属铌[w(Nb)≥99.95%]，置于30mL铂坩埚中，加入5mL氢氟酸，滴加0.5mL硝酸，缓慢加热溶解，冷却。将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg铌。

3.11混合标准溶液：分别移取10.00mL钴、铜、铬、铁、铌标准贮存溶液，置于100mL聚乙烯容量瓶中，加入10mL硫酸(1+1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100.0μg钴、铜、铬、铁、铌。

4　仪器

4.1电感耦合等离子发射光谱仪，配备耐氢氟酸进样系统。

4.2光谱线

没有特别规定分析线。表2中列出推荐的分析线。

4.3检出限及测定下限

在基体存在下求出检出限及测定下限，其值应不大于表2所列。

表2

| 元素 | 分析线 λ/nm | 检出限 ρ/(mg/L) | 测定下限 ρ/(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| Co | 394.401 | 0.098 | 0.49 |
| Cu | 202.034 | 0.024 | 0.12 |
| Cr | 238.208 | 0.017 | 0.085 |
| Fe | 251.615 | 0.040 | 0.20 |
| Nb | 205.560 | 0.024 | 0.12 |

4.4 仪器的短期稳定性

被测元素最大质量浓度溶液连续测量5次，其发射光绝对强度的相对标准偏差应小于0.4％。

4.6 工作曲线的线性

工作曲线的线性，其相关系数应大于0.999。

5试样

厚度不大于1mm的碎屑。

6  分析步骤

6.1 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.2 试料

称取0.50g 试样，精确至0.0001g。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 测定

6.4.1将试料置于100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL硫酸(3.4)、0.5mL氢氟酸(3.5)，低温加热溶解。滴加硝酸(3.3)氧化至三价钛的紫色褪去，冷却，将溶液移入100mL聚乙烯容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2标准系列溶液的配制：称取6份0.220g纯钛(3.1)和0.280g纯镍(3.2)，精确至0.0001g，分别置于6个100mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL硫酸(3.4) 、0.5mL氢氟酸，低温加热溶解。滴加硝酸氧化至三价钛的紫色褪去，冷却，将溶液分别移入6个100mL聚乙烯容量瓶中。移取0mL，0.25mL，0.50mL，1.0mL，3.0mL，5.0mL混合标准溶液(3.10)，分别置于以上容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3测量

仪器优化后，按表2所示推荐的分析线，由低到高测量绘制工作曲线的标准系列溶液中被测元素的发射光强度。分别以被测元素的质量浓度为横坐标，分析线发射光强度为纵坐标，计算机自动绘制工作曲线。

测量试料溶液和随同试料空白溶液中被测元素的发射光强度，计算机自动由工作曲线计算出被测元素的质量浓度。

7  分析结果的计算

按式(1)计算被测元素的质量分数，以%表示：

………………………（1）

式中：

ρMe——试液中被测元素的质量浓度，μg/mL；

ρ0——空白溶液中被测元素的质量浓度，μg/mL；

V ——试液总体积，mL；

m ——试料质量，g。

8 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求得。

表3

| 元素 | 质量分数 w/% | 重复性限 r /% |
| --- | --- | --- |
| Co | 0.0095 | 0.0007 |
|  | 0.0300 | 0.0011 |
|  | 0.0975 | 0.0015 |
| Cu | 0.0052 | 0.0002 |
|  | 0.0152 | 0.0002 |
|  | 0.0498 | 0.0009 |
| Cr | 0.0069 | 0.0003 |
|  | 0.0173 | 0.0004 |
|  | 0.0526 | 0.0009 |
| Fe | 0.0104 | 0.0007 |
|  | 0.0302 | 0.0011 |
|  | 0.100 | 0.004 |
| Nb | 0.0047 | 0.0005 |
|  | 0.0149 | 0.0005 |
|  | 0.0496 | 0.0013 |
| 注：重复性限r为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 元素 | 质量分数 w/% | 相对允许差 Δ/% |
| --- | --- | --- |
| Co，Fe | 0.010~0.030 |  |
|  | >0.030~0.100 |  |
| Cu，Cr，Nb | 0.0050~0.0150 |  |
|  | >0.0150~0.0500 |  |

9 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。