核级银铟镉合金中银、铟及镉的测定实验报告

1 前言

核级银铟镉合金是核反应堆控制棒的关键材料，常见分析方法有ASTM标准和LCA方法。ASTM标准采用电位滴定法测定银，EDTA络合法滴定铟和镉，滴定过程为冷滴定。LCA中则采用重量法测定银，X射线荧光法测定铟和镉。  本标准将上述方法逐一试验，优化各项测试条件，最终确定以电位滴定法测定银，EDTA连续滴定法测定铟和镉，滴定过程采用热滴定。与ASTM标准的不同是滴定过程采用热滴定，滴定銦近终点时二次调整酸度，滴定镉近终点时二次调整酸度。针对EDTA络合铟、镉时对酸度和温度要求苛刻的特点，认真考察了酸度及温度对测定的影响，确定了最佳测定参数。

2实验部分

2.1 仪器

2.1.1 ZDJ-4A型自动电位滴定仪

2.1.2 PHSJ-4A实验室PH计

2.1.3 85-2数显恒温磁力搅拌器

2.1.4 AL204电子天平

2.1.5 指示电极：216型银电极（01）

2.1.6 参比电极：217型双盐桥式参比电极（01）

2.1.7 E-201-C型PH复合电极

2.1.8 T-818-B-6型温度传感器

2．2试剂

2.2.1 电解银（纯度≥99.99%）。

2.2.2 金属铟（纯度≥99.99%）。

2.2.3 金属镉（纯度≥99.99%）。

2.2.4 氨水（ρ约0.90g/ml）。

2.2.5 硝酸（1+1）。

2.2.6 氢氧化钠（200g/L）

2.2.7 乙酸-乙酸钠缓冲溶液（pH=4）：称取乙酸钠20g溶于水中，加入46.2ml冰乙 酸（ρ1.049 g/ml）,以水稀释至500ml，混匀。

2.2.8  PAN指示剂：称取0.1gPAN溶于100ml甲醇中，混匀。

2.2.9氯化钠滴定溶液［c(NaCl)=0.050mol/L］:称取2.922g氯化钠置于500ml烧杯中，加300ml水溶解，移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.2.10 乙二胺四乙酸二钠（EDTA）［c(EDTA)=0.010mol/L］滴定溶液（0.010mol/L）：称取3.722gEDTA置于500ml烧杯中，加300ml水溶解,移入1000ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2 .3 实验方法

2.3.1银铟镉（AgInCd80-15-5）标准合成样

准确称取（预先用有机试剂清洗）金属银（2.2.1）7.9999g，金属铟（2.2.2）1.5000g和金属镉（2.2.3）0.5001g，一起放入150 ml烧杯中，加入50ml硝酸（2.2.5），低温加热使样品溶解完全，除尽氮的氧化物，移入100 ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

移取上述溶液10.00ml，置于100 ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.3.2测定

2.3.2.1银的滴定：吸取10.00ml试液（2.3.1）于100 ml烧杯中，用水稀释至约30ml。用硝酸（2.2.5）或氢氧化钠（2.2.6）调整溶液pH值约为1。放一粒搅拌子于溶液中，并插入银电极与参比电极，用NaCl标准溶液（2.2.9）滴定试样中的银，滴定结束后，记录消耗NaCl溶液的体积VAg。

2.3.2.2铟的滴定:提起电极，将电极上的残留液用水冲洗至烧杯中，加入乙酸-乙酸钠缓冲溶液（2.2.7）调整溶液pH至2.5±0.2。将溶液加热至沸，待上层溶液清澈时停止加热，加入5~6滴PAN指示剂，趁热用EDTA标准溶液（2.2.10）滴定，溶液变为橙黄色近终点时，逐滴补加乙酸-乙酸钠缓冲溶液（2.2.7）调整溶液PH为3.0，继续滴定至溶液突变为亮黄色，记录消耗EDTA标准滴定溶液（2.2.10）的体积数VIn。

2.3.2.3镉的滴定:加入氨水（2.2.4）调整溶液的pH至6±0.2，溶液由亮黄色变为紫红色，用EDTA标准溶液（2.2.10）滴定，溶液变为橙黄色近终点时，逐滴补加氨水（2.2.4）调整PH为8.0，继续滴定，使溶液再次突变为亮黄色，此时，溶液的温度应不低于55℃。记录消耗EDTA标准滴定溶液（2.2.10）的体积VCd。

3 结果与讨论

3.1溶样试剂的用量实验：准确称取1.0000g试样（厚度不大于1mm的碎屑），于150 ml烧杯中，加入不同体积的硝酸（2.2.5），进行溶解，试验结果见表1 ：

表1

| 硝酸体积,ml | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溶样时间,min | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 溶样结果 | 未溶完 | 未溶完 | 溶完 | 溶完 | 溶完 |

由表1结果可知，溶样时加入5ml硝酸较为适宜。

3.2 测定银的酸度实验：调整滴定银的酸度，按2.3.2.1滴定银，结果见表2：

表2

| PH | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配入Ag（%） | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 | 79.99 |
| 实测Ag（%） | 79.97 | 79.99 | 79.95 | 79.97 | 79.96 | 80.01 |

# 由表2结果可知，滴定银时PH在0.5～4.0之间，测定结果一致，本方法选择PH约为1。

3.3 测定铟的酸度实验：按2.3.2.1～2.3.2.2滴定铟，近终点时，调整滴定酸度，试验结果见表3：

# 表3

| PH | 配入In（%） | 实测In（%） | 终点观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 15.00 | 14.41 | 终点无突变，难观察 |
| 2.5 | 15.00 | 14.75 | 终点突变不明显，较难观察 |
| 2.7 | 15.00 | 14.83 | 终点敏锐，易回头 |
| 2.8 | 15.00 | 14.86 | 终点敏锐，有回头现象 |
| 2.9 | 15.00 | 14.94 | 终点敏锐 |
| 2.95 | 15.00 | 14.98 | 终点敏锐 |
| 3.0 | 15.00 | 15.01 | 终点敏锐 |
| 3.05 | 15.00 | 15.01 | 终点敏锐 |
| 3.1 | 15.00 | 15.03 | 终点敏锐 |
| 3.2 | 15.00 | 15.09 | 终点敏锐 |
| 3.3 | 15.00 | 15.15 | 终点敏锐 |
| 3.5 | 15.00 | 15.21 | 终点敏锐 |

由表3结果可知，滴定终点PH在2.9-3.5之间，终点敏锐， PH在2.95-3。05时，实测铟与配入铟结果基本一致。本方法选择滴定铟时滴定终点PH为3.0。

3.4测定镉的酸度实验：按2.3.2.1～2.3.2.3滴定镉，近终点时，调整滴定酸度，试验结果见表4：

表4

| PH | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配入Cd（%） | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 |
| 实测Cd（%） | 4.72 | 4.88 | 5.01 | 5.01 | 5.02 | 5.05 |
| 终点观察 | 终点突跃不明显 | 终点较敏锐 | 终点敏锐 | 终点敏锐 | 终点敏锐 | 终点敏锐 |

由表4结果可知，滴定终点PH在7.9-8.5之间，终点敏锐，PH在8.0～8.3时，实测镉与配入镉结果基本一致.本方法选择滴定镉终点时PH为8.0。

3．5测定铟的温度实验：移取10.00ml试液（2.3.1），按2.3.2.2条进行，调整滴定近终点时温度，试验结果列表5：

# 表5

| 温度（℃） | 配入In（%） | 实测In（%） | 终点观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | 15.00 | 15.01 | 突变敏锐，易观察 |
| 65 | 15.00 | 15.01 | 突变敏锐，易观察 |
| 60 | 15.00 | 15.01 | 突变敏锐，易观察 |
| 55 | 15.00 | 14.99 | 突变敏锐，易观察 |
| 51 | 15.00 | 15.02 | 突变略有滞后 |
| 46 | 15.00 | 15.06 | 突变滞后，较难观察 |
| 42 | 15.00 | 15.32 | 突变滞后，较难观察 |
| 35 | 15.00 | / | 突变滞后，较难观察 |
| 25 | 15.00 | / | 突变滞后，较难观察 |

由表5结果可知，滴定终点温度在55℃以上，终点敏锐，易观察，且实测铟与配入铟结果一致。本方法滴定铟时需控制终点温度在55℃以上。

3.6测定镉的温度实验：移取10.00ml试液（2.3.1），按2.3.2.3条进行，滴定近终点时，调整终点温度，试验结果列表6：

表6

| 温度（℃） | 配入In（%） | 实测In（%） | 终点观察 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65 | 5.01 | 5.01 | 突变敏锐，易观察 |
| 60 | 5.01 | 5.02 | 突变敏锐，易观察 |
| 55 | 5.01 | 5.01 | 突变敏锐，易观察 |
| 50 | 5.01 | 5.05 | 突变略有滞后 |
| 42 | 5.01 | / | 突变滞后，较难观察 |
| 37 | 5.01 | / | 突变滞后，较难观察 |

由表6结果可知，滴定终点温度在55℃以上，终点敏锐，易观察，且实测镉与配入镉结果一致。本方法滴定镉时需控制终点温度在55℃以上。

4 误差统计

4.1精密度实验

重复性条件下精密度实验数据见表7，再现性条件下的精密度实验数据见表8。

表 7

| 试液 | Ag（%） | In（%） | Cd（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 79.97 | 15.02 | 5.02 |
| 2 | 79.97 | 14.98 | 4.99 |
| 3 | 80.01 | 14.99 | 5.00 |
| 4 | 80.00 | 14.99 | 5.03 |
| 5 | 79.93 | 15.03 | 5.01 |
| 6 | 80.00 | 14.99 | 4.97 |
| 7 | 80.02 | 14.99 | 5.00 |
| 8 | 80.01 | 15.01 | 5.01 |
| 9 | 80.02 | 15.05 | 5.00 |
| 10 | 80.00 | 15.01 | 5.04 |
| 11 | 80.05 | 15.02 | 5.01 |
| 平均值 | 80.00 | 15.01 | 5.01 |
| 标准偏差SD | 0.030 | 0.021 | 0.018 |
| 相对标准RSD | 0.038 | 0.14 | 0.38 |
| 重复性限 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |

表8

| 表实验条件 | Ag（%） | In（%） | Cd（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号酸度计 1号滴定仪 1号实验员 | 80.02 | 14.88 | 5.02 |
|  | 80.07 | 14.87 | 5.02 |
|  | 80.08 | 14.87 | 4.96 |
| 2号酸度计 2号滴定仪 1号实验员 | 80.03 | 14.92 | 4.98 |
|  | 79.99 | 14.89 | 5.01 |
|  | 80.01 | 14.89 | 4.96 |
| 1号酸度计 2号滴定仪 2号实验员 | 80.06 | 14.96 | 5.02 |
|  | 80.08 | 14.97 | 5.01 |
|  | 80.12 | 14.95 | 5.05 |
| 2号酸度计 1号滴定仪 1号实验员 | 80.16 | 14.94 | 5.04 |
|  | 80.16 | 14.94 | 4.99 |
|  | 80.18 | 14.94 | 4.99 |
| 平均值 | 80.08 | 14.92 | 5.00 |
| SD | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| RSD | 0.08 | 0.24 | 0.57 |
| 再现性限 | 0.18 | 0.10 | 0.08 |