前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口并负责解释。

本标准由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司。

本标准第二验证方：大连路明发光科技股份公司。

本标准主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲

本标准主要验证人：                。

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

热稳定性的测定

- 范围

本标准规定了460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉热稳定性的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉热稳定性的测定。

- 方法原理

将试验烘箱的温度设置至规定的温度，待温度达到该温度时，放入荧光粉试样，在规定的温度下加热至规定时间，随即取出，在干燥器中自然冷却至室温。对未加热处理过的样品和加热处理过的样品进行相对亮度、色品坐标或其它有关性能的测定，用两者之间差异来表示所试验的荧光粉的热稳定性。

3   仪器与装置

3.1 烘箱：带热风循环，最高工作温度为300oC，精度：±2 oC。

3.2 天平：感量0.1g。

3.3 称量瓶：10ml。

3.4 干燥器：直径250mm。

3.5 光谱辐射分析仪：采用460nm准单色激发源、波长准确性0.2nm，重复性0.1nm，光谱范围380nm~800nm。

3.6 相对亮度测定仪：采用460nm准单色激发源、准确度±1%。

4   测定步骤

4.1开启电源，设定烘箱的加热温度为180oC。开启风门开关，使其温度均匀升到设定温度，保温0.5h。

4.2 称取2g试样放置在10ml称量瓶内。

4.3 把称量瓶（不带盖）放在不锈钢架上烘箱中部的恒温区，每次不得超过4只瓶子。

4.4 加热处理8hrs，取出称量瓶，放在干燥器里冷却。

4.5 待该试样冷却至室温以后，测定其色品坐标、相对亮度，并与未加热处理过的同批试样的色品坐标、相对亮度相比。

4.6 计算试样的热稳定性。

5   测试结果的表述

5.1 相对亮度的热稳定性（HSBr）按公式（D.1）计算：

HSBr =(Bo - Bh(/Bo×100%   ………………………………… （D.1）

式中：

HSBr———相对亮度的热稳定性（%）；

Bo  ———未加热处理过的试样相对亮度（%）；

Bh  ———加热处理过的试样相对亮度(%)。

5.2 色品坐标的热稳定性（△x和△y）分别按公式（D.2）和（D.3）计算：

△x=‌‌ ‌‌‌‌( xo-xh ( ………………………………………… （D.2）

△y=‌‌ ‌‌‌‌( yo-yh ( ………………………………………… （D.3）

式中：

△x、△y———色品坐标的热稳定性；

xo、yo  ——— 未加热处理过的试样的色品坐标；

xh、yh  ——— 加热处理过的试样的色品坐标。

## 6  精密度

## 6.1 重复性

## 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

## 表1

| △x | 重复性限 （r） | △y | 重复性限 （r） | HSBr（%） | 重复性限 （r） / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0005 | 1.35 | 2.04 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

## 6.2 允许差

实验室之间色品坐标的热稳定性△x、△y 分析结果的允许误差不大于0.0015，相对亮度的热稳定性HSBr分析结果的允许误差不大于5.00％。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200×

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

热稳定性的测定

Test methods of rare earth yellow phosphor for white LED lamps  Determination of thermostability

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布