前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州远方光电信息有限公司。

本标准第二验证方：大连路明发光科技股份公司。

本标准主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲。

本标准主要验证人：                     。

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

相对亮度的测定

## 范围

本标准规定了460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉相对亮度的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm蓝光激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉相对亮度的测定。

## 方法原理

用一个发射峰值在460nm带宽为5nm的单色光作为激发光源，激发白光LED灯用稀土黄色荧光粉（简称黄粉）产生的荧光经收集后，通过经V（λ）函数校正的光电探测器把光信号转变成电信号。在相同条件下测试标准样品与待测样品的光电流值，以标准样品的光电流值为100，读出待测样品的相对亮度值。

## 3   标准样品

按一定要求制得并经过性能标定的稳定的同类黄粉，用于试样相对亮度和其它性能的测定。

## 4  仪器与装置

4.1 相对亮度测定仪：准确度±0.5%；

4.2 激发光源：由蓝光LED和滤光片组成，激发光的峰值波长为460nm带宽为5nm。激发光垂直激发样品室里的黄粉样品后，发出的荧光在与黄粉样品法线成45°方向被收集。激发光点亮10min后，稳定度优于0.1%；

4.3 样品盘：用不锈钢制作，内径φ20±0.5 mm，深度3.0 ±0.1mm；

4.4 光电探测器：探测器的光谱响应率符合国家一级照度探测器的要求；

4.5 定标物质：硫酸钡（分析纯）。

## 5  测试环境

5.1 环境温度：25℃±2℃；

5.2 相对湿度：≤80%；

5.3 照度要求：在较暗环境下，避免强光干扰。

## 测试步骤

6.1 开启仪器，使激发源点亮稳定10分钟；

6.2 把硫酸钡、标准粉和试样分别装入样品盘内，用平面玻璃压平，使表面平整。（注意尽量使该样品盒内试样的密实程度与标准粉一致）；

6.3 将硫酸钡盘、标准粉盘和试样盘分别放入粉盘托架上，先用激发光照射硫酸钡，调节校正旋纽，使读数为0，再用激发光照射标准样品，调节校正旋纽，使读数为100，同样操作反复多次，直至稳定为止。然后用激发光照射待测样品，读出相对亮度数值。

## 7   测试结果表述

样品连续测试三次，取其平均值。相对亮度用Br%表示。

## 8  精密度

## 8.1 重复性

## 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

## 表1

| 相对亮度 / % | 重复性限 （r） / % |
| --- | --- |
| 97.4 | 3.5 |
| 101.8 | 2.2 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

## 8.2 允许差

实验室之间相对亮度分析结果的差值应不大于5.0%。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200×

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

相对亮度的测定

Test methods of rare earth yellow phosphor for white LED lamps  Determination of relative brightness

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布