前       言

本标准为首次制定。

本标准由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本标准由全国稀土标准化技术委员会归口。

本标准由厦门通士达新材料有限公司负责起草。

本标准第一验证方：有研稀土新材料股份有限公司、杭州远方光电信息有限公司。

本标准第二验证方：大连路明发光科技股份公司。

本标准主要起草人：魏岚、韩钧祥、戴茜玲。

本标准主要验证人：                 。

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

色品坐标的测定

## 1   范围

本标准规定了460nm±20nm蓝光激发稀土黄色荧光粉色品坐标的测定方法。

本标准适用于460nm±20nm蓝光激发稀土黄色荧光粉色品坐标的测定。

## 2   方法原理

用一个发射峰值在460nm带宽为5nm的单色光作为激发光源，激发黄粉产生的荧光经收集后，通过光谱辐射分析仪把光信号转变成电信号。按一定的波长间隔测得整个可见光波段的相对发射光谱功率分布。然后按CIE推荐的公式求出黄粉发光的色品坐标。

## 3  测试仪器及附件

3.1 光谱辐射分析仪

3.1.1 波长准确性：±0.5nm；

3.1.2 波长重复性：±0.2nm；

3.1.3 色品坐标准确性：±0.002；

3.1.4 光谱范围：380nm~780nm。

3.2 激发光源：由蓝光LED和滤光片组成，激发光的峰值波长为460nm，带宽为5nm。激发光垂直激发样品室里的黄粉样品后，发出的荧光在与黄粉样品法线成45°方向被收集。激发光点亮10分钟后，稳定度优于0.1%。

3.3 样品盘：用不锈钢制作，内径φ20±0.5 mm，深度3.0 ±0.1mm。

## 4  测试环境

4.1 环境温度：25℃±2℃；

4.2 相对湿度：＜80%；

4.3 照度要求：在较暗环境下，避免强光干扰。

## 5  测试步骤

5.1 光谱校正：参照仪器使用说明书进行光谱的校正。

5.2 测量

5.2.1 开启激发源，点亮稳定10分钟；

5.2.2 把待测试样装入样品盘内，用平面玻璃将试样表面压平后（注意制样时，使样品盒内每次样品的密实程度趋于一致），放入样品室中；

5.2.3 从380nm~780nm波长范围进行扫描测出试样色品坐标。

6  测试结果表述

6.1色品坐标：按1931年CIE-XYZ系统制定的x、y来表示。

6.2 一个样品重复测试3次，并取其平均值。

## 7  精密度

## 7.1 重复性

## 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值,在以下给出的平均值范围内,这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r),超过重复性限(r)的情况不超过5%,重复性限(r)按表1数据采用线性内插法求得。

## 表1

| 色品坐标 x | 重复性限 （r） | 色品坐标 y | 重复性限 （r） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.4425 | 0.0031 | 0.5387 | 0.0025 |
| 0.4302 | 0.0034 | 0.5460 | 0.0022 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

## 7.2 允许差

实验室之间色品坐标x、y值分析结果的差值不大于0.0080。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXX—200×

白光LED灯用稀土黄色荧光粉试验方法

色品坐标的测定

Test methods of rare earth yellow phosphor for white LED lamps

Determination of chromaticity

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会  发布