ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

十五个稀土元素氧化物的配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

Chemical analysis methods of rare earth chloride and light carbonate

Determination of fifteen REO relative contents

Inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

G

代替GB/T 16484.3-1996

GB/T 16484.3—200X

- 前    言

目前尚未查到与本标准相应的国际标准和国外先进标准。本标准是为了满足相应产品标准的需要而制订的。

GB/T16484-200X《氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法》共分为如下21个部分：

GB/T16484.1-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铈量的测定  硫酸亚铁铵滴定法

GB/T16484.2-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铕量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.3-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  十五个稀土元素氧化物的配分量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.4-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  钍量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法

GB/T16484.5-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中氧化钡量的测定  电感耦合等离子体发射光谱法

GB/T16484.6 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法 氧化钙量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.7-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.8-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.9-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.10-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.11-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.12-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  硫酸根量的测定  方法1 硫酸钡比浊法、方法2 硫酸钡重量法

GB/T16484.13 -200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化铵量的测定

GB/T16484.14-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  磷酸根量的测定  磷锑钼蓝分光光度法

GB/T16484.15-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中氯量的测定  硝酸银比浊法

GB/T16484.16-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氯化稀土中水不溶物的测定  重量法

GB/T16484.17-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中灼减量的测定  重量法

GB/T16484.18-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化镍，氧化锰，氧化铅，氧化铝，氧化锌，氧化钍量的测定  电感耦合等离子体质谱法

GB/T16484.19-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化铁量的测定  1，10-二氮杂菲分光光度法

GB/T16484.20-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  氧化锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T16484.21-200X  氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法  碳酸稀土中酸不溶物量的测定  重量法

本部分为第3部分。

本部分是对GB/T 16484.3-1996 《氯化稀土、碳酸稀土化学分析方法 氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕、氧化钐、氧化铕和氧化钇量的测定》的修订。

本部分与GB/T 16484.3-1996相比，主要有如下变动：

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改；

——测定元素从原有的7个增加到15个全部稀土元素；

——测定范围改变；（待定）

——增加了分析线；（待定）

——标准系列的配制改变；（待定）

——各被测元素含量的表示和计算改变。（待定）

本部分由国家发展和改革委员会稀土办公室提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院、江阴加华新材料资源有限公司起草。

本部分由        、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 16484.3-1996

氯化稀土、碳酸轻稀土化学分析方法

十五个稀土元素氧化物的配分量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本标准规定了氯化稀土、碳酸轻稀土中十五个稀土元素氧化物的配分量的测定方法。

本标准适用于氯化稀土、碳酸轻稀土中十五个稀土元素氧化物的配分量的测定。测定范围见表1。

表1

| 元素 | 测定范围 / % | 元素 | 测定范围 /% |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化铕 氧化钆 氧化铽 | 20～40 30～60 4～16 0.1～20 2～8 0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.4 | 氧化镝 氧化钬 氧化铒 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 | 0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.4 0.1～0.4 |

- 方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子光源激发，进行光谱测定。以系数校正法校正被测元素间的光谱干扰。

- 试剂和材料

  - 氧化镧＞99.99%。

  - 氧化铈＞99.99%。

  - 氧化镨＞99.99%。

  - 氧化钕＞99.99%。

  - 氧化钐＞99.99%。

  - 过氧化氢（30％）。

  - 盐酸（ρ1.19 g／mL）。

  - 盐酸（1+1）。

  - 盐酸（1+19）。

  - 硝酸（1+1）。

  - 氧化铕标准贮存溶液：称取0. 1000g经900℃灼烧1h的氧化铕（＞99.99％），置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.8），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铕。

  - 氧化钆标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钆（＞99.99％），置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.8），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钆。

  - 氧化铽标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽（＞99.99％），置于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.9），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铽。

  - 氧化镝标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镝（＞99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镝。

  - 氧化钬标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬（＞99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钬。

  - 氧化铒标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铒（＞99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100ml容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铒。

  - 氧化铥标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铥（＞99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化铥。

  - 氧化镱标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镱（＞99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镱。

  - 氧化镥标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化镥（＞99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镥。

  - 氧化钇标准贮存溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钇（＞99.99％），置于100mL烧杯中，加入10mL盐酸（3.8），低温加热溶解后，取下冷却至室温。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化钇。

  - 混合稀土标准贮存溶液：分别移取5.00mL各稀土氧化标准贮存溶液（3.11～3.20）置于100mL容量瓶中，加入10mL盐酸（3.8），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含各单一稀土氧化物分别为50.0μg。

  - 氩气（＞99.99％）。

- 仪器设备

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

  - 氯化稀土试样的制备

5.1.1将试样破碎，迅速置于称量瓶中，立即称量。

5.1.2 将试样处理成稀土氧化物。

  - 碳酸稀土试样的制备

5.2.1 试样开封后立即称量。

5.2.2 将试样处理成稀土氧化物。

- 分析步骤

- 试料

6.1.1 称取2.00g试样（5.1.1和5.2.1），精确至0.0001g。

6.1.2 称取0.20g试样（5.1.2和5.2.2），精确至0.0001g。

- 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 分析试液的配制

6.4.1 将试料（6.1.1）置于200mL烧杯中，加10mL盐酸（3.8） 或10mL硝酸（3.10），加热至试样溶清（必要时滴加过氧化氢（3.6）助溶），蒸发至近干，以水定容于500mL容量瓶中，混匀。

按照样品中氧化稀土总量，分取一定体积溶液于50mL容量瓶中，以盐酸（3.9）稀释至刻度，混匀，待测。试液中氧化稀土总量约为0.2g/L。

6.4.2 将试料（6.1.2）置于50mL烧杯中，加5mL盐酸（3.8） 或5mL硝酸（3.10），加热至试样溶清（必要时滴加过氧化氢（3.1）助溶），蒸发至近干，以水定容于100mL容量瓶中，混匀。

分取5mL溶液于50mL容量瓶中，以盐酸（3.9）稀释至刻度，混匀，待测。

- 标准系列溶液的配制

按表2称取氧化镧、氧化铈、氧化镨、氧化钕和氧化钐（3.1～3.5，经900℃灼烧1h）于5个200 mL烧杯中，并按照顺序分别移取0、4.00、8.00、12.00和16.00mL混合稀土标准贮存溶液（3.21）于各烧杯中，加入20mL硝酸（3.10）,低温加热，滴加过氧化氢（3.6）助溶，溶清后加热蒸发至近干，以盐酸（3.9）定容于1L容量瓶中，混匀，待测。

表2

| 标准溶液号 | 各稀土氧化物含量/ % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧 化 镧 | 氧 化 铈 | 氧 化 镨 | 氧 化 钕 | 氧 化 钐 | 氧 化 铕 | 氧 化 钆 | 氧 化 铽 | 氧 化 镝 | 氧 化 钬 | 氧 化 铒 | 氧 化 铥 | 氧 化 镱 | 氧 化 镥 | 氧 化 钇 |
| 0 1 2 3 4 | 0 10 20 30 40 | 0 60 50 40 30 | 0 16 12 8 4 | 0 5 10 15 20 | 0 8 6 4 2 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 | 0 0.1 0.2 0.3 0.4 |

普通标准系列的配制：

将各稀土标准溶液（）按照表2分别移入5个100mL容量瓶中，以盐酸（3.9）稀释至刻度混匀，待测。

表2

| 标准溶液号 | 各稀土氧化物浓度/ μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 氧 化 镧 | 氧 化 铈 | 氧 化 镨 | 氧 化 钕 | 氧 化 钐 | 氧 化 铕 | 氧 化 钆 | 氧 化 铽 | 氧 化 镝 | 氧 化 钬 | 氧 化 铒 | 氧 化 铥 | 氧 化 镱 | 氧 化 镥 | 氧 化 钇 |
| 0 1 2 3 4 | 0 20 40 60 80 | 0 60 80 100 120 | 0 8 16 24 32 | 0 10 20 30 40 | 0 4 8 12 16 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 | 0 0.2 0.4 0.6 0.8 |

- 测定

6.6.1 推荐分析线见表3。

表3

| 元素 | 分析线 / nm | 元素 | 分析线 / nm |
| --- | --- | --- | --- |
| La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb | 408.671，398.852，333.749 413.765，413.380，418.660 418.948，405.654，414.314 406.109，401.225 443.432，360.948 412.970 310.050，336.224，335.048 332.440 | Dy Ho Er Tm Yb Lu Y | 353.170 339.898，341.646 337.270，326.478 313.126，346.220 328.937，369.420 261.542 371.029 |

6.6.2 将分析试液（6.4）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子光谱测定。

7 分析结果的计算

按式（1）计算十五个稀土元素氧化物的配分量（%）：

………………………………（1）

式中：——归一化后待测稀土元素氧化物的配分量；

——待测稀土元素氧化物的含量；

——各稀土元素氧化物的含量之和。

    - 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得；超过表4中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表4

| 氧化物 | 配分量 / % | 重复性限（r）/ % | 氧化物 | 配分量/ % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化镧 |  |  | 氧化镝 |  |  |
| 氧化铈 |  |  | 氧化钬 |  |  |
| 氧化镨 |  |  | 氧化铒 |  |  |
| 氧化钕 |  |  | 氧化铥 |  |  |
| 氧化钐 |  |  | 氧化镱 |  |  |
| 氧化铕 |  |  | 氧化镥 |  |  |
| 氧化钆 |  |  | 氧化钇 |  |  |
| 氧化铽 |  |  |  |  |  |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |  |  |  |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表5所列的允许差：

表5

| 氧化物 | 配分量/ % | 允许差 / % | 氧化物 | 配分量/ % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铈 氧化镨 氧化钕 氧化钐 氧化铕 氧化钆 氧化铽 |  |  | 氧化铥 氧化镱 氧化镥 氧化钇 |  |  |
| 氧化镧 氧化镝 氧化钬 氧化铒 |  |  |  |  |  |

    - 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。