YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXXX---XXXX

代替GB/T 15080.1---94

_________________________________________________________________________________________________

锑精矿化学分析方法

砷量的测定

溴酸钾滴定法

Methods for chemical analysis of antimony concentrates

—Determination of arsenic content

—Potassium bromate titration method

（送审稿）

××××-××-××发布                             ××××-××-××实施

_______________________________________________________________

国 家 发 展 改 革 委 员 会 发布

- 前    言

SY/T XXXX 《锑精矿化学分析方法》共有16个部分：

----SY/T XXXX.1－XXXX  锑精化学分析方法  锑量的测定  硫酸铈滴定法

----SY/T XXXX.2－XXXX  锑精化学分析方法  砷量的测定  砷钼蓝分光光度法

----SY/T XXXX.3－XXXX  锑精化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

----SY/T XXXX.4－XXXX  锑精化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

----SY/T XXXX.5－XXXX  锑精化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

----SY/T XXXX.6－XXXX  锑精化学分析方法  硒量的测定  原子荧光光谱法

----SY/T XXXX.7－XXXX  锑精化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法

----SY/T XXXX.8－XXXX  锑精化学分析方法  硫量的测定  燃烧中和法

----SY/T XXXX.9－XXXX  锑精化学分析方法  金量的测定  火试金法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

本部分为第2部分。

本部分代替GB/T15080.2-94《锑精矿化学分析方法 砷量的测定》。与GB/T15080.2-94相比，本部分有如下变动:

----对文本格式进行了修改；

---补充了精密度与质量保证和控制条款；

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司起草。

本部分主要起草人：

- 锑精矿化学分析方法
砷量的测定  溴酸钾滴定法

1  范围

本标准规定了锑精矿中砷量的测定方法

本标准适用于锑精矿中砷量的测定。测定范围：0.1%～2%。

本标准为仲裁方法。

2  方法提要

试料用硫酸-硫酸钾溶解，以滤纸碳化后作还原剂和助溶剂，在不小于9mol/L的盐酸溶液中，用苯萃取三氯化砷，用水反萃取砷。于盐酸介质中，以甲基橙为指示剂，用溴酸钾标准溶液滴定三价砷。

3  试剂

3.1  硫酸钾。

3.2  硫酸（ρ1.84g/mL)。

3.3  盐酸 (ρ1.19g/mL)。

3.4  苯。

3.5  硫酸（1+1)。

3.6  盐酸（3+1）。

3.7  盐酸（1+1）。

3.8  甲基橙指示剂（1g/L）。

3.9  氢氧化钠溶液（200g/L）。

- 3.10  砷标准溶液（1mg/mL）

称取1.3203g三氧化二砷基准试剂（预先在100~105℃烘干1h，置于干燥器中，冷却至室温），置于250mL烧杯中，加入20mL氢氧化钠溶液（3.9）溶解至清亮，加入100mL水、10mL硫酸（3.5），冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.11  溴酸钾标准滴定溶液

3.11.1  配制：称取0.28g溴酸钾置于250mL烧杯中，加入100mL水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.11.2  标定：移取三份10.00mL砷标准溶液(3.10)，分别加入盛有45mL盐酸(3.3)的125mL分液漏斗中，混匀。以下操作按5.4.3~5.4.6条进行。

随同标定做空白试验。

按式（1）计算溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的实际浓度：

--------------------------------（1）

式中：c——溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

m——砷的质量，单位为克（g）；

V1——滴定砷消耗溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的体积，单位为毫升（mL）；

V0——标定中空白滴定溶液消耗溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的体积，单位为毫升（mL）；

0.03746——与1.00mL溴酸钾标准滴定溶液[c（1/6KBrO3）=1.000mol/L]相当的，以克表示的砷的质量。

取三份标定结果的平均值为溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的实际浓度。平行标定所消耗溴酸钾标准滴定溶液（3.11）体积的极差值应不超过0.20mL。

4  试样

4.1  试样粒度应小于0.100mm。

4.2  试样应在100℃~105℃烘干1h，置于干燥器中冷却至室温。

5  分析步骤

5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料量

| 砷含量，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| 0.10~0.50 | 0.50 |
| ＞0.50 | 0.30 |

5.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1  将试料（5.1）置于300mL锥形瓶中，以少量水润湿，加入1g硫酸钾(3.1)，加入10mL硫酸(3.2)置于电炉上加热，待驱除大部分硫后，盖上表面皿，在保持溶液微沸的温度下溶解1h，加入约3cm2定性滤纸，继续加热至滤纸炭化后溶液的暗红色消失，取下冷却。

5.4.2  加入5mL水，混匀冷却至室温，加入45mL盐酸(3.3)，混匀，用约5mL盐酸 ( 3.3) 将试液移入125mL分液漏斗中。

5.4.3  加入45mL苯(3.4)，振荡萃取1min[注意排气]，静置分层，将水相移入另一个预先盛有20mL苯(3.4)的125mL分液漏斗中，振荡萃取1min，静置分层，弃去水相，有机相合并于第一个分液漏斗中。

5.4.4  用5mL盐酸(3.6)滴洗漏斗口颈及塞子，振荡30s，静置分层，弃去水相。重复用盐酸(3.6)洗涤两次，每次用5mL。三次洗涤后，静置2min，将水相分离完全。

5.4.5  加30mL水于分液漏斗中反萃取，振荡30s，静置分层，将水相移入250mL锥形瓶中，再加入15mL水于分液漏斗中反萃取，振荡30s，静置分层，水相合并于锥形瓶中。

- 5.4.6  于盛有水相的锥形瓶中加入20mL盐酸（3.7），加入1滴甲基橙指标剂（3.8），在保持溶液80℃~90℃的温度下，用溴酸钾标准滴定溶液（3.11）滴定红色恰好消失为终点。

- 6  分析结果的计算

按（2）式计算砷的质量分数，数值以％表示：

------------------（2）

式中：c—— 溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V2——滴定试液消耗溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的体积，单位为毫升（mL）；

V3——滴定空白滴定溶液消耗溴酸钾标准滴定溶液（3.11）的体积，单位为毫升（mL）；

m0 —— 试料的质量，单位为克（g）。

0.03746——与1.00mL溴酸钾标准滴定溶液[c（1/6KBrO3）=1.000mol/L]相当的，以克表示的砷的质量。

所得结果表示至二位小数。

- 7  精密度

- 7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2 重复性限

| ω（As）／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

- 重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

- 7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

表3 再现性限

| ω（As）／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

再现性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________