YS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/TXXXX---XXXX

代替GB/T15080.8--94

————————————————————————————————————

锑精矿化学分析方法

硒量的测定

氢化物-原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of antimony and antimony trioxide

—Determination of selenium content

—Atomic fluorescence spectrometer method

（送审稿）

××××-××-××发布                          ××××-××-××实施

———————————————————————————————

国 家 发 展 改 革 委 员 会 发布

- 前    言

SY/T XXXX 《锑精矿化学分析方法》共有16个部分：

----SY/T XXXX.1－XXXX  锑精化学分析方法  锑量的测定  硫酸铈滴定法

----SY/T XXXX.2－XXXX  锑精化学分析方法  砷量的测定  砷钼蓝分光光度法

----SY/T XXXX.3－XXXX  锑精化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

----SY/T XXXX.4－XXXX  锑精化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

----SY/T XXXX.5－XXXX  锑精化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

----SY/T XXXX.6－XXXX  锑精化学分析方法  硒量的测定  原子荧光光谱法

----SY/T XXXX.7－XXXX  锑精化学分析方法  汞量的测定  原子荧光光谱法

----SY/T XXXX.8－XXXX  锑精化学分析方法  硫量的测定  燃烧中和法

----SY/T XXXX.9－XXXX  锑精化学分析方法  金量的测定  火试金法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

----SY/T XXXX－XXXX  锑精化学分析方法

本部分为第6部分。

本部分代替GB/T15080.8-94《锑精矿化学分析方法 硒量的测定》。与GB/T15080.8-94相比，本部分有如下变动:

---3.3‘—二氨基联苯胺分光光度法改为氢化物—原子荧光光谱法；

---增加了精密度与质量保证和控制条款。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司负责起草。

本部分由锡矿山闪星锑业有限责任公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院、湖南出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：

锑精矿化学分析方法
硒量的测定  氢化物-原子荧光光谱法

- 1  范围

本标准规定了锑精矿中硒量的测定方法

本标准适用于	锑精矿中硒量的测定。测定范围：0.0003%～0.050%。

- 2  方法原理

试料用王水溶解，加酒石酸掩蔽基体锑，在氢化物发生器中，硒与硼氢化钾生成氢化物，由氩气导入石英炉原子化器中，在原子荧光光谱仪上测量硒的荧光强度。

- 3  试剂及材料

3.1  硼氢化钾。

3.2  盐酸 (ρ1.19g/mL)。

3.3  硝酸（ρ1.42g/mL)。

3.4  王水（用时现配）

3.5  盐酸（1+1）

3.6 氢氧化钠溶液（100g/L）。

3.7  硼氢化钾溶液（1.0g/L）

称取7.5g硼氢化钾（3.1.1），加25mL氢氧化钠溶液（3.6），溶解完全，加水定容至500mL。用时现配。

3.8  酒石酸溶液（200g/L）。

- 3.9   标准溶液

3.9.1  硒标准贮存溶液（100μg/mL）

称取0.1000g纯硒（≥99.99%）于100mL烧杯中，加入5mL硝酸（3.3），沸水浴上加热溶解并蒸干，冷却，加水溶解二氧化硒，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9.2  硒标准溶液（1μg/mL）

移取1.00mL硒标准贮存溶液（3.9.1）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.9.3  硒标准溶液（0.1μg/mL）

移取10.00mL硒标准溶液（3.9.2）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 3.10  材料

氩气（≥99.99%）：屏蔽气和载气。

- 4  仪器

原子荧光光谱仪，附硒特种空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──检出限：不大于1×10-9g/mL。

──精密度：用0.02μg/mL的硒标准溶液测量荧光强度10次，其标准偏差应不超过平均荧光强度的5.0%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的荧光强度差值与最低段的荧光强度差值之比，应不小于0.8。

──原子荧光光谱仪的参考工作条件：

──灯电流 60mA；

──负高压 300V；

──载气流量 400mL/min；

──屏蔽气流量 900mL/min；

──原子化器高度 8mm；

- 5  分析步骤

- 5.1  试料

按表1 称取试样，精确至0.0001g。

表1 试料量和定容、分取体积

| 硒的质量分数／% | 试料量／g | 定容体积／mL | 分取试液体积／mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0003～0.0020 | 0.30 | 50 | 1.00 |
| ＞0.0020～0.010 | 0.20 | 50 | 1.00 |
| ＞0.010～0.050 | 0.10 | 100 | 1.00 |

5.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 5.3  空白试验

随同试料做空白试验。

- 5.4  测定

5.4.1  将试料（5.1）置于100mL烧杯中，加少量水润湿并充分分散试样，加入5mL王水（3.4）,摇动烧杯使试样充分溶解，低温加热驱除氮的氧化物，加入5mL酒石酸溶液(3.8)，补加5mL盐酸（3.2），冷却后按表1移入相应的容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。

5.4.2  按表1分取试液于25mL容量瓶中，加入12.5mL盐酸（3.2），加入约8mL水于50℃~70℃水浴中放置10分钟,取下冷却,以水定容，混匀。

5.4.3  在原子荧光光谱仪上，用盐酸（3.5）作载流剂，用硼氢化钾溶液作还原剂，以硒特种空心阴极灯为激发光源，测量试料溶液的荧光强度，减去随同试料空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查得相应的硒的浓度。

- 5.5  工作曲线的绘制

5.5.1  移取0 mL、0.50mL、2.50 mL、5.00 mL、7.50 mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00 mL硒标准溶液（3.9.3）于一组100mL容量瓶中，分别加入盐酸（3.2）50mL，用水稀释至刻度，混匀。

5.5.2  在与试料测定相同条件下测量标准溶液的荧光强度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的荧光强度。以硒浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

- 6  分析结果的计算

按下式计算硒的质量分数，数值以％表示：

式中：

c ——从工作曲线上查得硒的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0 —— 试液定容体积，单位为毫升（mL）；

V1 —— 分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—— 待测试液定容体积，单位为毫升（mL）；

m0 —— 试料的质量，单位为克（g）。

当0.0003≤< 0.010时，所得结果表示至四位小数；当0.010≤< 0.050时所得结果表示至三位小数。

- 7  精密度

- 7.1  重复性

- 在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2 重复性限

| ω（Se）／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r／% |  |  |  |  |

- 重复性（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准差。

- 7.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法求得：

- 表3 再现性限

| ω（Se）／% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R／% |  |  |  |  |

- 再现性（R）为2.83SR，SR为再现性标准差。

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

_______________________________