前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定    高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、硅钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定   火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定   火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定   锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定    ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第1部分。

本部分代替YS/T 514.1-2006《高钛渣、金红石化学分析方法 硫酸铁铵容量法测定二氧化钛量》。

本部分是对YS/T 514.1-2006的编辑性修改。与YS/T 514.1-2006相比，主要变化如下：

─—加入的过氧化钠不变，但预先加入的量由2g调整为3g，试料上覆盖的量由2 g调整为1g；

─—称样量由0.2000g调整为0.1000g；

─—对方法的酸度进行了考察；

─—增加了钼、钨、铜等干扰元素的允许量，对干扰元素锡、铬、钒的允许量重新进行了确定；

─—计算公式采用国际计量单位；

─—允许差由0.5%调整为0.6%；

─—增加了重复性限和质量保证与控制条款。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─—GB/T 4102.1-1983、YS/T 514.1-2006。

高钛渣、金红石化学分析方法

二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

- 范围

本部分规定了高钛渣、金红石中二氧化钛量的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中二氧化钛量的测定。测定范围：70%以上。

本部分适用于含铬、钒量不大于3mg，钼、钨量不大于2mg，锡、铜量不大于1mg的试液中二氧化钛量的测定。

- 方法提要

试料以过氧化钠熔融，用水浸取。在硫酸和盐酸介质中用铝箔将钛（Ⅳ）还原为三价，在二氧化碳气体保护下，以硫氰酸铵溶液为指示剂。用硫酸铁铵标准溶液滴定。

- 试剂（如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制）

  - 过氧化钠。

  - 碳酸氢钠。

  - 二氧化钛（99.99%）

  - 铝箔（99.5%）。将1g铝箔叠成长3～4cm、宽约1cm的长方形。

  - 盐酸（ρ约1.19g/mL）。

  - 盐酸（5+95）。

  - 硫酸（1+1）。

  - 碳酸氢钠饱和溶液。

  - 硫氰酸铵溶液（300g/L）。

  - 硫酸铁铵标准溶液

3.10.1  配制:称取24g硫酸铁铵[NH4Fe(SO4)2·12H2O]，置于1000mL锥形瓶中，加入500mL水、100mL硫酸（3.7），加热溶解，取下，滴加0.1g/L高锰酸钾溶液至呈现微红色，加热煮沸分解过量的高锰酸钾。冷却，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.10.2  标定

3.10.2.1  称取0.1000g二氧化钛（3.3）3份，置于再覆盖1 g过氧化钠(3.1)，盖上坩埚盖，并稍留缝隙。在电炉上烘烤至熔剂呈焦黄色，然后将坩埚置于高温炉中，在750℃～800℃熔融4min～6min。取出，冷却。

3.10.2.2  用滤纸擦净坩埚（3.10.2.1）外壁，连同坩埚盖置于300mL烧杯中，加入50～60 mL水，盖上表皿，加热浸出熔融物，取下，稍冷，沿杯壁缓缓加入30 mL硫酸(3.7)、30 mL盐酸(3.5)，加热使熔融物全部溶解。取下，用盐酸(3.6)洗出坩埚及盖。

3.10.2.3  将溶液(3.10.2.2)移入500mL锥形瓶中，加盐酸(3.6)使体积约为150mL，稍加热，取下，分次加入2 g铝箔(3.4)，时时摇动，待大部分铝箔溶解后，以盛有适量碳酸氢钠饱和溶液(3．8)的盖氏漏斗塞住瓶口。在低温电炉上加热至铝箔全部溶解并冒大气泡再煮沸1 min～2 min，取下稍冷，向盖氏漏斗中补加适量碳酸氢钠饱和溶液(3.8)，冷却至室温。

3.10.2.4  取下盖氏漏斗（3.10.2.3），向锥形瓶中迅速加入约O.2 g碳酸氢钠(3.2)和10mL硫氰酸铵溶液(3.9)，立即用硫酸铁铵标准溶液(3.10.1)滴定至试液呈现稳定橙红色即为终点。

3.10.2.5  随同试验做空白试验。

按式（1）计算硫酸铁铵标准溶液的摩尔浓度C：

………………………………(1)

式中：

c———硫酸铁铵标准溶液的摩尔浓度，mol/L；

m———称取二氧化钛（3.3）的量，g；

M———二氧化钛的摩尔质量，g/mol；

V———3份二氧化钛溶液所消耗的硫酸铁铵标准溶液体积的平均值，mL（若极差超过0.10mL时,应重新标定）；

V0———空白试验所消耗硫酸铁铵标准溶液的体积，mL。

- 试样

- 试样粒度应不大于90μm。

- 试样需预先在105℃～110℃烘2 h，置于干燥器中，冷却至室温。

- 分析步骤

  - 试料

称取O.1g试样，精确至0.0001g。

  - 测定次数

做3份试料的平行测定，取其平均值。

  - 空白试验

随同试样做空白试验。

  - 测定

将试料置于已预先盛有3g过氧化钠（3.1）的30mL刚玉坩埚中，以下按3.10.2.1～3.10.2.4款进行。

- 分析结果的计算

按式(2)计算二氧化钛的质量分数，数值以%表示：

………………………………(2)

式中：

c———硫酸铁铵标准溶液的摩尔浓度，mol/L；

V———滴定试液时所消耗的硫酸铁铵标准溶液的体积，mL；

V0———滴定随同试样空白溶液所消耗的硫酸铁铵标准溶液的体积，mL；

——试样量，g；

79.88——二氧化钛的摩尔质量，g/moL。

分析结果表示到小数点后二位数字。

- 精密度

7.1 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按以下数据采用线性内插法求得：

二氧化钛的质量分数/%：  71.75  82.89  84.83　90.76　91.31

重复性限 r　/%：    0.44   0.56   0.56　 0.38   0.51

7.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表1所列允许差。

表1

| 二氧化钛量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≥70.00 | 0.60 |

- 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

YS

中华人民共和国工业和信息化部 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

高钛渣、金红石化学分析方法

二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

High－titanium slag and rutile

——Determination of titanium dioxide content

——Ammonium ferric sulfate titrimetric method

（送审稿）

YS/T 514.1—××××

中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.90

H 14