ICS 77.120.90

H 14

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 514.07—××××

高钛渣、金红石化学分析方法

氧化钙、氧化镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

High－titanium slag and rutile

——Determination of calcium oxide and magnesium oxide content

—— Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

YS

前  言

本标准包括10个部分：

第1部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化钛量的测定  硫酸铁铵容量法

第2部分  高钛渣、金红石化学分析方法  全铁量的测定      重铬酸钾容量法

第3部分  高钛渣、金红石化学分析方法  硫量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

第4部分  高钛渣、金红石化学分析方法  二氧化硅量的测定  重量法、钼蓝分光光度法

第5部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化铝量测定      EDTA容量法

第6部分  高钛渣、金红石化学分析方法  一氧化锰量的测定  火焰原子吸收光谱法

第7部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁量的测定  火焰原子吸收光谱法

第8部分  高钛渣、金红石化学分析方法  磷量的测定        锑钼兰分光光度法

第9部分  高钛渣、金红石化学分析方法  氧化钙、氧化镁、氧化锰、磷、三氧化二铬和五氧化二钒量的测定 ICP-AES法

第10部分  高钛渣、金红石化学分析方法  碳量的测定  高频感应炉燃烧后红外线吸收法

本部分为第7部分。

本部分代替YS/T 514.12-2006《高钛渣、金红石化学分析方法  EGTA和CyDTA容量法测定氧化钙和氧化镁量》。

本部分与YS/T 514.12-2006相比，主要变化如下：

─—用火焰原子吸收光谱法代替原来的容量法测定；

─—工作条件是在波长422.7nm（Ca）和（Mg）285.2nm处以空气—乙炔火焰测定钙镁的吸光度来计算氧化钙、氧化镁的量；

─—采用铂坩埚沙浴加氢氟酸、高氯酸溶解，溶样时间短，金红石采用微波消解，所用的试剂用量减少；

─—对实验的精密度、重复性限进行了实验，并规定了不同实验室间的允许差，增加了质量保证与控制；

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由遵义钛业股份有限公司负责起草。

本部分由金川集团有限公司、抚顺钛业有限公司参加起草。

本部分主要起草人：×××、×××、×××。

本部分主要验证人：×××、×××。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

─—GB/T 4102.12-1983、YS/T 514.12-2006。

高钛渣、金红石化学分析方法

氧化钙、氧化镁量的测定

火焰原子吸收光谱法

- 范围

本部分规定了高钛渣、金红石中氧化钙、氧化镁含量的测定方法。

本部分适用于高钛渣、金红石中氧化钙、氧化镁量的测定。测定范围：氧化钙：0.020%～7.00%；氧化镁：0.020%～8.00%。

2  方法提要

试料于铂坩埚中用高氯酸、氢氟酸溶解，并加热至冒浓厚高氯酸烟；取下、稍冷后加盐酸溶解盐类，金红石采用微波消解溶样，加入硝酸锶掩蔽干扰元素，于原子吸收分光光度计上，波长422.7nm和285.2nm处，以空气–—乙炔火焰测定钙、镁的吸光度，从而计算试样中氧化钙、氧化镁的含量。

3  试剂（如无特别说明，所用试剂均为分析纯或由分析纯试剂配制）

- 高氯酸(ρ约1.76g/mL)

- 氢氟酸（ρ约1.15g/mL) GR

- 盐酸(1+1)

- 硝酸（GR）

- 硝酸锶溶液（4%）：称取20g硝酸锶，溶于水中，移入500mL容量瓶，以水定容，混匀。

- 盐酸（ρ约1.19g/mL）；

- 钙标准贮备溶液 ：称取0.2497g碳酸钙(GR，预先在105℃烘1小时后冷却至室温。)置于300mL烧杯中，加水20mL，滴加盐酸(3.6)至完全溶解，再过量10mL，煮沸除去CO2，冷却后移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1.00mL含1.0000mg钙。

- 镁标准贮备溶液 ：称取0.1000g金属镁，用20mL盐酸(3.6)溶解。移入250mL容量瓶中。用水稀释至刻度，混匀。此溶液1.00mL含0.4000mg镁。

- 钙标准溶液：移取10.00mL钙标准溶液(3.7)于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1.00mL含100μg钙。

- 镁标准溶液：移取10.00mL镁标准溶液(3.8)于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液1.00mL含40μg镁。

4  仪器、设备

原子吸收光谱仪，附镁、锰空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，Ca的特征浓度应不大于0.40g /mL；Mg的特征浓度应不大于0.04g/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8 。

5  试样

5.1  试样粒度应不大于90μm。

5.2  试样需预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.1g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

做3份试样的平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试样做空白试验。

  - 测定

    - 溶解试料

6.4.1.1高钛渣

将试料(6.1)置于铂坩埚中，加4mL高氯酸(3.1)，加氢氟酸(3.2)8mL（如试样不能完全溶解，可适当补加氢氟酸，使试样完全溶解），置于沙浴上加热溶解完全后蒸至冒浓厚高氯酸烟时取下（不可过热以免钛水解），稍冷，加10mL盐酸(3.3)，于沙浴上加热至溶块全部溶解，取下冷却至室温。

6.4.1.2金红石

将试料(6.1) 置于消解罐中，加5mL硝酸（3.4），加氢氟酸(3.2)5mL，轻轻摇动消解罐，使酸与试料充分混合。采用微波消解，程序升温条件见表1。

表1

| 步骤 | 最大功率（Ｗ） | % | 爬升时间 （ｍｉｎ） | 压力 （ｐｓｉ） | 温度 （℃） | 保持时间（ｍｉｎ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400 | 100 | 15 | 800 | 210 | 20 |

6.4.1.3 将处理好的试料(6.4.1.1～6.4.1.2)移入100mL容量瓶中，用水稀释到刻度，混匀。

    - 按表2移取试液（6.4.1.3）于100mL容量瓶中，加5mL硝酸锶(3.5),用水稀释至刻度，混匀。

表2

| 氧化钙量 | 移取试液体积（mL） | 氧化镁量 | 移取试液体积(mL) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.02%～0.50% | 全量 | 0.02%～4% | 10.00 |
| 0.50%～5.00% | 10.00 | 4%～8% | 5.00 |

6.4.3  在仪器的最佳工作条件下，使用空气—乙炔光焰，分别于原子吸收光谱仪波长422.7nm和285.2nm处分别测定空白溶液、试液(6.4.2)中钙、镁的吸光度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1分别移取0mL、0.5mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL钙标准溶液（3.9），0mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL、5.0mL、6.0mL镁标准溶液（3.10），置于一组100mL容量瓶中，移入相同体积的试样溶液（6.4.2），以水稀释至刻度，混匀。该系列标准溶液中钙浓度为0g/mL、0.5g/mL、1.0g/mL、2.0g/mL、3.0g/mL、4.0g/mL、5.0g/mL；镁浓度为0g/mL、0.4g/mL、0.8g/mL、1.2g/mL、1.6g/mL、2.0g/mL、2.4g/mL。

6.5.2在仪器的最佳工作条件下，使用空气—乙炔光焰，以水调零，分别于原子吸收光谱仪波长422.7nm和285.2nm处，测定标准系列中钙、镁的吸光度，减去系列标准溶液中“零”浓度溶液的吸光度，以钙、镁浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

- 分析结果计算

按式（1）计算氧化钙（或氧化镁）的质量分数（或），数值以%表示：

………………………（1）

式中：

m1––––从工作曲线上查得的钙（或镁）量，g；

V0––––溶液总体积；mL；

m0––––试料的质量，g；

V1––––分取试液体积，mL；

––––CaO或MgO的换算因数；

分析结果保留小数点后两位有效数字。

- 精密度

  - 重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果差的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

氧化钙的质量分数/%：    0.223      0.708     1.156

重复性限r/%：          0.015      0.019      0.030

氧化镁的质量分数/%：    0.286      0.493     1.296

重复性限r/%：           0.0042     0.010     0.015

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| CaO/MgO含量/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤0.20 | 0.02 |
| >0.20～0.40 | 0.03 |
| >0.40～0.70 | 0.04 |
| >0.70～1.00 | 0.05 |
| >1.00～4.00 | 0.06 |
| >4.00 | 0.08 |

9  质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。