前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  等离子体发射光谱法和分光光度法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第9部分。

本部分代替GB/T6150.11-1985《钨精矿化学分析方法  原子吸收分光光度法测定铜量》

本部分与GB/T6150.11-1985相比主要变化如下：

——测定介质由盐酸改为硝酸；

——扩大了测定范围，由0.005％～0.500%调整为0.005％～1.00%；

——标准溶液中由加入4mL盐酸、2mL高氯酸改为加入10mL硝酸溶液；

——增加了重复性条款。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由赣州有色冶金研究所、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由江西下垄钨业有限公司、赣州华兴钨制品有限公司参加起草。

本部分主要起草人：陈涛、赖剑、钟道国、施江海。

本部分主要验证人：许景光、王长基、葛卫红。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.11-1985。

钨精矿化学分析方法

铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

1　范围

本部分规定了钨精矿中铜含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中铜含量的测定。测定范围：0.005％～1.00%。

2　方法提要

试料在沸水浴上以盐酸分解，加入硝酸、高氯酸后加热溶解至冒浓白烟，取下冷却，加入硝酸，在硝酸介质中，于原子吸收光谱仪波长324.8nm处，以空气-乙炔火焰测量铜的吸收度，用工作曲线法计算铜的质量分数。钨精矿中的杂质不干扰测定。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1　盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.3  硝酸溶液（1+1）。

3.4  高氯酸（ρ1.67g/mL）。

3.5　铜标准贮存溶液：称取0.2000g纯金属铜[w(Cu)≥99.99%]于300mL烧杯中，加入100mL硝酸溶液（3.3），加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含200μg铜。

4　仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.059μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

5　试样

5.1　试样粒度小于0.074mm。

5.2　试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1　试料

按表1称取试样（精确到0.0001g）。

表1

| 铜的质量分数，% | 试料量，g |
| --- | --- |
| ≤0.020 | 1.00 |
| >0.02～0.10 | 0.50 |
| >0.10～0.50 | 0.20 |
| >0.50～1.00 | 0.10 |

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1　将试料（6.1）置于250mL的烧杯中，用水润湿，加入50mL盐酸（3.1），置于沸水浴中加热溶解50min，取下稍冷。加入20mL硝酸（3.2），2mL高氯酸（3.4），加热至冒浓白烟，取下冷却，加入2.5m L硝酸（3.2），用水吹洗表面皿和杯壁，煮沸使可溶性盐类溶解，冷却后，移入50mL容量瓶中，用水定容，混匀。

6.4.2　将澄清或干过滤的试液，在原子吸收光谱仪上，于波长324.8 nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定试液及随同试料空白的吸光度。在工作曲线上查出相应的铜的浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1铜标准工作溶液：分别移取0 mL、1.00mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL、15.00mL、20.00mL铜标准贮存溶液（3.5）于一系列200mL容量瓶中，加入20mL硝酸溶液（3.3），用水定容，混匀。

6.5.2将标准溶液（6.5.1）在原子吸收光谱仪上，于波长324.8nm，用空气-乙炔火焰，以水调零，测定铜的吸光度。以铜浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算铜的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

ρ1----从工作曲线上查的试液中铜的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0----从工作曲线上查的空白溶液中铜的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V----测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试料量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

铜的质量分数(％)：  0.010     0.199       0.871

重复性限r   (％)：  0.001     0.014  　  0.027

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 铜的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.005～0.020 | 0.003 |
| >0.020～0.050 | 0.006 |
| >0.050～0.100 | 0.010 |
| >0.100～0.300 | 0.015 |
| >0.300～0.500 | 0.030 |
| >0.500～1.000 | 0.050 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每周至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.9—200×

代替GB/T6150.11-1985

钨精矿化学分析方法

铜量的测定

火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of copper content

——Flame atomic absorption spectrometric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布