000

前    言

GB/T 4324-1984《钨化学分析方法》分为30部分：

GB/T 4324.1  钨化学分析方法  铅、镉量的测定  方波极谱法

GB/T 4324.2  钨化学分析方法  铋量的测定  碘化钾-马钱子碱光度法

GB/T 4324.3  钨化学分析方法  锡量的测定  聚乙二醇辛基苯基醚-苯荧光酮光度法

GB/T 4324.4  钨化学分析方法  锑量的测定  孔雀绿光度法

GB/T 4324.5  钨化学分析方法  砷量的测定  钼蓝光度法

GB/T 4324.6  钨化学分析方法  铁量的测定  邻二氮杂菲光度法

GB/T 4324.7  钨化学分析方法  钴量的测定  钴试剂光度法

GB/T 4324.8  钨化学分析方法  镍量的测定  丁二酮肟光度法

GB/T 4324.9  钨化学分析方法  镍量的测定  丁二酮肟重量法

GB/T 4324.10  钨化学分析方法  铜量的测定  新铜试剂光度法

GB/T 4324.11  钨化学分析方法  测定的铝量  铬天青S光度法

GB/T 4324.12  钨化学分析方法  硅量的测定  氯化-钼蓝光度法

GB/T 4324.13  钨化学分析方法  钙量的测定  乙二醛双（2-羟基苯胺）光度法

GB/T 4324.14  钨化学分析方法  钙量的测定  原子吸收分光光度法

GB/T 4324.15  钨化学分析方法  镁量的测定  偶氮氯瞵I光度法

GB/T 4324.16  钨化学分析方法  镁量的测定  原子吸收分光光度法

GB/T 4324.17  钨化学分析方法  钠量的测定  原子吸收分光光度法

GB/T 4324.18  钨化学分析方法  钾量的测定  原子吸收分光光度法

GB/T 4324.19  钨化学分析方法  钛量的测定  二安替比林光度法

GB/T 4324.20  钨化学分析方法  钒量的测定  钽试剂光度法

GB/T 4324.21  钨化学分析方法  镉量的测定  二苯基碳酰二肼光度法

GB/T 4324.22  钨化学分析方法  锰量的测定  甲醛肟分光光度法

GB/T 4324.23  钨化学分析方法  硫量的测定  燃烧-电导法

GB/T 4324.24  钨化学分析方法  磷量的测定  铍为载带沉淀剂-钼蓝光度法

GB/T 4324.25  钨化学分析方法  氧量的测定  惰气熔融库仑滴定法

GB/T 4324.26  钨化学分析方法  氮量的测定  奈氏试剂光度法

GB/T 4324.27  钨化学分析方法  碳量的测定  燃烧-库仑滴定法

GB/T 4324.28  钨化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐光度法

GB/T 4324.29  钨化学分析方法  氯化挥发后残渣量的测定  重量法

GB/T 4324.30  钨化学分析方法  灼烧损失量的测定  重量法

本部分为GB/T 4324的第13、第14两部分。

本部分代替GB/T4324.13-1984《钨化学分析方法  乙二醛双（2-羟基苯胺）光度法测定钙量》和GB/4324.14-1984《钨化学分析方法  原子吸收分光光度法测定钙量》。

本部分与GB/T4324.13-1984和GB/T4324.14-1984相比主要变化如下：

——测定方法改为电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钙量，删除了GB/T4324.13-1984和GB/T4324.14-1984；

——增加了前言、精密度及质量保证和控制内容，并对标准格式进行了编辑修改。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由株洲硬质合金集团有限公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由株洲硬质合金集团有限公司起草。

本部分方法主要起草人：熊静、郭鹏。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T4324.13-1984，GB/T4324.14-1984。

钨化学分析方法

钙量的测定

电感耦合等离子体发射光谱法

1　范围

本方法规定了钨粉、钨条、三氧化钨、蓝钨、紫钨、碳化钨、钨酸、仲钨酸铵、偏钨酸铵中钙含量的测定方法。

本方法适用于钨粉、钨条、三氧化钨、蓝钨、紫钨、碳化钨、钨酸、仲钨酸铵、偏钨酸铵中钙含量的测定。测定范围：0.0003%～0.050%。

2　方法提要

钨粉、钨条、细、中颗粒碳化钨用过氧化氢分解；蓝钨用过氧化氢及氨水分解；三氧化钨、钨酸、仲钨酸铵、偏钨酸铵用氨水分解；紫钨、粗颗粒碳化钨氧化成三氧化钨后用氨水分解。用过氧化氢、柠檬酸络合钨，于电感耦合等离子体原子发射光谱仪上测定钙量。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的优级纯试剂，所用水均为二次蒸馏水。

3.1  过氧化氢（ρ1.10g/mL）。

3.2  氨水（1+1），用MOS级氨水配制。

3.3  柠檬酸溶液（500g/L）。

3.4  钙标准储备溶液：称取0.1399g预先经900℃灼烧1h的氧化钙（＞99.99％），置于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（1+1），盖上表皿，加热至完全溶解，冷却至室温，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。倒入塑料瓶中贮存，此溶液1mL含100μg钙。

3.5  钙标准溶液：移取10.00mL钙标准储备溶液（3.4）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。倒入塑料瓶中贮存。此溶液1mL含10μg钙。

3.6  钨基体：与试样组成相似，且不含被测元素或含量极微。

4　仪器

4.1  电感耦合等离子体原子发射光谱仪，附旋流雾室，玻璃同心雾化器。

5　试样

5.1  钨条应粉碎并通过120目筛网。

5.2  细颗粒碳化钨平均粒度为1μm～3μm，中颗粒碳化钨平均粒度大于3μm～9μm，粗颗粒碳化钨平均粒度大于9μm。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.5g～1g试样，精确至0.0001g。

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1  试料的处理

6.4.1.1  钨粉、钨条、细、中颗粒碳化钨：将试料（6.1）置于200mL石英烧杯中，用水润湿，分次加入10mL过氧化氢（3.1），待激烈反应停止后，盖上表面皿，移到电热板上低温加热至试料完全溶解，取下。

6.4.1.2  三氧化钨、钨酸：将试料（6.1）置于200mL石英烧杯中，加入30mL～40mL氨水（3.2），盖上表面皿，缓慢加热至试料完全溶解，并蒸至出现白色结晶，加入5mL过氧化氢（3.1），加热至试液清亮。

6.4.1.3  仲钨酸铵、偏钨酸铵：将试料（6.1）置于200mL石英烧杯中，加入约30mL水，5mL氨水（3.2），加热煮沸至完全溶解，并蒸至出现白色结晶，加入5mL过氧化氢（3.1），加热至试液清亮。

6.4.1.4  蓝钨：将试料（6.1）置于100mL石英锥形瓶中，加入20mL过氧化氢（3.1），加热蒸至近干。以下按6.4.1.2项进行。

6.4.1.5  紫钨、粗颗粒碳化钨：将试料（6.1）置于100mL石英锥形瓶中，在750℃高温炉中灼烧成三氧化钨。以下按6.4.1.2项进行。

6.4.2  加入2mL柠檬酸溶液（3.3），加热煮沸至无小气泡，冷却。

6.4.3  将试液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.4  在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于波长393.366nm处，测定试液及随同试料空白的发射强度。用相应的工作曲线计算经空白校正的钙的质量浓度。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1  称取六份与试料等量的基体（3.6）置于一组200mL石英烧杯中，按6.4.1～6.4.2项进行，将试液移入100mL容量瓶中，分别加入0、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL钙标准溶液（3.4或3.5），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  将标准溶液（6.5.1）在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于波长393.366nm处，测定钙的发射强度。以钙的质量浓度为横坐标，发射强度为纵坐标，绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按公式（1）计算钙的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

ρ—从工作曲线计算得到试液中经空白校正过的钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V—试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试料量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

钙的质量分数(％)： 0.00047    0.00396    0.0388

重复性限r  (％)： 0.00017    0.00042    0.0044

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表1所列允许差。

表1

| 钙的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 0.0003～0.0009 | 0.00025 |
| ＞0.0009～0.0020 | 0.0005 |
| ＞0.0020～0.0040 | 0.0008 |
| ＞0.0040～0.010 | 0.0010 |
| ＞0.010～0.020 | 0.003 |
| ＞0.020～0.030 | 0.005 |
| ＞0.030～0.050 | 0.006 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

钨化学分析方法

钙量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten

——Determination of calcium content

——The induced coupled plasma atomic emission spectrometric method

（讨论稿）

GB/T 4324.XX—200X

代替GB/T 4324.13-1984、GB/T 4324.14-1984

中华人民共和国国家标准

ICS 77.120.99

H 63