ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.13—200×

代替GB/T 6150.15-1985

代替GB/T 6150.6-1985

钨精矿化学分析方法

砷量的测定

方法1：氢化物原子吸收光谱法

方法2：DDTC-Ag分光光度法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of arsenic content

——method 1、Hydride reduction atomic absorption spectrometric method

——method 2、 The silver diethyldithiocarbamate photometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布

- 前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  等离子体发射光谱法和分光光度法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T 6150的第13部分。

本部分代替GB/T6150.15-1985《钨精矿化学分析方法  DDTC-Ag光度法测定砷量》

本部分与GB/T6150.15-1985相比主要变化如下：

——测定方法由原来的过氧化钠熔融，酒石酸浸取改为硫酸-硫酸铵分解，柠檬酸络合杂质；

——增加了氢化物原子吸收光谱法；

——扩大了检测范围，检测范围由0.01～0.50%改为0.005％～0.50%；

——增加了重复性条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由株洲硬质合金集团有限公司、崇义章源钨在制品有限公司参加起草。

本部分主要起草人：陈涛、潘建忠。

本部分主要验证人：王 璇、邹 容。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.15-1985。

钨精矿化学分析方法

砷量的测定

方法1：氢化物原子吸收光谱法

1　范围

本方法规定了钨精矿中砷含量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中砷含量的测定。测定范围：0.005％～0.50%。

2　方法提要

试样经硫酸-硫酸铵分解，用柠檬酸在氨性介质中络合钨、铁、锰等，用抗坏血酸预还原五价的砷为三价的砷，样品溶液在15%的盐酸介质中，经流动注射-氢化物发生器与原子吸收光谱仪联用测定砷量。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1　硫酸（ρ1.84 g/mL）。

3.2  硫酸铵。

3.3  盐酸（ρ1.19 g/mL ）GR。

3.4  抗坏血酸。

3.5　柠檬酸溶液：（500 g/L）。

3.6  氨水（ρ0.88g/mL）。

3.7  硫酸溶液（1+1）。

3.8  柠檬酸-硫酸铵底液：称取40克柠檬酸，加入140mL硫酸（3.7），加入200mL水，用氨水（3.6）中和到pH5～6，冷却，用水稀释到1000mL。

3.9  硫脲-抗坏血酸预还原液：分别称取硫脲和抗坏血酸各5克溶于100mL水中。

3.10  硼氢化钾溶液：称取15克硼氢化钾和2克氢氧化钠，溶于水中，待溶解后，用水稀释到1000mL。

3.11  砷标准贮存溶液：称取0.1000克光谱纯金属砷于250 mL烧杯中，加入20 mL硫酸（3.1），置电炉上加热至完全溶解，冷却后加入20mL水，加热溶解，冷却后移入100mL的容量瓶中，冷却到室温，以硫酸（3.7）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含砷1.0mg。

3.12  砷标准溶液(Ⅰ)：吸取1mL砷标准贮存溶液(3.11)于 100mL的容量瓶中，以硫酸（3.7）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含砷10μg。

3.13  砷标准溶液（Ⅱ）：吸取10 mL砷标准溶液(Ⅰ)（3.12）于 200mL的容量瓶中，用柠檬酸—硫酸铵底液（3.8）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含砷0.5μg。

4　仪器

4.1　原子吸收光谱仪，附砷空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，砷的特征浓度应不大于0.20μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

4.2  流动注射氢化物发生器

5　试样

5.1　试样粒度小于0.074mm。

5.2　试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1试料

称取试样（5）0.1g（精确到0.0001g）

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1　将试料（6.1）置于250mL烧杯中，加入1g硫酸铵（3.2）摇匀，再加入7mL硫酸（3.1），在高温电炉上分解，并浓缩体积至1mL~2 mL，冷却，用少量水吹洗表面皿及杯壁。加入8毫升柠檬酸溶液（3.5），20 mL氨水（3.6），用水洗杯壁和表面皿，并加热赶除过量的氨水，冷却后，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。

6.4.2　吸取10 mL试液（6.4.1）于50 mL容量瓶中，加入10 mL柠檬酸—硫酸铵底液（3.8），7.5 mL硫脲—抗坏血酸预还原液（3.9），7.5 mL盐酸（3.3），用水稀到刻度，摇匀。

6.4.3 将试液（6.4.2）在原子吸收光谱仪上，于波长197.6 nm，经流动注射-氢化物发生器，以水调零，测定吸光度。在标准曲线上查出相应的砷的浓度。

6.5  工作曲线的绘制

分别移取砷标准溶液（3.13）0mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、8.00mL于一组100mL容量瓶中，加入20mL柠檬酸-硫酸铵底液（3.8），7.5mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度，摇匀。在原子吸收分光光度计上，于波长197.6nm，经流动注射-氢化物发生器，以水调零，测定砷的吸光度。以砷浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算砷的质量分数，数值以％表示：

w(As)=(ρ1−ρ0)×V×V1m0×V2×106×100…………………………（1）

式中：

ρ1----从工作曲线上查得试液中砷的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0----从工作曲线上查得随同试样空白中砷的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V----试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V1----试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2----试液分取的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

砷的质量分数(％)：  0.062      0.11      0.17

重复性限r   (％)： 0.0036     0.011 　  0.035

8.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表1所列允许差。

表1

| 砷的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.005～0.010 >0.01～0.020 >0.020～0.050 >0.050～0.10 >0.10～0.15 >0.15～0.20 >0.20～0.30 >0.30～0.40 >0.40～0.50 | 0.002 0.004 0.007 0.012 0.03 0.04 0.05 0.06 0.08 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

方法2：DDTC-Ag分光光度法

10　范围

本方法规定了钨精矿中砷含量的测定方法。

本方法适用于钨精矿中砷含量的测定。测定范围：0.01％～0.50%。

11　方法提要

试样经硫酸-硫酸铵分解，用柠檬酸在氨性介质中络合钨、铁、锰等，用氯化亚锡和碘化钾将五价态的砷还原成亚砷酸，再加入锌粒使其产生砷化氢气体。将砷化氢气体导入显色剂DDTC-Ag吸收液中，于分光光度计波长为530nm处测量其吸光度。

12　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

12.1　硫酸（ρ1.84 g/mL）。

12.2  硫酸铵。

12.3  无砷锌粒。

12.4  二乙基二硫代氨基甲酸银 (DDTC-Ag):如无商品试剂，可自行制备。其方法是：在不断搅拌下，将一定体积的硝酸银溶液（17 g/L）徐徐倾入等体积的二乙基二硫代氨基甲酸钠溶液（23 g/L）中。沉淀用水倾洗三次，过滤，用水洗涤三次，将沉淀移入表面皿中，风干或置于干燥器中干燥后，贮存于棕色瓶中。有效期限为半年。

12.5　柠檬酸溶液：（500 g/L）。

12.6  酒石酸溶液（300 g/L）

12.7  硫酸溶液（1+1）。

12.8  氯化亚锡溶液：称取20g氯化亚锡（SnCl2.2H2O）置于150mL烧杯中，加入25mL盐酸（ρ1.19g/mL），微热溶解，冷却，用水稀释到100mL，加入1粒高纯锡。贮存于棕色瓶中。有效期限为15天。

12.9  碘化钾溶液（300 g/L）。

12.10  三氯甲烷。

12.11  氨水（ρ0.88g/mL）。

12.12  砷化氢吸收液：称取2gDDTC-Ag于已盛有500mL三氯甲烷-三乙醇胺混合液(485mL三氯甲烷（12.10）中，加入15mL三乙醇胺，混匀)的磨口棕色瓶中，盖上磨口塞，激烈振摇，放置过夜使其完全溶解，过滤后使用。

12.13  乙酸铅脱脂棉：将脱脂棉浸入盛有乙酸铅-乙酸混合液（100 mL中含乙酸铅10g，乙酸0.5mL）的烧杯中，取出挤干，在105℃干燥箱中烘干备用。

12.14  砷标准贮存溶液：称取0.1320g光谱纯三氧化二砷(在105℃烘1.5小时～2小时)于100mL烧杯中，加入10mL氢氧化钠溶液（100 g/L）溶解后，以盐酸（1+1）中和呈微酸性，移入1000mL容量瓶中，用水稀至刻度，摇匀。此溶液每毫升含砷0.1mg。

12.15砷标准溶液：吸取5mL砷标准贮存溶液(12.14)于 100mL的容量瓶中，以盐酸（1+4）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含砷5μg。

13　试样

试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

14　分析步骤

14.1试料

按表2称取试样（13）（精确到0.0001g）。

表2

| 砷的质量分数，% | 试样量，g | 移取试液量，mL |
| --- | --- | --- |
| 0.01～0.05 | 0.50 | 20.00 |
| >0.05～0.20 | 0.20 | 10.00 |
| >0.20～0.50 | 0.10 | 5.00 |

14.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

14.3  空白试验

随同试料做空白试验。

14.4　测定

14.4.1　将试料（14.1）置于250mL烧杯中，加入1g硫酸铵（12.2）摇匀，再加入7mL硫酸（12.1），在高温电炉上分解，并浓缩体积至1mL~2 mL，冷却，用少量水吹洗表面皿及杯壁。加入8 mL柠檬酸溶液（12.5），20 mL氨水（12.11），用水洗杯壁和表面皿，并加热赶除过量的氨水，冷却后，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。

14.4.2　按表2吸取清液（14.4.1）于砷化氢发生瓶中，加入6mL酒石酸溶液（12.6），6mL硫酸溶液（12.7），加水使体积为34 mL，冷却至室温，加入6mL氯化亚锡溶液（12.8）、3mL碘化钾溶液（12.9），混匀，放置15min。同时移取10mL砷化氢吸收液（12.12）于吸收管中，加入5g锌粒（12.3）于砷化氢气体发生瓶中，立即塞紧连有玻璃导气管的橡皮塞，吸收40min。

14.4.3取出导气管，用数滴三氯甲烷（12.10）洗涤管尖并稀释至10mL刻度。盖紧磨口塞，混匀。

14.4.4将部分溶液移入1cm比色皿中，以随同试样的空白为参比，于分光光度计波长530nm处测量其吸光度，从工作曲线上查出相应的砷量。

14.5  工作曲线的绘制

分别移取砷标准溶液（12.15）0mL、1.50 mL、2.50 mL、5.00 mL、7.50mL、10.00 mL、15.00 mL、20.00mL于一组砷化氢发生瓶中，加入7.5mL酒石酸溶液（12.6），6mL硫酸溶液（12.7），加水使体积为34 mL，以下同14.4.2～14.4.3进行。将部分溶液移入1cm比色皿中，以试剂空白为参比，于分光光度计波长530nm处测量其吸光度。以砷浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

15  分析结果的计算

按式（2）计算砷的质量分数，数值以％表示：

w(As)=ρ2×V3m×V4×106×100…………………………（2）

式中：

ρ2----从工作曲线上查得试液中砷的量，单位为微克（μg）；

V3----试液总体积，单位为毫升（mL）；

V4----分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m----试样量，单位为克（g）。

16　精密度

16.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

砷的质量分数(％)：  0.062      0.11      0.17

重复性限r   (％)： 0.0046     0.012 　  0.025

16.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表3所列允许差。

表3

| 砷的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| >0.01～0.020 >0.020～0.050 >0.050～0.10 >0.10～0.15 >0.15～0.20 >0.20～0.30 >0.30～0.40 >0.40～0.50 | 0.004 0.007 0.012 0.02 0.03 0.04 0.06 0.08 |

17  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。