前    言

GB/T 6150-200X《钨精矿化学分析方法》分为17部分：

GB/T 6150.1  钨精矿化学分析方法  三氧化钨量的测定  钨酸铵灼烧重量法

GB/T 6150.2  钨精矿化学分析方法  锡量的测定  碘酸钾容量法和氢化物原子吸收光谱法

GB/T 6150.3  钨精矿化学分析方法  磷量的测定  磷钼黄分光光度法

GB/T 6150.4  钨精矿化学分析方法  硫量的测定  高频红外吸收法

GB/T 6150.5  钨精矿化学分析方法  钙量的测定  EDTA容量法和原子吸收光谱法

GB/T 6150.6  钨精矿化学分析方法  湿存水量的测定  重量法

GB/T 6150.7  钨精矿化学分析方法  钽铌量的测定  等离子体发射光谱法和分光光度法

GB/T 6150.8  钨精矿化学分析方法  钼量的测定  硫氰酸盐分光光度法

GB/T 6150.9  钨精矿化学分析方法  铜量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.10 钨精矿化学分析方法  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.11 钨精矿化学分析方法  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.12 钨精矿化学分析方法  二氧化硅量的测定  硅钼蓝分光光度法和重量法

GB/T 6150.13 钨精矿化学分析方法  砷量的测定  氢化物原子吸收光谱法和DDTC-Ag分光光度法

GB/T 6150.14 钨精矿化学分析方法  锰量的测定  硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.15 钨精矿化学分析方法  铋量的测定  火焰原子吸收光谱法

GB/T 6150.16 钨精矿化学分析方法  铁量的测定  磺基水杨酸分光光度法

GB/T 6150.17 钨精矿化学分析方法  锑量的测定  氢化物原子吸收光谱法

本部分为GB/T XXXX的第17部分。

本部分代替GB/T6150.19-1985《钨精矿化学分析方法  5-Br-PADAP光度法测定锑量》

本部分与GB/T6150.19-1985相比主要变化如下：

——测定方法由分光光度法改为氢化物原子吸收光谱法；

——扩大了检测范围，检测范围由0.005～0.50%改为0.002％～0.50%；

——增加了8.1重复性条款。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由赣州有色冶金研究所负责起草。

本部分由株洲硬质合金集团有限公司参加起草。

本部分主要起草人：潘建忠、陈涛。

本部分主要验证人：邹 容、曾丽元。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——GB/T 6150.19-1985。

钨精矿化学分析方法

锑量的测定

氢化物原子吸收光谱法

1　范围

本部分规定了钨精矿中锑含量的测定方法。

本部分适用于钨精矿中锑含量的测定。测定范围：0.002％～0.30%。

2　方法提要

试样经硫酸-硫酸铵分解，用柠檬酸在氨性介质中络合钨、铁、锰等，用抗坏血酸预还原五价的锑为三价的锑，样品溶液在15%的盐酸介质中，经流动注射-氢化物发生器与原子吸收光谱仪联用测定锑量。

3　试剂

除非另有说明，本部分所用试剂均为符合国家标准或行业标准的分析纯试剂，所用水均为蒸馏水。

3.1　硫酸（ρ1.84 g/mL）。

3.2  硫酸铵。

3.3  盐酸（ρ1.19 g/mL ）GR。

3.4  抗坏血酸。

3.5　柠檬酸溶液：（500 g/L）。

3.6  氨水（ρ0.88g/mL）。

3.7  硫酸溶液（1+1）。

3.8  柠檬酸-硫酸铵底液：称取40克柠檬酸，加入140mL硫酸（3.7），加入200mL水，用氨水（3.6）中和到pH5～6，冷却，用水稀释到1000mL。

3.9  硫脲-抗坏血酸预还原液：分别称取硫脲和抗坏血酸各5克溶于100mL水中。

3.10  硼氢化钾溶液：称取15克硼氢化钾和2克氢氧化钠，溶于水中，待溶解后，用水稀到1000mL。

3.11  锑标准贮存溶液：称取0.1000克光谱纯金属锑于250 mL烧杯中，加入20 mL硫酸（3.1），置电炉上加热至完全溶解，冷却后加入20mL水，加热溶解，冷却后移入100mL的容量瓶中，冷却到室温，以硫酸（3.7）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含锑1.0mg。

3.12  锑标准溶液(Ⅰ)：吸取1mL锑标准贮存溶液(3.11)于 100mL的容量瓶中，以硫酸（3.7）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含锑10μg。

3.13  锑标准溶液（Ⅱ）：吸取10 mL锑标准溶液(Ⅰ)（3.12）于 200mL的容量瓶中，用柠檬酸—硫酸铵底液（3.8）稀至刻度，摇匀，此溶液每毫升含锑0.5μg。

4　仪器

4.1　原子吸收光谱仪，附锑空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液基体相一致的溶液中，锑的特征浓度应不大于0.20μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.5%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比应不小于0.7。

4.2  流动注射氢化物发生器。

5　试样

5.1　试样粒度小于0.074mm。

5.2　试样预先在105～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6　分析步骤

6.1试料

称取试样（5）0.1g（精确到0.0001g）

6.2　测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4　测定

6.4.1　将试料（6.1）置于250mL烧杯中，加入1g硫酸铵（3.2）摇匀，再加入7mL硫酸（3.1），在高温电炉上分解，并浓缩体积至1mL~2 mL，冷却，用少量水吹洗表面皿及杯壁。加入8mL柠檬酸溶液（3.5），20 mL氨水（3.6），用水洗杯壁和表面皿，并加热赶除过量的氨水，冷却后，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度混匀。

6.4.2　吸取10 mL试液（6.4.1）于50 mL容量瓶中，加入10 mL柠檬酸—硫酸铵底液（3.8），7.5 mL硫脲—抗坏血酸预还原液（3.9），7.5 mL盐酸（3.3），用水稀到刻度，摇匀。

6.4.3将试液（6.4.2）在原子吸收分光光谱仪上，于波长217.6 nm，经流动注射-氢化物发生器，以水调零，测定吸光度。在标准曲线上查出相应的锑的浓度。

6.5  工作曲线的绘制

分别移取锑标准溶液（3.13）0mL、1.00 mL、2.00 mL、4.00 mL、8.00mL于一组100mL容量瓶中，加入20mL柠檬酸-硫酸铵底液（3.8），7.5mL盐酸（3.3），用水稀释至刻度，摇匀。在原子吸收分光光谱仪上，于波长217.6nm，经流动注射-氢化物发生器，以水调零，测定锑的吸光度。以锑浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算锑的质量分数，数值以％表示：

…………………………（1）

式中：

ρ1----从工作曲线上查得试液中锑的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0----从工作曲线上查得随同试样空白中锑的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V----试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V1----试液测定的体积，单位为毫升（mL）；

V2----试液分取的体积，单位为毫升（mL）；

m0----试样量，单位为克（g）。

8　精密度

8.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

锑的质量分数(％)：  0.0036     0.010      0.17

重复性限r   (％)：  0.001     0.002  　  0.015

8.2 　允许差

实验室之间分析结果的差值不应大于表1所列允许差。

表1

| 锑的质量分数，% | 允许差，% |
| --- | --- |
| 0.002～0.005 >0.005～0.010 >0.010～0.020 >0.020～0.050 >0.050～0.10 >0.10～0.20 >0.20～0.30 | 0.001 0.002 0.004 0.007 0.012 0.025 0.035 |

9  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

# Text boxes

ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T 6150.17—200×

代替GB/T 6150.19-1985

钨精矿化学分析方法

锑量的测定

氢化物原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of tungsten concentrates

——Determination of antimony content

——Hydride reduction atomic absorption spectrometric method

（讨论稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会  发布