GB/T 6609.36—200X

前    言

GB/T6609共有37部分，本部分为第36部分。

本部分修改采用了AS 2879.9—2002《氧化铝 第九部分 流动时间的测定》。为方便对照，在附录A中列出了本部分的章条和对应的AS 2879.9—2002章条的对照表。

本部分修改采用AS 2879.9—2002将其前言、规范性引用文件、参考文献、安全规范删除。

本部分的附录A为资料性附录，附录B为规范性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分为首次发布。

GB/T 6609.36—200X

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第36部分  流动时间的测定

- 范围

本部分规定氧化铝流动时间的测定方法。

本部分适用于氧化铝流动时间的测定。

- 方法原理

一定质量氧化铝通过特制的漏斗中，测定样品流出漏斗的总时间。

注： 仪器的变化和其它测试条件的变化在实验室之间会引起较大的误差。

- 仪器

3.1  仪器

通常用人工或自动进行测定，自动测量装置见图1。

3.2  漏斗

精确制作一个不锈钢漏斗（图2），该装置出口为直径3.95mm～4mm耐磨损的不锈钢。该直径经过校准。

使用时该漏斗需要干燥清洁，否则流动时间不能重复。

3.3  计时器：停止表或自动装置，精确至0.1秒。

3.4  天平：精确至0.1g。

3.5  试验筛：除去300μm以上的大颗粒。

图1：流动时间自动测量装置

GB/T 6609.36—200X

图2：不锈钢漏斗装置图

- 试样制备

将分析用样品通过3.5的筛子除去大的颗粒，将样品放在一个托盘内，平铺小于5mm，在试验室空气中平衡大于2h，分成三部分，每部分大约105g～120g。

- 步骤

5.1试料

称取试样（4）100g，准确至0.01g。

GB/T 6609.36—200X

5.2 测定次数

人工进行三次测定，取其平均值。

  - 测试

5.3.1 将设备放在无震动的环境中，保证漏斗在稳定的工作台上，上部表面处于水平。

5.3.2 对不经常使用的设备，将几份氧化铝试样通过漏斗来使其达到试验要求。测试之前丢弃此样品。

5.3.3 将漏斗出口堵住，将称好的试料（5.）注入漏斗内，将出口阻碍物移去，同时立即记录流动起始时间，样品一旦完全流过漏斗就停止计时。绝不能敲打漏斗。

5.3.4 从台上取下漏斗，用干布条将漏斗清理干净。将其放进一个密封容器内以防止出口孔内表面被空气的氧化。

- 测定结果的计算

取三次测量结果的平均值，精确至秒。

- 精密度

7.1  重复性

重复性限r = 2.7

7.2  再现性

再现性限R = 9.7

- 检验报告

检验报告应包含下列内容：

a) 参照的标准；

b) 试样的信息；

c) 试样平均流动时间；

d) 进行测定的日期；

f）测试过程中对结果可能产生影响的任何因素。

GB/T 6609.36—200X

附录A

（资料性附录）

表A.1 本部分章条编号与AS 2879.9:2002章条编号对照表

| 本部分章条编号 | 对应的澳大利亚标准章条编号 |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 |
| 5 | 7 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 10 |

GB/T 6609.36—200X

附录B

（规范性附录）

试验结果

使用该标准，用3个不同的氧化铝样品由6个实验室进行分析，得到的重复性（r）和再现性（R）如下表：

表B.1 使用测试样品得到的精密度数据

| 样品 | 流动时间 s | 重复性限 r | 再现性限 R |
| --- | --- | --- | --- |
| S-109 | 47 | 1.5 | 7.3 |
| S-110 | 68 | 3.3 | 10.7 |
| S-111 | 82 | 2.9 | 10.8 |

# Text boxes

200×-××-××实施

200×-××-××发布

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法第36部分  流动时间的测定

Chemical analysis methods and

determination of physical performance of alumina—

Part 36：Determination of flow time

（讨论稿）

GB /T 6609.36 —200X

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.10

H 12