中华人民共和国有色金属行业标准

ICS 77.120.10

H 12

YS/T××-××××

二氧化硒化学分析方法

砷、镉、铁、汞、铅量的测定  ICP-AES法

### Methods for chemical analysis of Selenium dioxide —

### The determination of arsenic , cadmium , iron , mercury , lead contents — Ethyl acetate extraction ICP-AES Method

（送审稿）

××××-××-×× 发布                   ××××-××-××实施

国家发展与改革委员会     发布

前  言

本系列是首次制定。

本系列由全国有色金属系列化技术委员会提出并负责归口。

本系列标准由铜陵有色金属（集团）公司负责起草。

YS/TXXXX-200X《二氧化硒化学分析方法》共分为5个部分：

- —— 第1部分：二氧化硒含量的测定 硫代硫酸钠容量法；

- —— 第2部分：砷、镉、铁、汞、铅含量的测定 ICP光谱法；

- —— 第3部分：氯含量的测定 氯化银浊度法；

- —— 第4部分：灼烧残渣含量的测定 重量法；

- —— 第5部分：水不溶物含量的测定 ；

本部分为第2部分。

本部分由铜陵有色金属（集团）公司负责起草。

本部分由江西铜业集团（贵溪）新材料有限公司、广州有色金属研究院参加起草。

本部分主要起草人：李琴美、姜丽红、邵从和、汪实富、吴玉林、夏照泉。

本部分主要验证人：罗素华、 汪雪萍、 刘天平 、戴凤英。

本系列由全国有色金属系列化技术委员会负责解释。

二氧化硒化学分析方法

砷、镉、铁、汞、铅量的测定  ICP-AES法

1  范围

本部分规定了二氧化硒中砷、镉、铁、汞、铅量的测定方法。

本部分适用于二氧化硒（96.00%～99.99%）中砷、镉、铁、汞、铅的测定，测定范围见表1：

表1

| 元素 | As | Cd | Fe | Hg | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量/（%） | ≯0.001 | ≯0.005 | ≯0.001 | ≯0.005 | ≯0.005 |

- 2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 6679-2003   固体化工产品采样通则

3  方法原理

试料用稀硝酸溶解，在稀硝酸介质中，利用电感耦合等离子体发射光谱仪，测定二氧化硒中砷、镉、铁、汞、铅元素含量。

4  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水。

4.1  盐酸（ρ1.19g/mL），优级纯。

4.2  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

4.3  硝酸（1+1）。

4.4  混合酸：盐酸+硝酸(3+1)。

4.5  纯硒（质量分数不小于99.99%）。

4.6  砷标准贮备溶液：称取0.3300g三氧化二砷（质量分数不小于99.9%）于100mL烧杯中，加入5mL氢氧化钠溶液（200g/L），搅拌使其溶解后，加20mL水，2滴酚酞乙醇溶液（1g/ L）以硝酸（1+1）中和至红色刚消失，在过量2mL，用硝酸（1+9）移入250mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。

4.7  镉、铅标准贮备溶液：分别称取0.1000g金属铅、镉（质量分数不小于99.99 %）于一组100mL烧杯中，分别加入30mL硝酸（1+1），盖上表皿，加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，分别移入一组1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.8  铁标准贮备溶液：称取0.1000g金属铁（质量分数不小于99.99 %）于一只100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1+1），盖上表皿，低温加热至完全溶解，取下，冷却移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

4.9  汞标贮储存溶液：称取0.1354g二氯化汞（质量分数不小于99%）于100mL烧杯中，加入10mL硝酸（1+1），溶解，移入1000mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。（此溶液五月内使用）。

4.10  镉、汞、铅标准溶液：分别移取15.00mL镉、汞、铅标准贮存液至于一组100mL容量瓶中，分别加入5mL硝酸（1+1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL分别含15μg镉、汞、铅。

4.11  砷、铁标准溶液：分别移取5.00mL砷、铁标准贮存液置于100mL容量瓶中，用硝酸（1+9）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL分别含5μg砷、铁。

5  仪器

5.1  电感耦合等离子体发射光谱仪，配备雾化进样系统。

5.2  光源：等离子光源，使用功率不小于750W。

5.3  仪器的参考工作条件见附录A。

6  试样

取样、制样按GB/T 6679-2003进行。

7  分析步骤

7.1  试料

在干燥的环境下，快速准确的称取1.0000g试料，精确至0.0001g。

独立地进行二次测定，取其平均值。

7.2  标准系列溶液的制备

根据所测产品的化学成分，移取适当的标准溶液（3.10）～（3.11），按下表2配制标准溶液曲线。配制标准溶液的酸度保持在约1mol/L。

表2

| 标准曲线 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 杂质元素1 | blank | 0.5L | 0.8L | 1.0L | 1.2L | 1.5L |
| 杂质元素2 | 1.5L | blank | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.5L |
| 杂质元素3 | 0.5L | 0.8L | blank | 1.0L | 1.2L | 1.5L |
| 杂质元素4 | 1.5L | 1.2L | 1.0L | blank | 0.8L | 0.5L |
| 杂质元素5 | 1.5L | 1.2L | 1.0L | 0.8L | 0.5L | blank |
| 注：L—所测样品杂质元素最大含量（%）。 |  |  |  |  |  |  |

7.3  测定

7.3.1  将试料（6.1）置于150mL烧杯中（随同试料做空白实验），用水湿润,加入10mL硝酸（3.3），盖上表皿，低温溶解约2min，取下稍冷，用水冲洗表皿及杯壁，煮沸，取下冷至室温，移于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

7.3.2  测定元素推荐分析谱线，见表3。

表3

| 元素 | As | Cd | Fe | Hg | Pb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分析谱线/nm | 189.0 | 228.8 | 259.9 | 184.9 | 220.3 |

7.3.3  将分析试液（6.3.1）与标准溶液（6.2）在选定的工作条件下同时进行等离子体光谱测定。

8  分析结果的计算

使用ICP光谱仪绘制标准工作曲线，当工作曲线线性r≮0.999时，进行试样测定，结果即是所测元素含量。

所得结果表示二位有效数字。

9  精密度

9.1  重复性

在重复性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（r），以大于重复性限（r）的情况不超过5%为前提，重复性限(r)按表4数据采用线性内插法求得。

表4

| 砷量/（%） | 0.00060 | 0.0014 | 0.0022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| r/(%) | 0.00013 | 0.00022 | 0.00023 |  |
| 镉量/（%） | 0.00049 | 0.0019 | 0.0038 | 0.0051 |
| r/(%) | 0.00006 | 0.00017 | 0.00020 | 0.000023 |
| 铁量/（%） | 0.00065 | 0.0012 | 0.0017 |  |
| r/(%) | 0.00009 | 0.00023 | 0.00028 |  |
| 汞量/（%） | 0.00051 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 |
| r/(%) | 0.00008 | 0.00017 | 0.00022 | 0.00027 |
| 铅量/（%） | 0.0027 | 0.0049 |  |  |
| r/(%) | 0.00030 | 0.00055 |  |  |

9.2  再现性

在再现性条件下获得两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不大于重复性限（R），以大于重复性限（R）的情况不超过5%为前提，重复性限(R)按表5数据采用线性内插法求得。

表5

| 砷量/（%） | 0.00060 | 0.0014 | 0.0022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R/(%) | 0.00020 | 0.00034 | 0.00035 |  |
| 镉量/（%） | 0.00049 | 0.0019 | 0.0038 | 0.0051 |
| R/(%) | 0.00020 | 0.00020 | 0.00023 | 0.00032 |
| 铁量/（%） | 0.00065 | 0.0012 | 0.0017 |  |
| R/(%) | 0.00010 | 0.00025 | 0.00030 |  |
| 汞量/（%） | 0.00051 | 0.0015 | 0.0030 | 0.0050 |
| R/(%) | 0.00008 | 0.00017 | 0.00024 | 0.00027 |
| 铅量/（%） | 0.0027 | 0.0049 |  |  |
| R/(%) | 0.00045 | 0.00093 |  |  |

注：重复性限（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性限（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

10  质量控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样代替），每周或两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

附录A

（资料性附录）

仪器工作条件

美国热电THERMO—IRIS II XSP型拳谱直读等离子体发射光谱仪才考工作条件如下表A.1。

表A.1

| 功率/w | 辅助气/(L/min) | 雾室压力/PSI | 泵速/（r/min） | 长波/s | 短波/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 900 | 0.5 | 26 | 100 | 15 | 25 |