ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

高纯硒化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法测定银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌含量

High pure selenium－

Determination of siliver,aluminum, arensic,boron,mercury，bismuth，copper,cadmiun，iron，gallium，indium，magnesium,nickel,lead,silicon,antimony,tin,tellurium,titanium and zinc content－

Inductively coupled plasma mass spectrometric method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

国家发展与改革委员会 发布

- 前    言

本标准是对YS/TXXXX-XXXX《高纯硒化学分析方法电感耦合等离子体质谱法测定银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌含量》的制订。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准由北京有色金属研究总院负责起草。

本标准主要起草人：刘红、刘英、高燕。

复验单位：金川集团有限公司

主要复验人：

复核单位：中国有色金属工业华南质检中心

主要复核人：

本标准由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

高纯硒化学分析方法

电感耦合等离子体质谱法

测定银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌量

  - 范围

本标准规定了高纯硒中银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌含量的测定方法。测定范围：各元素质量分数见表1。

- 表1

| 元素 | 测定范围 w/% |
| --- | --- |
| 107Ag | 0.00005～0.0010 |
| 27Al | 0.00005～0.0010 |
| 75As | 0.00005～0.0010 |
| 11B | 0.00010～0.0010 |
| 202Hg | 0.00005～0.0010 |
| 209Bi | 0.00005～0.0010 |
| 63Cu | 0.00005～0.0010 |
| 111Cd | 0.00005～0.0010 |
| 56Fe | 0.00005～0.0010 |
| 69Ga | 0.00005～0.0010 |
| 115In | 0.00005～0.0010 |
| 24Mg | 0.00005～0.0010 |
| 60Ni | 0.00005～0.0010 |
| 208Pb | 0.00005～0.0010 |
| 28Si | 0.00010～0.0010 |
| 121Sb | 0.00005～0.0010 |
| 118Sn | 0.00005～0.0010 |
| 128Te | 0.00005～0.0010 |
| 47Ti | 0.00005～0.0010 |
| 66Zn | 0.00005～0.0010 |

  - 方法提要

试料以硝酸溶解，在稀酸介质中，用ICP-MS质谱法直接测定。测定时均以内标法进行校正。

  - 试剂

- 3.1 硝酸，BV三级。

3.2 纯水（电阻率＞18MΩ.cm）

3.3  标准溶液A：Ag、Al、As、B、Hg、Bi、Cu、Cd、Fe、Ga、In、Mg、Ni、Pb、Si、Sb、Sn、Te、Ti、Zn标准储备液(1000μg/mL)由国家标准物质研究中心提供；使用时由上述标准储备液逐步稀释制成不同浓度的标准溶液，体积分数为2%HCL或HNO3介质。

3.4 标准溶液B:移取标准溶液A10mL至100mL容量瓶，加入5mL硝酸（3.1）稀释至刻度，混匀，此溶液含Ag、Al、As、B、Hg、Bi、Cu、Cd、Fe、Ga、In、Mg、Ni、Pb、Si、Sb、Sn、Te、Ti、Zn100μg/mL。

3.5标准溶液C:移取标准溶液B10mL至100mL容量瓶，加入5mL硝酸（3.1）稀释至刻度，混匀，此溶液含Ag、Al、As、B、Hg、Bi、Cu、Cd、Fe、Ga、In、Mg、Ni、Pb、Si、Sb、Sn、Te、Ti、Zn10μg/mL。

3.6标准溶液D:移取标准溶液C10mL至100mL容量瓶，加入5mL硝酸（3.1）稀释至刻度，混匀，此溶液含Ag、Al、As、B、Hg、Bi、Cu、Cd、Fe、Ga、In、Mg、Ni、Pb、Si、Sb、Sn、Te、Ti、Zn1μg/mL。

3.7  内标混合标准溶液：Rh标准溶液(1000μg/mL)由国家标准物质研究中心提供，使用前稀释，稀释后溶液1mL含1μg/mL Rh，体积分数为2%HCL介质。

本标准所用水为去离子水，电导率不大于6.67×10-2μs.cm-1。

  - 仪器

电感耦合等离子体质谱仪。

仪器条件见附录A。

注：铁在动态反应池模式下进行测定。

  - 分析步骤

5.1 试料

称取0.1000g试样，精确至0.0001g

5.2 测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

5.3 空白试验

- 随同试料做空白试验。

5.4 测定

5.4.1 将试料（6.1）置于300mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为3mL的硝酸（3.1），低温加热至试料溶解完全，取下，冷却后移入100mL容量瓶中，加入内标溶液(3.7)1mL,稀释至刻度，摇匀待测定。

5.4.2按仪器工作条件，与标准溶液系列同时测定试液中各杂质的质量浓度。

5.5  工作曲线的绘制：分别移取标准溶液（3.7）0、0.1、0.2、0.3mL于4个10mL容量瓶中，加入内标溶液(3.7)0.1mL,稀释至刻度，以水稀释至刻度，混匀，与待测试料溶液同时用ICP-MS法测定。

  - 分析结果的计算与表述

按下式计算待测元素的质量分数：

w=(c2−c1)×V×10−9m0×100

式中：w—分别为银、铝、砷、硼、汞、铋、铜、镉、铁、镓、铟、镁、镍、铅、硅、锑、锡、碲、钛、锌的质量分数，％；

c2—自工作曲线上查得试料中杂质元素的质量浓度，ng/mL；

c1—自工作曲线上查得空白试料的杂质元素的质量浓度，ng/mL；

m0—试料的质量；g。

V—测定溶液的体积，mL。

  - 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表2所列允许差。

表2

| 元素 | 质量分数(%) | 允许差(%) |
| --- | --- | --- |
| Fe | 0.0000010 ＞0.000001～0.000010 ＞0.00001～0.000200 | 0.0000005 0.0000007 0.000006 |
|  | 0.0000010 ＞0.000001～0.000010 ＞0.00001～0.000200 | 0.0000008 0.0000008 0.000002 |
|  | 0.0000010 ＞0.000001～0.0000100 ＞0.00001～0.000200 | 0.0000001 0.0000002 0.000006 |
| Ag | 0.0000006 ＞0.0000006～0.000010 ＞0.00001～0.000200 | 0.0000006 0.000002 0.000003 |
|  | 0.0000005 ＞0.0000005～0.000010 ＞0.00001～0.000200 | 0.0000003 0.000001 0.000006 |
|  | 0.000005 ＞0.000005～0.000010 ＞0.00001～0.00020 | 0.0000004 0.0000007 0.000004 |
| Al | 0.0000006 ＞0.0000006～0.000010 ＞0.00001～0.000100 | 0.0000002 0.0000007 0.000001 |
|  | 0.0000010 ＞0.000001～0.000010 ＞0.00001～0.000100 | 0.0000005 0.0000009 0.000002 |
| As | 0.000002 | 0.000002 |
|  | ＞0.000002～0.00001 | 0.000002 |
|  | ＞0.00001～0.0002 | 0.000003 |
| B | 0.000005 | 0.000004 |
|  | ＞0.000005～0.00001 | 0.000002 |
|  | ＞0.00001～0.0002 | 0.00002 |
| Hg | 0.000001 | 0.0000005 |
|  | ＞0.000001～0.00001 | 0.0000007 |
|  | ＞0.00001～0.0002 | 0.000007 |
| Bi |  |  |
| Cu |  |  |
| Cd |  |  |
| Ga |  |  |
| In |  |  |
| Mg |  |  |
| Ni |  |  |
| Pb |  |  |
| Si |  |  |
| Sb |  |  |
| Sn |  |  |
| Te |  |  |
| Ti |  |  |
| Zn |  |  |

附录A

电感耦合等离子体质谱法测定条件

（资料性附录）

A1. 电感耦合等离子体源参数：RF功率：1500W        载气流量：0.75L/min

补充气流量：0.23 L/min  雾化器泵速：0.10rps

冷却气流量：15L/min    样品提升量：0.4ml/min

辅助气流量：1.0L/min

A2. 质谱仪参数：真空室动态压力：5×10-4Pa

模拟电位HV：1690V            脉冲电位HV：940V

A3. 接口参数：  采样深度：8.2mm               镍采样锥孔径：1.0mm

镍截取锥孔径：0.4mm