ICS

备案号 ：

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T XXX.X—200X

草酸钴化学分析方法

杂质元素Al、As、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Zn量的测定

ICP-AES法

## Method  for chemical analysis of cobalt oxalate

-Part：ICP-AES for Determination of impurity element

-Al、As、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Ni、Pband Zn in cobalt oxalate

（预审稿）

××××_××_××发布                   ××××_××_××实施

前   言

本标准共八个部分：

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钴量的测定   电位滴定法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  铅量的测定   石墨炉原子吸收光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  砷量的测定   原子荧光光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硅量的测定   硅钼蓝分光光度法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钙、镁、钠量的测定   火焰原子吸收法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  氯离子量的测定   离子选择性电极法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硫酸根量的测定   目视比浊法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅量的测定   电感耦合等离子体发射光谱法

本部分为第X部分。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本标准负责单位：金川集团有限公司。

本部分起草单位：赣州钴钨有限责任公司。

本部分主要起草人：万建红、王立、刘冬莲。

本部分验证单位：金川集团有限公司

浙江华友钴镍材料有限公司

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

5-1

GB/T XXX.X-200X

草酸钴化学分析方法

杂质元素Al、As、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Zn量的测定

ICP-AES法

1 范围

本部分规定了草酸钴中杂质元素Al、As、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Zn的测定方法。

本部分适用于草酸钴中杂质元素Al、As、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、Zn的测定。

测定范围：

| 元 素 名 称 | 含 量 范 围（%） |
| --- | --- |
| Al | 0.0005~0.0050 |
| As | 0.0003~0.0050 |
| Ca | 0.0010~0.010 |
| Cu | 0.0010~0.010 |
| Fe | 0.0010~0.010 |
| Mg | 0.0010~0.010 |
| Mn | 0.0010~0.010 |
| Na | 0.0010~0.010 |
| Ni | 0.0010~0.010 |
| Pb | 0.0010~0.010 |
| Zn | 0.0010~0.010 |

2 方法提要

在王水介质中，按仪器优化后的工作条件及优化的分析谱线，采用与试样组成相似且钴基体

匹配的标准溶液，用ICP-AES测定草酸钴中杂质元素Al、As、Ca、Cu、Fe、Mg、Mn、Na、Ni、Pb、

Zn。

3 试剂

3.1.盐酸（GR.ρ1.19 g/ml）

3.2.硝酸（GR.ρ1.42 g/ml）

3.3.王水：3份盐酸（3.1.）+1份硝酸（3.2.）

3.4.二次纯化水：18MΩ·CM

3.5.金属钴 （99.999%）

3.6.标准溶液：用国家标准溶液（各元素1.00mg/ml），根据草酸钴中杂质元素含量范围配制成各点浓

度分别为0、0.1、1、5ug/ml系列混合元素标准溶液，各点标准溶液含纯钴3.2mg/ml、王水浓度为5%（v/v） 。

4 仪器

4.1.电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

主要部件：中阶梯光栅、可拆卸同心石英炬管、高盐雾化器，CID固态检测器。

4.2.仪器主要工作条件见附录A（参考件）

5-2

GB/T XXX.X-200X

5 分析步骤

5.1. 称取1.000g试样两份，精确至0.0001g，置于100ml洁净干燥的石英烧杯中，置于中温电炉上，在空气中将草酸钴煅烧转化成黑色氧化物形式后，加入5ml王水（3.3.）盖上表面皿，于低温电热板上加热至试料溶解，吹入少量纯化水（3.4.），煮沸。取下，冷却至室温，以纯化水定容至100ml，摇匀，作待测试液备用。其测试结果在规定的重复性限内取其平均值，否则需重新测定。

5.2. 同时作试剂空白。

5.3. 测试：当仪器运行稳定后，应用仪器操作分析软件，按仪器优化的主要工作条件（见附录A）及优化的分析谱线波长（见附录B），按选定方法，用标准溶液（3.6.）校准工作曲线，然后测试待测试液及试剂空白。

6 报告分析结果

6.1.结果表示方法：0.000X%、0.00XX%、0.0XX%、0.XX% .

7 精密度

7.1.重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结

果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据

采用线性内插法求得：

表2.

| Al | ω / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r / % |  |  |  |  |
| As | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Ca | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Cu | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Fe | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Mg | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Mn | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Na | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Ni | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Pb | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |
| Zn | ω / % |  |  |  |  |
|  | r / % |  |  |  |  |

5-3

GB/T XXX.X-200X

7.2.再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结

果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数

据采用线性内插法求得：

表3.

| As | ω / % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R/ % |  |  |  |  |
| Ca | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Cd | ω / % |  |  |  |  |
|  | R/ % |  |  |  |  |
| Cu | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Fe | ω / % |  |  |  |  |
|  | R/ % |  |  |  |  |
| Mg | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Mn | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Na | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Ni | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Pb | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |
| Zn | ω / % |  |  |  |  |
|  | R / % |  |  |  |  |

注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

8、质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校

核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

___________________________

5-4

GB/T XXX.X-200X

附录A

仪器的主要工作条件

（参考件）

| 功 率 | 雾化气压力 | 辅助气流量 | 积分时间及次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1150 W | 25 PSi | 1.0 L/min | 紫外16s、可见4s、积分次数3次 |

附录B

分析谱线波长表

（参考件）

| 元 素 名 称 | 波 长（nm） | 检出限（ug/ml） |
| --- | --- | --- |
| Al | 167.081 | 0.0030 |
| As | 189.042 | 0.012 |
| Ca | 317.933 | 0.016 |
| Cu | 324.754 | 0.0081 |
| Fe | 259.837 | 0.0084 |
| Mg | 280.271 | 0.0003 |
| Mn | 257.610 | 0.0012 |
| Na | 589.592 | 0.020 |
| Ni | 218.461 | 0.0033 |
| Pb | 182.203 | 0.051 |
| Zn | 206.200 | 0.0010 |

5-5

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布