ICSXXX

标准分类号

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T XXXX.X-200X

- 草酸钴化学分析方法

- 钙、镁、钠量的测定  火焰原子吸收光谱法

- Methods for chemical analysis of cobalt oxalate

- -Determination of calcium、magnesium、sodium content

- -Flame atomic absorption spectrophotometric method

( 预审稿 )

200x—xx--xx发布                                 200x--xx--xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

GB/TXXX .X-200×

前    言

本标准共八个部分：

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钴量的测定   电位滴定法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  铅量的测定   石墨炉原子吸收光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  砷量的测定   原子荧光光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硅量的测定   硅钼蓝分光光度法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钙、镁、钠量的测定   火焰原子吸收法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  氯离子量的测定   离子选择性电极法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硫酸根量的测定   目视比浊法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅量的测定   电感耦合等离子体发射光谱法

本部分为第2部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由                                          参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

GB/TXXX.X-200×

- 草酸钴化学分析方法  钙、镁、钠量的测定

- 火焰原子吸收光谱法

- 1. 范围

本标准规定了草酸钴中钙、镁、钠含量的测定方法。

本标准适用于草酸钴中钙、镁、钠含量的测定。测定范围：钙0.001%～0.01%；镁0.001%～0.01%；钠0.001%～0.01%。

2. 方法提要

试料用硝酸分解，在稀硝酸介质中，用空气——乙炔火焰于原子吸收光谱仪422.7nm处测量钙的吸光度，于285.2nm处测定镁的吸光度，按标准曲线法计算钙、镁的含量；采用标准加入法消除基体干扰，以氯化铯为抑制剂，于原子吸收光谱仪589.0nm处测量钠的吸光度，并计算钠含量。

3. 试剂

分析用水均为二级水或相当纯度的水。实验所用器皿均用硝酸（1+49）充分浸泡后，用水清洗干净。

3.1  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2  硝酸（1+1）。

3.3  氯化铯溶液： 2g/L，以光谱纯氯化铯配制。

3.4  钴基体溶液：称取5.000g金属钴（≥99.95％）置于500mL烧杯中，加入硝酸（3.2）40mL完全溶解，煮沸驱赶氮的氧化物。取下，冷至室温，移入100mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含50mg钴。

3.5  钙标准贮备溶液：称取0.7000g预先经过800℃烘干2h，并在干燥器中冷至室温的氧化钙（>99.9%），置于150mL烧杯中，加入20mL硝酸(1+1)低温溶解后，用水洗涤表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含500μg钙。

3.6  钙标准溶液：移取10.00mL钙标准贮备溶液于100mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含50μg钙。

3.7  镁标准贮备溶液：称取0.1658g予先经900℃下灼烧0.5h的氧化镁（高纯）于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.2），驱赶酸烟后取下，用水洗涤表皿及杯壁，冷却后，移入1000mL容量瓶中，以水定容，此溶液1mL含有100μg镁。

3.8  镁标准溶液：移取5.00mL镁标准贮备溶液于100mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含5μg镁。

3.9  钠标准贮备溶液：称取0.2542g予先经110℃烘干2h，并在干燥器中冷却至室温的氯化钠，置于150mL烧杯中，加水溶解后移入1000mL容量瓶中，以水定容后移入塑料瓶中，此溶液1mL含有100μg钠。

3.10  钠标准溶液：移取10.00mL钠标准贮备溶液于200mL容量瓶中，以水定容。此溶液1mL含5μg钠。

GB/TXXX .X-200×

4. 仪器

原子吸收光谱仪，附钙、镁、钠空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试液基本一致的溶液中，钙的特征浓度应不大于0.10μg/mL；镁的特征浓度应不大于0.10ug/mL；钠的特征浓度应不大于0.02μg/mL

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.80。

5. 分析步骤

5.1  试料

称取1.000g试样，精确到0.0001g。

5.2  空白实验

随同试料做空白实验。

5.3 测定

5.3.1  将试料（5.1）将试料置于150mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.2），盖上表皿，高温溶解，取下稍冷后用水洗涤表皿和杯壁，煮沸，取下冷却。将溶液移入100mL容量瓶中，以水定容。用于镁的测定。

5.3.2  移取5.00mL试液（5.3.1）于50mL容量瓶中，以水定容，用于镁的测定。

5.3.3  移取六份5.00mL试液（5.3.1）于一组25mL容量瓶中，各加入5.0mL氯化铯溶液（3.3），再分别加入0 mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80mL、1.00mL钠标准溶液，以水定容，用于钠的测定。

5.3.4  用空气一乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以水调零，与标准溶液系列平行测定试液的吸光度，从工作曲线上查得相应的钙浓度

5.3.5  用空气一乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm处，以水调零，与标准溶液系列平行测定试液的吸光度，从工作曲线上查得相应的镁浓度

5.3.6  用空气一乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长589.0nm处，以水调零，直接测定吸光度，以吸光度为纵坐标，钠浓度为横坐标绘制曲线，用该曲线外推，查得钠浓度。

5.3.7  钙工作曲线：准确移取0mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL钙标准溶液（3.6）于一组50mL容量瓶中，加入3.5mL钴基体溶液（3.4），以水定容。与测量试液相同的条件下，测量系列标准溶液的吸光度（减去“零”浓度溶液的吸光度），以钙的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

5.3.8  镁工作曲线：准确移取0mL、0.20 mL、0.40 mL、0.60 mL、0.80 mL、1.00 mL镁标准溶液（3.8）

GB/TXXX .X-200×

于一组50mL容量瓶中，加入0.35mL钴基体溶液（3.4），以水定容。与测量试液相同的条件下，测量系列

标准溶液的吸光度（减去“零”浓度溶液的吸光度），以镁的质量浓度为横坐标，吸光度为纵坐标，绘制工作曲线。

6. 分析结果的计算与表述

按式（1）计算钙的质量分数wCa，数值以%表示。

wCa=c×v×10−6m×100    ………………………………………   (1)

式中：c－自工作曲线上查得的钙浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

v－试液体积，单位为毫升（mL）；

m－试样的质量，g。

按式（2）分别计算镁、钠的质量分数wMg、wNa，数值以%表示。

wMg,wNa=c×v0×10−6m×v1100×100     ………………………………  (2)

式中：c－自工作曲线上查得的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0－试液的总体积，单位为毫升（mL）；

V1－分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m－试样的质量，单位为（g）。

所得结果表示至小数点后两位有效数字。

7. 精密度

7.1  重复性条款

7.2  再现性条款

8. 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。