ICSXXX

GB

标准分类号

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/TXXXX.X－200×

- 草酸钴化学分析方法

- 铅量的测定  电热原子吸收光谱法

- Methods for chemical analysis of cobalt oxalate

- -Determination of lead content

-Electrothermal atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

200x—xx--xx发布                          200x--xx--xx实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会发布

GB/T5121.1-200×

GB/TXXXX.X-200×

前  言

本标准共八个部分：

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钴量的测定   电位滴定法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  铅量的测定   石墨炉原子吸收光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  砷量的测定   原子荧光光谱法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硅量的测定   硅钼蓝分光光度法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  钙、镁、钠量的测定   火焰原子吸收法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  氯离子量的测定   离子选择性电极法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  硫酸根量的测定   目视比浊法

GB/T XXX.X-200X草酸钴化学分析方法  镍、铜、铁、锌、铝、锰、铅量的测定   电感耦合等离子体发射光谱法

本部分为第2部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由金川集团有限公司负责起草。

本部分由                                          参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

GB/TXXXX.X-200×

- 草酸钴化学分析方法

- 铅量的测定  电热原子吸收光谱法

- 1 范围

本标准规定了草酸钴中铅量的测定方法。

本标准适用于草酸钴中铅量的测定。测定范围：0.001%～0.01%。

2 方法提要

试料用硝酸分解，在稀硝酸介质中，于石墨炉原子吸收光谱仪，波长283.3nm处，塞曼效应扣除背景，测量其吸收峰面积， 按标准曲线法计算铅的含量。

3 试剂

分析用水均为二级水或相当纯度的水。实验所用器皿均用硝酸（1+49）充分浸泡后，用水清洗干净。

3.1硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.2硝酸（1+1）。

3.3硝酸（1+49）。

3.4钴基体溶液：称取16.50g金属钴（>99.95%，含铅<0.001%）于1000mL烧杯中，加入40mL硝酸（1+1）冷溶，待剧烈反应停止后，再低温加热至完全溶解，煮沸驱赶氮的氧化物，取下冷至室温，用水冲洗表皿及杯壁，移入1000mL容量瓶中，以水定容，此溶液1mL含钴16.5mg。

3.5铅标准贮备溶液：称取0.2000金属铅（＞99.95%）置于150mL烧杯中，加入20mL硝酸（1+1），盖上表皿，置于电热板低温处，加热至完全溶解，煮沸驱赶氮的氧化物，冷却至室温，移入200mL容量瓶中，加入20ml硝酸（1+1），以水定容，此溶液1mL含1mg铅。

3.6铅标准溶液A：移取10.00mL铅标准贮备溶液于1000mL容量瓶中，加入100ml硝酸（1+1），以水定容，此溶液1mL含10μg铅。

3.7铅标准溶液B：移取10.00mL铅标准溶液A于100mL容量瓶中，加入10ml硝酸（1+1），以水定容，此溶液1mL含1μg铅。

4 仪器

原子吸收光谱仪，配有石墨炉原子化器、具有塞曼效应扣除背景功能、自动进样器，附铅空心阴极灯及普通非热解石墨管。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用。

——灵敏度：在与测量试液基本一致的溶液中，铅的特征质量应不大于40pg。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的5.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度的标准溶液平均吸光度的2%。

——工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.70。

5 分析步骤

5.1 试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 铅的质量分数/ % | 试料量/g | 分取体积/mL | 稀释体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.001≤ Pb%<0.0020 | 0.5000 | / | / |
| 0.0020≤ Pb%≤0.0050 | 0.2000 | 25 | 50 |
| 0.0050≤ Pb%≤0.01 | 0.2000 | 20 | 50 |

5.2 空白实验

随同试料做空白实验。

5.3将试料5.1置于200mL烧杯中，加入10mL硝酸（3.2），盖上表皿，低温加热至溶解完全，并蒸发至小体积，取下冷却，用硝酸（3.3）冲洗表皿及杯壁，低温加热煮沸，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用硝酸（3.3）定容。按表（1）稀释分取后测定。

5.4仪器最佳条件的选择

根据仪器说明书推荐的条件及本实验室的实践经验，选择铅原子化最佳参数。

5.5测定

5.5.1调整仪器至最佳状态，并按（5.4）调整原子化参数。

5.5.2 用选定的加热程序空烧石墨管两次。

5.5.3将20μL试液（5.3）注入原子化器中，按拟订程序于波长283.3nm处测量铅的吸收峰面积，每份试液测定三次，取其平均值减去空白平均值，并根据标准曲线计算出试样中铅的含量。

5.6 工作曲线的绘制

5.6.1移取0mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铅标准溶液（3.7）于一组100mL容量瓶中，加入10.00mL电钴溶液（3.4），用硝酸（3.3）定容。

5.6.2与试液同时测定标准溶液的吸收峰面积，减去“零”浓度标准溶液的吸收峰面积，以铅浓度为横坐标，吸收峰面积为纵坐标，绘制工作曲线。

6分析结果的计算与表述

按下式计算铅的百分含量：

WPb(%)=c×v0×v2×10−9m×v1×100

式中：c—自工作曲线上查得的铅浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0—试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1—分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2—稀释试液体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后两位有效数字。

7 精密度

7.1 重复性条款

7.2 再现性条款

8 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。