## GB/T 11066.9—200×

目  次

前  言…………………………………………………………………………………………………………

1 方法一 氢化物发生－无色散原子荧光光谱法测定金中砷……………………………………………

1.1 范围………………………………………………………………………………………………………

1.2 方法提要…………………………………………………………………………………………………

1.3 试剂………………………………………………………………………………………………………

1.4 仪器………………………………………………………………………………………………………

1.5 试样………………………………………………………………………………………………………

1.6分析步骤…………………………………………………………………………………………………

1.7 分析结果的计算…………………………………………………………………………………………

1.8 精密度……………………………………………………………………………………………………

1.9 质量保证和控制…………………………………………………………………………………………

2 方法二 氢化物发生－无色散原子荧光光谱法测定金中锡……………………………………………

2.1 范围………………………………………………………………………………………………………

2.2 方法提要…………………………………………………………………………………………………

2.3 试剂………………………………………………………………………………………………………

2.4 仪器………………………………………………………………………………………………………

2.5 试样………………………………………………………………………………………………………

2.6分析步骤…………………………………………………………………………………………………

2.7 分析结果的计算…………………………………………………………………………………………

2.8 精密度……………………………………………………………………………………………………

2.9 质量保证和控制…………………………………………………………………………………………

前      言

GB/T 11066《金化学分析方法》共分为以下10部分：

GB/T 11066.1  金化学分析方法 金量的测定 火试金法；

GB/T 11066.2  金化学分析方法 银量的测定 火焰原子吸收光谱法；

GB/T 11066.3  金化学分析方法 铁量的测定 火焰原子吸收光谱法；

GB/T 11066.4  金化学分析方法 铜、铅和铋量的测定 火焰原子吸收光谱法；

GB/T 11066.5  金化学分析方法 银、铜、铁、铅、锑和铋量的测定 原子发射光谱法；

GB/T 11066.6  金化学分析方法 铁、镍、锰和钯量的测定 火焰原子吸收光谱法；

GB/T 11066.7  金化学分析方法 银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、锡、镍、锰和铬量的测定 火花原子发射光谱法；

GB/T 11066.8  金化学分析方法 银、铜、铁、铅、锑、铋、钯、镁、镍、锰和铬量的测定 乙酸乙酯萃取-ICP-AES法；

GB/T 11066.9  金化学分析方法 砷和锡量的测定 氢化物发生-无色散原子荧光光谱法；

GB/T 11066.10  金化学分析方法 硅量的测定 硅钼蓝分光光度法。

本标准代替GB/T 11066.1～11066.5—1989  《金化学分析方法》。

本部分为第9部分。

本部分为首次起草

本部分由国家标准化管理委员会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分负责起草单位：成都印钞公司。

本部分起草单位：北京矿冶研究总院。

本部分参加起草单位：成都印钞公司、金川集团公司、北京航空材料研究院、沈阳造币技术研究所、

江西铜业公司、紫金铜业集团。

本部分主要起草人：于  力、汤淑芳、

本部分主要验证人：XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

方法一、氢化物发生－无色散原子荧光光谱法测定砷

1.1范围

本标准规定了金中砷量的测定方法。

本标准适用于金中砷量的测定。测定范围0.0002%～0.0050%。

1.2 方法提要

以稀王水溶解试料，经硫酸、亚硫酸分离金，以倾析法过滤金，滤液冒三氧化硫浓烟。在φ10％盐酸介质中，砷（Ⅲ）被硼氢化钾还原成砷的氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，于原子荧光光光谱仪上测量砷的荧光强度。

1.3 试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

1.3.1 稀王水：以1份硝酸（ρ约1.42g/mL，优级纯）与3份盐酸（ρ约1.19g/mL，优级纯）和3份水混匀。

1.3.2 硫酸（1+1），优级纯。

1.3.3 载流：盐酸（1+9），优级纯。

1.3.4 硫脲-抗坏血酸混合溶液：称取5g硫脲、5g抗坏血酸，用水溶解后，稀释至 100mL，混匀。

1.3.5 硼氢化钾溶液，25g/L

称取7.5g硼氢化钾，溶于300mL 5.0g/L氢氧化钾溶液中，混匀。用时现配。

1.3.6 亚硫酸（1＋1）。

1.3.7 盐酸（1＋1），优级纯。

1.3.8 砷标准贮存液，100(g/mL

称取0.1320g三氧化二砷（基准试剂，于100～105℃烘1h），置于150mL烧杯中，加入5mL氢氧化钠溶液（200g/L），低温加热至其完全溶解，加入50mL水、1滴酚酞乙醇溶液（1g/L），用硫酸（1+4）中和至红色刚消失再过量2mL，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100(g砷。

1.3.9 砷标准溶液，1(g/mL

移取10.00mL 砷标准贮存溶液（1.3.8）于100mL容量瓶中，加入4mL盐酸（1.3.7），稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1(g砷。

1.3.10 氩气，质量分数不小于99.999%。

1.4 仪器

断续流动双道无色散型氢化物原子荧光光谱仪，带有石英炉原子化器和砷空心阴极灯，断续流动仪及微机处理系统。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——检出限：不大于2×10-9g/mL。

——精密度：用0.02μg/mL的砷标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

仪器工作条件见附录A（参考件）。

1.5 试样

按照GB/T 4134—2003取制样。

1.6 分析步骤

1.6.1 试料量

按表1称取试样，精确到0.0001g。

表1称样量

| 砷的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| ≥0.00020～0.00050 | 0.50 |
| ＞0.00050～0.0010 | 0.20 |
| ＞0.0010～0.0050 | 0.10 |

1.6.2  测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

1.6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

1.6.4 测定

1.6.4.1 将试料（1.6.1）置于100 mL烧杯中。加入20mL稀王水（1.3.1），盖上表面皿，低温加热使试料溶解完全，加入4mL硫酸（1.3.2），加热，冒三氧化硫烟至小体积，此时海金大量析出，冷却至室温。用水洗涤杯壁及表面皿。

1.6.4.2 滴加亚硫酸（1.3.6），使溶液颜色由黄色变成无色，加热煮沸，使金析出完全，以倾析法分离金，加热滤液至冒三氧化硫浓烟，冷却，用少量水吹洗杯壁，水浴加热溶解，冷却。

1.6.4.3 将上述溶液移入50mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.7）、5mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（1.3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置约30min。

1.6.4.4于氢化物发生原子荧光光谱仪上，与标准溶液系列同时，以水调零，测量砷的荧光强度，减去随同试样的空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的砷的质量浓度。

1.6.5 工作曲线的绘制

1.6.5.1 分别移取0， 0.50， 1.50， 2.50，5.00，7.50mL砷标准溶液（1.3.9）于6个50mL容量瓶中，加入10mL盐酸（1.3.7）、5mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（1.3.4），使酸度为φ10%盐酸介质。放置约30min。

1.6.5.2 在与测量试液相同条件下测量标准系列的荧光强度，减去“零”浓度溶液的荧光强度。以砷的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

1.7  分析结果的计算

按下式计算砷的质量分数w（As），数值以%表示：

w（As）=

式中： ρ——自工作曲线上查得的砷的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m ——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

1.8  精密度

1.8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| 砷的质量分数/% | 0.00020 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.00003 | 0.0001 | 0.0004 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |

1.8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表3给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| 砷的质量分数/% | 0.00020 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% | 0.00004 | 0.0002 | 0.0007 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |

## 1.9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每季校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

方法二、氢化物发生-无色散原子荧光光谱法测定锡

2.1范围

本标准规定了金中锡量的测定方法。

本标准适用于金中锡量的测定。测定范围0.0002%～0.0050%。

2.2 方法提要

以稀王水溶解试料，经硫酸、亚硫酸沉淀分离金，以倾析法过滤金，滤液冒尽三氧化硫浓烟。在φ10％盐酸介质中，锡（Ⅱ）被硼氢化钾还原成锡的氢化物，用氩气导入石英炉原子化器中，在于原子荧光光光谱仪上测量锡的荧光强度。

2.3试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

2.3.1 稀王水：以1份硝酸（ρ约1.42g/mL，优级纯）与3份盐酸（ρ约1.19g/mL，优级纯）和3份水混匀。

2.3.2 硫酸（1+1），优级纯。

2.3.3 载流：盐酸（1+4），优级纯。

2.3.4 硫脲-抗坏血酸混合溶液：称取5g硫脲、5g抗坏血酸，用水溶解后，稀释至 100mL，混匀。

2.3.5 硼氢化钾溶液，25g/L

称取7.5g硼氢化钾，溶于300mL 5.0g/L氢氧化钾溶液中，混匀。用时现配。

2.3.6 亚硫酸（1＋1）。

2.3.7 盐酸（1＋1），优级纯。

2.3.8 锡标准贮存液，100(g/mL

称取0.1000g金属锡（质量分数大于99.99%）（称前用稀盐酸洗去表面氧化物，再用乙醇充分洗涤晾干）置于250mL烧杯中，加100mL盐酸，低温加热溶解，冷却，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含锡100(g。

2.3.9锡标准溶液，1(g/mL

移取10.00mL 锡标准贮存溶液（2.3.8）于100mL容量瓶中，加入4mL盐酸（2.3.7），以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1(g锡。

2.3.10 氩气，质量分数不小于99.999%。

2.4 仪器

断续流动双道无色散型氢化物原子荧光光谱仪，带有石英炉原子化器和锡空心阴极灯，断续流动仪及微机处理系统。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——检出限：不大于2×10-9g/mL。

——精密度：用0.02μg/mL的锡标准溶液测量10次荧光强度，其标准偏差不应超过平均荧光强度的5.0%。

仪器工作条件见附录A（参考件）。

2.5 试样

按照GB/T 4134—2003取制样。

2.6 分析步骤

2.6.1 试料量

按表4称取试样，精确到0.0001g。

表4称样量

| 锡的质量分数/% | 试样量/g |
| --- | --- |
| ≥0.00020～0.00050 | 0.50 |
| ＞0.00050～0.0010 | 0.20 |
| ＞0.0010～0.0050 | 0.10 |

2.6.2 测定次数

独立地进行二次测定，取其平均值。

2.6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

2.6.4 测定

2.6.4.1 将试料（2.6.1）置于100 mL烧杯中。加入20mL稀王水（2.3.1），盖上表面皿，低温加热使试样溶解完全，加入4mL硫酸（2.3.2），加热，冒三氧化硫烟至小体积，此时海绵金大量析出，冷却至室温。用水洗涤杯壁及表面皿。

2.6.4.2 滴加亚硫酸（2.3.6），使溶液颜色由黄色变成无色，加热煮沸，使金析出完全，以倾析法使分离金，加热滤液至冒尽三氧化硫烟，冷却，用少量水吹洗杯壁，加入10mL盐酸（2.3.7），水浴加热溶解，冷却。

2.6.4.3 将上述溶液移入50mL容量瓶中，加入5mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（2.3.4），以水稀释至刻度，混匀。放置约30min。

2.6.4.4于氢化物发生原子荧光光谱仪上，与标准溶液系列同时，以水调零，测量锡的荧光强度，减去随同试样的空白溶液的荧光强度，从工作曲线上查出相应的锡的质量浓度。

2.6.5工作曲线的绘制

2.6.5.1 分别移取0，0.50，1.50，2.50，5.00，7.50mL锡标准溶液（2.3.9）于6个50mL容量瓶中，加入10mL盐酸（2.3.7）、5mL硫脲-抗坏血酸混合溶液（2.3.4），使酸度为φ10%盐酸介质。放置约30min。

2.6.5.2 在与测量试液相同条件下测量标准系列的荧光强度，减去“零”浓度溶液的荧光强度。以锡的质量浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

2.7  分析结果的计算

按下式计算锡的质量分数w（Sn），数值以%表示：

w（Sn） =

式中： ρ——自工作曲线上查得的锡的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果保留两位有效数字。

2.8 精密度

2.8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表2给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2采用线性内插法求得：

表5  重复性限

| 锡的质量分数/% | 0.00020 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重复性限（r）/% | 0.00006 | 0.0002 | 0.0006 |
| 注：重复性限（r）为2.83Sr，Sr为重复性标准偏差。 |

2.8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的测试值，在表3给出的平均值范围内， 两个测试结果的绝对差值不超过再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表4数据采用线性内插法求得：

表6  再现性限

| 锡的质量分数/% | 0.00020 | 0.0010 | 0.0050 |
| --- | --- | --- | --- |
| 再现性限(R)/% | 0.00006 | 0.0002 | 0.0007 |
| 注：再现性限（R）为2.83SR，SR为再现性标准偏差。 |

## 2.9 质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每季校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

附录A

（参考件）

使用AFS2201型双道原子荧光光度计及特制空心阴极灯，测定砷、锡的工作条件如表A1。

表A.1 仪器工作条件

| 元素 | 炉温/ ℃ | 灯电流/ mA | 读数时间 /s | 延迟时间 /s | 观测高度/mm | 载气流量/(L/min) | 屏蔽气流量/(L/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As | 200 | 40 | 15 | 1 | 8.0 | 500 | 900 |
| Sn | 200 | 40 | 15 | 1 | 8.0 | 500 | 900 |

注：上述仪器工作条件针对北京海光仪器公司AFS2201型原子荧光光谱仪，供使用单位选择仪器工作条件时参考。

# Text boxes

ICS 77.040.30

H 13

中华人民共和国国家标准

金化学分析方法 砷和锡量的测定

氢化物发生-无色散原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of gold —Determination of Arsenic and Tin contents by hydride generation-non dispersion atomic fluorescence spectrometry

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 |  |