ICS 77.120.99

H 14

中华人民共和国国家标准

GB/T ××××—200×/ISO 4503:1978

硬质合金

X-射线荧光光谱分析测定金属元素含量

熔融法

Hardmetals-Determination of contents of metallic elements by X-ray fluorecence-Fusion method

（ISO 4503:1978,IDT）

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准等同采用ISO4503:1978。

本标准由中国有色金属标准化技术委员会（SAC/TC243）归口。

本标准起草单位：崇义章源钨业股份有限公司。

本标准主要起草人:赵永昌、章秋霖、陈邦明、罗盛任、曾俊力。

硬质合金—X射线荧光分析测定金属元素含量

——熔融法

警告——使用本标准的人员应有正规实验室工作的实践经验。本标准并未指出所有可能的安全问题。使用者有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法规规定的条件。

1   范围

本标准规定了测定碳化物和硬质合金中钴、铬、铁、锰、钼、镍、铌、钽、钛、钨、钒和锆含量的X射线荧光光谱分析法，测定范围见表1；

本标准适用于铌、钽、钛、钒、钨和锆的碳化物；

本标准也适用于这些碳化物和粘结金属的混合物；

本标准还适用于用这些碳化物制成的所有牌号的预烧结和烧结硬质合金。

表1

| 元素 | 含量/%（m/m） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 |
| Co | 0.05 | 50 |
| Cr | 0.05 | 2.0 |
| Fe | 0.05 | 2.0 |
| Mn | 0.05 | 2.5 |
| Mo | 0.05 | 5.0 |
| Nb | 0.05 | 15 |
| Ni | 0.05 | 5.0 |
| Ta | 0.10 | 30 |
| Ti | 0.3 | 30 |
| W | 45 | 95 |
| V | 0.15 | 4.0 |
| Zr | 0.05 | 2.0 |

2   规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB /T 6379 （所有部分） 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）

3   方法原理

测量被测元素的特征x射线光谱的强度。为了消去粒度和元素间相互影响，将称量样溶解在合适的混合酸中，转化为硫酸盐，或者直接进行氧化。然后，把其硫酸盐或其氧化物和四硼酸钠与钡的化合物的混合物熔化在一起。

4 干扰元素

干扰元素的影响，例如钛和钨对钒的线干扰，应予以考虑。

5   试剂

除非另有说明，在分析中，仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或相当纯度的水。

5.1 无水过氧化钡或无水碳酸钡；

5.2 无水四硼酸钠或无水四硼酸锂；

为了确保无水，把四硼酸钠加热到约400℃，四硼酸锂加热到约670℃。

5.3 氢氟酸：ρ为1.12g/mL。

5.4 硝酸：ρ为1.24 g/mL（硝酸，ρ为1.42g/mL，稀释为1+1）。

5.5 硫酸：ρ为1.54 g/mL（硫酸，ρ为1.84 g/mL，稀释为1+1）。

5.6 溴化锂：分析纯，配制成 0.24mg／mL  溶液。

6   仪器与设备

6.1 X射线荧光光谱仪

6.2 炉子：用以在700℃～900℃下氧化称量样的炉子和在约1100℃下制备硼酸盐熔化物的炉子。

注：如能采用带自动的高温熔融、混合、搅拌、铸模一体化功能的高频熔样机更好。

6.3 铂皿：50mL～100mL或20mL（平底）

注：以95﹪Pt+5﹪Au的皿较好。

6.4 铂合金板：具有磨光表面的铂合金板，如85﹪Pt+10﹪Rh+5﹪Au或者95﹪Pt+5﹪Au。该铂合金板，应保持表面温度为300℃～400℃，这样使硼酸盐片（见7.4）容量松散并且不开裂。

6.5 黄铜环，或者耐热钢筒，或者石墨筒。

注：可以用石墨或者耐热钢模代替铂合金板（5.4）和黄铜环。

6.6 湿的或干的研磨装置。

7   取样

7.1 试样应该在研钵中被粉碎成粉末，研钵应不致于改变试样成份的材料制成。被粉碎的材料，当用酸溶液方法时，应通过2㎜筛，用氧化法时，应通过0.18㎜筛。

7.2 分析应该使用两份或三份试样来进行。

8   试验步骤

8.1 称取约0.5g试样，精确至±0.001g，如铂皿为20mL，试样量可按比例减至0.2g，精确至±0.001g。

注：如果试样中含有润滑剂，则必须采用润滑剂含量的校正值。

8.2 在铂皿上，用户先选用的溶解步骤（8.2.1）或者用氧化作用（8.2.2）转变试样。如果钼含量大于0.1﹪（m/m）就不得用氧化方法。

8.2.1 加15mL硝酸（4.4）到未氧化或者部分氧化过的试样上，适度地加热铂皿，一滴一滴地加入2mL氢氟酸（5.3），把铂皿保持在适度温度下，在试样完全溶解后，加入1mL～2mL硫酸（5.5）。使其干燥，在近600℃下加热，直到不再有SO3蒸气逸出为止，冷却。

存在有钼从一个坩埚转移到其他坩埚的可能性，所以，在加热操作中，应该注意避免这种转移。因此，不在同一个炉子中加热有钼含量的样品。

8.2.2 在空气中，在700℃～900℃的炉子内氧化试样约1h。如果达到了完全氧化，按照8.3的规定继续进行试验。如果没有达到完全氧化（如含有高钛量的硬质合金）按照7.2.1的规定继续进行试验。

8.3 把试样和由15±0.01g四硼酸钠（5.2）与4±0.01g过氧化钡（5.1）或 4.5±0.01g碳酸钡（5.1）所组成的熔融缓冲混合物充分地混合，适当地加热铂皿，直到其内容物完全熔融，反应已平息为止。用盖盖住铂皿。通过在约1100℃温度下，熔化10min～15min来溶解氧化物。回荡熔化物以得到均匀体。

8.4 把熔化物倒入已预热的黄铜环（6.5）中，该黄铜环放在铂合金支板（6.4）上，支板置于一个约300℃～400℃的加热装置上。让其冷却，致使硼酸盐片从支板上疏松下来，把带有环的硼酸盐片放在石棉板上，冷却到室温。

8.5 在一个湿的或干的研磨装置（6.6）上，研磨硼酸盐片，直至得到一个平滑光洁的表面。立刻冲洗，干燥该表面。

注：应该在220号砂纸上作最后的湿研磨或干研磨，当使用干研磨时，务必避免一个试样通过砂纸被另一个试样污染。

8.6 如采用高频熔融制样机（6.2注），先称取0.2g试样精确至±0.001g，经氧化后与6g±0.001g四硼酸锂分别放入专用20mL铂皿中充分混合后，加入0.7mL 溴化锂溶液（5.6），置于高频熔样机上，在1150℃温度下熔化8～10min，其氧化物被完全熔融成均匀的玻璃片。

注：采用此条款操作，可省略7.3、7.4、7.5所规定的操作。

8.7  用X射线荧光光谱仪进行分析。

9   X-射线荧光分析

9.1 为了得到最佳的脉冲值，全部测量参数，包括X射线管的阴极材料，均应予以选择。

9.2 应使用表2所示的分析线。

表2

| 元素 | Co,Cr,Fe,Mn,Mo,Nb,Ni,Ti,V,Zr | Ta,W |
| --- | --- | --- |
| 分析线 | Kαl,2 | Lα1 |

注：推荐全部被测元素，在第一级反射中，用LiF(200)晶体。对于钛，在第二级测量时，可用季戊四醇晶体。

9.3 当需要时，应进行背底校正。

10  标准曲线的制备

标准曲线，应该在具有表1条所规定的化学成分、大致相当于待分析的硬质合金牌号的合成试样的基础上进行绘制。这些试样应该通过混合已精确知道其成分含量的金属或其适当的化合物来进行制备。该混合物应按7.2～7.7的规定进行分析。

11  结果表示

11.1 偏差

两次或三次单独测定值之间的偏差，不应超过表3所给值。

表3

| 含量% | 两次测量的偏差% | 三次测量的偏差% |
| --- | --- | --- |
| 0.05～0.4 | 0.04 | 0.05 |
| >0.4～2 | 0.20 | 0.25 |
| >2～10 | 0.30 | 0.35 |
| >10～30 | 0.4 | 0.5 |
| >30～95 | 1.0 | 1.2 |

11.2 最终结果

报出合格的测定值的算术平均值，修约到表4所给出的精确度。

表4

| 含量% | 修约精确度% |
| --- | --- |
| 0.05～0.4 | 0.01 |
| >0.4～30 | 0.1 |
| >30～95 | 1 |

12  试验报告

试验报告，应包括以下内容：

1)本国家标准号；

2)鉴定试样所需的各种细节；

3)所得结果；

4)本国家标准中未规定的或认为是附加的各种操作；

5)可能影响结果的各种现象的细节。