ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第2部分：氧化钍量的测定

电感耦合等离子体质谱法（方法1）

电感耦合等离子体发射光谱法（方法2）

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 2：Determination of oxide thorium contents

Inductively coupled plasma mass spectrum method （1）

Inductively coupled plasma atomic emission specrographic method（2）

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 18114.2—20xx

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第2部分。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草

本部分方法1由赣州有色冶金研究所起草。

本部分方法1由包头稀土研究院、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：潘建忠、钟道国、刘柏禄。

本部分方法1参加起草人：杜梅、张立锋、曹俊杰、姚媛芳、杨春红。

本部分方法2由赣州有色冶金研究所起草。

本部分方法2由包头稀土研究院、湖南稀土金属材料研究院参加起草。

本部分方法2主要起草人：刘鸿、黎英、王林生。

本部分方法2参加起草人：刘晓杰、李玉梅、刘荣丽、成国庆。

稀土精矿化学分析方法

第2部分：氧化钍量的测定

方法1电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本部分规定了稀土精矿中氧化钍量的测定方法。

本部分适用于稀土精矿中氧化钍含量的测定。测定范围：0.002%～0.30%。

- 方法原理

试样氢氧化钠-过氧化钠混合熔剂熔融分解，水浸出。过滤除去硅、铝、钠盐，用硝酸和高氯酸破坏滤纸和溶解沉淀，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行等离子体质谱测定，测定时以内标法进行校正。

- 试剂和材料

3.1  氢氧化钠。

3.2  过氧化钠。

3.3  硝酸（ρ：1.42g/ mL）。

3.4  高氯酸（ρ：1.67g/ mL）。

3.5  盐酸（1+1）。

3.6  氢氧化钠洗液（20g/L）。

3.7  硝酸稀释液（1+199）。

3.8  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（ρ：1.19g/ mL）和0.5mL氢氟酸（ρ：1.14g/ mL），加热溶解，加入2mL高氯酸（3.4）蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用盐酸（1+2）溶解并用盐酸（1+2）定容于100mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg二氧化钍。

3.9  氧化钍标准溶液：准确移取1.00mL氧化钍标准贮存溶液（3.8），于1000mL容量瓶中，加入20mL硝酸（1+1），用水定容，混匀，此溶液1mL含1µg氧化钍。

3.10铟标准储存溶液：准确称取1.0000g金属铟[w(In)≥99.9%]于250mL烧杯中，加入20mL盐酸（3.5），置于水浴上加热溶解，冷却，定容于1000mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg铟。

3.11 铟内标溶液：移取1.00mL 铟标准储存溶液（3.10）于1000mL容量瓶中, 加入100mL硝酸（3.3），用水定容，混匀，此溶液1mL含铟1µg。

3.12氩气[w(Ar)≥99.99%]

4  仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率优于（0.8±0.1）amu。

5  试样

5.1 试样粒度小于0.074mm。

5.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.25g试样（5），精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

6.4.1将试料置于30 mL镍坩埚【盛有3g氢氧化钠（3.1），预先烘去水分】中，再覆盖1.5g过氧化钠（3.2），加盖继续烘烤至熔化。于750℃马弗炉中熔融约5min~10 min（中间取出摇动一次），取出冷却。

6.4.2将坩埚置于400mL烧杯中，加120mL热水浸取。待剧烈作用停止后，取出坩埚，先用水冲洗坩埚外壁，再用滴管吸取约2mL盐酸（3.5）冲洗坩埚，然后再用水洗净坩埚，体积约为180mL，将溶液煮沸2 min，取下，稍冷，用中速滤纸过滤，以氢氧化钠溶液（3.6）洗涤烧杯2~3次，洗涤沉淀5~6次。

6.4.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯，加30mL硝酸（3.3）和5mL高氯酸（3.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸和溶解沉淀，待剧烈作用停止后继续冒烟并蒸至体积约2 mL ~3mL，取下，冷却至室温。加入5mL盐酸（3.5），加热溶解清亮，取下，冷却至室温。

6.4.4将试液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.5按表1分取试液于100mL容量瓶中，加入1.00mL铟内标溶液（3.11），以硝酸稀释液（3.7）定容，混匀。

表1

| ThO2质量分数/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| 0.002~0.050 | 10.00 |
| >0.050~0.100 | 5.00 |
| >0.100~0.300 | 1.00 |

6.5 标准系列溶液的配制

准确移取氧化钍标准溶液（3.9）0mL、0.5mL、1.0mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL于一系列100mL容量瓶中，加入1.00mL铟内标溶液（3.11），以硝酸稀释液（3.7）定容，混匀。配成系列标准溶液见表2。

表2

| 标准溶液编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThO2浓度/×10-3µg/mL | 0 | 5.0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 |

6.6  测定

6.6.1  测量元素同位素质量数见表3。

表3

| 元素 | 测定同位素的质量数 | 元素 | 测定同位素的质量数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Th | 232 | In | 115 |

6.6.2  将空白试验溶液 (6.3)、分析试液（6.4.5）与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体质谱测定。

7  分析结果的计算

将标准系列溶液（6.5）的浓度直接输入计算机，用内标校正法校正，由计算机计算并输出空白试验溶液(6.3)、分析试液（6.4.5）中待测元素的浓度。

按公式（1）计算试样中氧化钍的质量分数，数值以%表示：

w（ThO2）=(ρ1−ρ2)V0V2×10−9mV1×100…………………….（1）

式中：ρ1——计算机输出的分析试液（6.4.5）中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

ρ2——计算机输出的空白试验溶液(6.3)中待测元素的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V2——分析试液（6.4.5）的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

8   精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得。

表4

| 氧化钍质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.199 | 0.022 |
| 0.244 | 0.025 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表5所列允许差。

表5

| 氧化钍质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- |
| 0.0020～0.050 | 0.00050 |
| >0.050～0.100 | 0.0010 |
| >0.100～0.200 | 0.025 |
| >0.200～0.300 | 0.035 |

9   质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2 电感耦合等离子体发射光谱法

10   范围

本部分规定了稀土精矿中氧化钍量的测定方法。

本部分适用于稀土精矿中氧化钍含量的测定。测定范围：0.30%～8.00%。

11  方法原理

试样氢氧化钠-过氧化钠混合熔剂熔融分解，水浸出。过滤除去硅、铝、钠盐，用硝酸和高氯酸破坏滤纸和溶解沉淀，在稀酸介质中，以氩等离子体为离子化源，直接进行电感耦合等离子体发射光谱测定。

12  试剂和材料

12.1  氢氧化钠。

12.2  过氧化钠。

12.3  硝酸（ρ：1.42g/ mL）。

12.4  高氯酸（ρ：1.67g/ mL）。

12.5  盐酸（1+1）。

12.6  氢氧化钠洗液（20g/L）。

12.7  硝酸稀释液（1+199）。

12.8  氧化钍标准贮存溶液：准确称取0.1000g二氧化钍[w(ThO2)≥99.95%，在110℃烘干过]于250mL烧杯中，加入10mL盐酸（ρ：1.19g/ mL）和0.5mL氢氟酸（ρ：1.14g/ mL），加热溶解，加入2mL高氯酸（12.4）蒸发至冒白烟直至湿盐状，冷却，用盐酸（1+2）溶解并用盐酸（1+2）定容于100mL容量瓶中，混匀，此溶液1mL含1mg二氧化钍。

12.9 氩气[w(Ar)≥99.99%]

13 仪器

等离子发射光谱仪：倒数线色散率不大于0.26nm/mm(一级光谱)。

14  试样

14.1 试样粒度小于0.074mm。

14.2 试样预先在105℃～110℃烘2h，置于干燥器中冷却至室温。

15  分析步骤

15.1  试料

称取0.25g试样（14），精确至0.0001g。

15.2  测定数量

称取两份试料（15.1）进行平行测定，取其平均值。

15.3  空白试验

随同试料做空白试验。

15.4 分析试液的制备

15.4.1将试料置于30 mL镍坩埚【盛有3g氢氧化钠（12.1），预先烘去水分】中，再覆盖1.5g过氧化钠（12.2），加盖继续烘烤至熔化。于750℃马弗炉中熔融约5min～10min（中间取出摇动一次），取出冷却。

15.4.2将坩埚置于400mL烧杯中，加120mL热水浸取。待剧烈作用停止后，取出坩埚，先用水冲洗坩埚外壁，再用滴管吸取约2mL盐酸（12.5）冲洗坩埚，然后再用水洗净坩埚，体积约为180mL，将溶液煮沸2 min，取下，稍冷，用中速滤纸过滤，以氢氧化钠溶液（12.6）洗涤烧杯2~3次，洗涤沉淀5~6次。

15.4.3将沉淀连同滤纸放入原烧杯，加30mL硝酸（12.3）和5mL高氯酸（12.4），盖上表面皿，加热破坏滤纸和溶解沉淀，待剧烈作用停止后继续冒烟并蒸至体积约2 mL ~3mL，取下，冷却至室温。加入5mL盐酸（12.5），加热溶解清亮，取下，冷却至室温。

15.4.4将试液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

15.4.5按表6分取试液于50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（12.5），用水稀释至刻度，混匀。待测。

表6

| ThO2质量分数/% | 分取体积/mL |
| --- | --- |
| 0.30~2.00 | 5.00 |
| >2.00~8.00 | 1.00 |

15.5标准系列溶液配制：分别移取0.00mL，1.00mL，2.00mL，3.00mL，4.00mL标准贮存溶液（12.8）于5个不同的200mL容量瓶中，分别加入20mL HCl（12.5），用水稀释至刻度，混匀。各标准含量见表7。

表7

| 标准系列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ThO2浓度/μg/mL | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 |

15.6  测定

15.6.1  将空白试验溶液 (15.3)、分析试液（15.4.5）与标准系列溶液（15.5）于283.730或283.232nm处同时进行氩等离子体光谱测定。

16  分析结果的计算

将标准系列溶液（15.5）的浓度直接输入计算机，由计算机计算并输出空白溶液(15.3)、分析试液（15.4.5）中待测元素的浓度。

按公式（2）计算试样中氧化钍的质量分数（%）

w（ThO2）=(ρ4−ρ3)V3V5×10−6m1V4×100………………….（2）

式中：ρ4——计算机输出的分析试液（15.4.5）中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ3——计算机输出的空白试验溶液(15.3)中待测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V5——分析试液（15.4.5）的体积，单位为毫升（mL）；

V3——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m1——试料的质量，单位为克（g）；

V4——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

17   精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表8数据采用线性内插法求得。

表8

| 氧化钍质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.62 | 0.04 |
| 2.80 | 0.10 |
| 5.16 | 0.20 |
| 注：重复性限（r）为2.83×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

17.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表9所列允许差。

表9

| 氧化钍质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- |
| 0.30～1.00 | 0.060 |
| >1.00～3.00 | 0.20 |
| >3.00～5.00 | 0.30 |
| >5.00～8.00 | 0.40 |

18质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。