ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土精矿化学分析方法

第3部分：氧化钙量的测定

火焰原子吸收光谱法（方法1）

EDTA滴定法（方法2）

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 3：Determination of calcium oxygen content

Flame atomic absorption spectrometry（1）

EDTA titration（2）

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 18114.3—200×

代替GB/T 2591.4—81

代替GB/T18114.3—2000

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X  氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X  氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X  氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X  稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X  五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第3部分。

本部分方法1是对GB/T18114.3—2000《独居石精矿化学分析方法 氧化钙量的测定》的修订。

本部分方法1与GB/T 18114.3-2000相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中0.50%~5.00%缩小为0.50%~3.00%；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分方法2是对GB/T2591.4—81《氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氧化钙量的测定（EGTA容量法）》的修订。

本部分方法2与GB/T2591.4—81相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中4.00%~20.00%扩大为2.00%~20.00%；

——采用EDTA标准溶液代替 EGTA标准溶液；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法1由包头稀土研究院起草。

- 本部分方法1由包钢稀土高科技股份有限公司、赣州有色金属研究院参加起草。

本部分方法1主要起草人：包香春、张立峰、崔爱端。

本部分方法1参加起草人：李淑萍，曹俊杰，张桂梅。

本部分方法2由包头稀土研究院起草。

- 本部分方法2由包钢稀土高科技股份有限公司、湖南稀土金属材料研究院参加起草。

本部分主要起草人：周凯红、张翼明。

本部分方法2参加起草人：吴广伟、周晓东、曹俊杰、刘荣丽、崔益新

本部分历次发布情况为：GB 2591.4—81、GB/T 2 591.4—81、GB/T18114.3-2000

稀土精矿化学分析方法

第3部分：氧化钙量的测定

方法1：火焰原子吸收光谱法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中氧化钙含量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中氧化钙含量的测定，测定范围：0.50%～3.00%。

- 原理

稀土精矿试样经氢氧化钠-过氧化钠熔融，熔融物用热水提取，过滤后沉淀和滤纸用盐酸及过氧化氢溶解，滤纸搅碎成纸浆装瓶干过滤。测定时加氯化锶及EDTA以消除共存离子的干扰。在5%的盐酸介质中，采用标准加入法于原子吸收光谱仪测定氧化钙量。

3  试剂和材料

3.1  HCl (ρ1.19 g/mL)。

3.2  HCl（1+1）。

3.3  HCl（1+19）。

3.4  过氧化氢（30%）。

3.5  氢氧化钠洗液（20 g/L）。

3.6  SrCl2水溶液（100 g/L）。

3.7  EDTA水溶液（40 g/L）。

3.8  氧化钙标准贮存溶液：称取0.1785g经105~110℃干燥至恒重的碳酸钙（纯度>99.99%），加10mL水，再加10mL盐酸（3.1）溶解，移入100mL容量瓶中，稀释至刻度，摇匀。此溶液1mL含1mg氧化钙。

3.9  氧化钙标准溶液：移取5.00mL氧化钙标准贮存溶液（3.8）于100mL容量瓶中，用盐酸（3.3）定容至刻度，摇匀。此溶液1mL含50μg氧化钙。

3.10 氢氧化钠。

3.11 过氧化钠。

3.12 乙炔气（纯度>99.99%）。

4  仪器

原子吸收光谱仪，配有钙空心阴极灯及空气、乙炔燃烧器。

5  试样

5.1试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2试样经105℃～110℃烘2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1 试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。

6.2 测量次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

6.4.1将试料（6.1）置于盛有预先烘去水份的2 g氢氧化钠（3.10）的镍坩埚中，混匀，覆盖2 g过氧化钠（3.11），加盖。于750℃的马弗炉中熔融7~10min，中间摇一次，取出，冷却。将镍坩埚及盖置于盛有100 mL热水的250 mL烧杯中，加热浸取盐类，洗出坩埚和盖。将溶液煮沸2min，取下，稍冷，用慢速滤纸过滤，以氢氧化钠洗液（3.5）洗烧杯2~3次，洗沉淀5~6次。将沉淀与滤纸放入原烧杯中，加10 mL盐酸（3.1）及10~15滴过氧化氢（3.4），加热溶解沉淀，将滤纸搅碎成纸浆装入100mL容量瓶中定容，混匀，干过滤，待用。

6.5 标准系列溶液的制备

按表1吸取适量试液于4个50mL容量瓶中，分别加入氧化钙标准溶液（3.9）0 mL，1.00 mL，3.00 mL，5.00mL，加入SrCl2溶液（3.6）2.5mL，EDTA溶液（3.7）5mL，HCl（3.2）5mL，以水稀释至刻度，混匀。于原子吸收光谱仪波长422.7nm处，以试剂空白溶液调零，测量其吸光度，采用外推法求出氧化钙的含量。

表1 分取倍数

| 氧化钙含量范围 / % | 分取倍数 |
| --- | --- |
| 0.50～1.50 | 10/100*1/50 |
| >1.50～3.00 | 5/100*1/50 |

7   分析结果的计算与表述

按公式（1）计算稀土精矿中氧化钙的质量分数（％）：

w(CaO)=(ρ−ρ0)×V0×V1×10−6m×V2×100%……………………………（1）

式中： ρ——从工作曲线上查得试液中氧化钙的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

ρ0——从工作曲线上查得随同试样空白中氧化钙的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0——试液定容的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分析试液的体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

- 8 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5%，重复性限(r)按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2 重复性

| 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.84 | 0.084 |
| 1.45 | 0.171 |
| 2.76 | 0.308 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2再现性

表3 再现性

| 氧化钙质量分数/% | 再现性限（R）/% |
| --- | --- |
| 0.85 | 0.016 |
| 1.45 | 0.056 |
| 2.73 | 0.073 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表4 允许差

| 质量分数 / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.50～1.00 | 0.10 |
| >1.00～2.00 | 0.20 |
| >2.00～3.00 | 0.35 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

方法2：EDTA滴定法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中氧化钙量的测定方法。

本方法适用于稀土精矿中氧化钙量的测定，测定范围：2.00％－20.00％。

- 方法原理

本试验以碱熔融，强碱及氨水分离稀土及杂质元素，在pH>13的氢氧化钾介质中，采用三乙醇胺和硫酸钾掩蔽剩余少量铝、钡等干扰元素，以钙指示剂为指示剂， EDTA标准溶液滴定氧化钙量。

- 试剂和材料

12.1 氢氧化钠。

12.2 无水碳酸钠。

12.3 过氧化钠。

12.4 氯化铵。

12.5 钙羧酸指示剂：与NaCl形成（1+100）的固体粉末。

12.6 盐酸羟胺。

12.7 碳酸钠洗液（1%水溶液）

12.8 氯化铵洗液（2%氯化铵水溶液加入氨水调节pH=9）

12.9 硫酸镁（5%水溶液）。

12.10三乙醇胺（1:1）。

12.11硫酸钾（2%水溶液）。

12.12氢氧化钾（40%水溶液）。

12.13六次甲基四胺（20%水溶液）。

12.14二甲酚橙指示剂（0.1%水溶液）。

12.15盐酸（1+1）。

12.16氨水（1+1）。

12.17过氧化氢（30%）。

12.18锌标准溶液[c(Zn)=0.01000moL/L]：称取0.1625g纯金属锌（纯度>99.99%，去掉表面氧化层）于250mL烧杯中，加10mL水，10mL盐酸（12.15）低温加热至完全溶解。溶液移入250mL容量瓶中，加5mL盐酸（12.15），以水稀释至刻度，混匀。

12.19乙二胺四乙酸二钠（EDTA）标准溶液[c(EDTA)=0.010moL/L]。

12.19.1 EDTA标准溶液配制

称取3.72g的EDTA于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

12.19.2标定

移取15.00mL锌标液（12.18）于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸（12.15）或氨水（12.16）调节溶液pH为5~5.5，加5mL六次甲基四胺（12.13），2滴二甲酚橙（12.14），用EDTA标准溶液（12.19.1）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液（12.19.1）体积的极差值应不超过0.10mL，取其平均值。

按公式（2）计算EDTA标准溶液（12.19.1）的实际浓度：

c=c0×V1V2………………………………………………………（2）

式中：c —EDTA标准溶液（12.19.1）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0－锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1－移取锌标准溶液（12.18）的体积，单位为毫升（mL）；

V2－滴定锌消耗EDTA标准溶液（12.19.1）的体积，单位为毫升（mL）；

- 仪器

13.1  分析天平，感量0.1mg。

13.2  高温炉，>750℃。

13.3  刚玉坩埚。

14  试样

14.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

14.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

15  分析步骤

15.1试料

根据氧化钙的质量分数，按表5称取试料0.2~0.5g（精确至0.0001g），进100mL容量瓶中。

表5

| CaO质量分数/% | 称样量/g | 分取体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 2.00~5.00 | 0.5 | 50 |
| 5.00~10.00 | 0.4 | 25 |
| 10.00~15.00 | 0.35 | 20 |
| 15.00~20.00 | 0.25 | 20 |
| >20.00 | 0.2 | 20 |

15.2测定次数

称取两份试料（15.1）进行平行测定，取其平均值。

15.3空白试验

随同试料（15.1）做空白试验。

15.4测定

15.4.1将试料置于盛有2g NaOH（预先烘去水分）（12.1）和2g Na2CO3（12.3）的刚玉坩埚中，盖上2gNa2O2（12.3），在750℃高温炉（13.2）中熔融10min，取出，冷却。

15.4.2将坩埚放入盛有100mL热水（2g Na2CO3（12.3）和10mL 三乙醇胺（12.8））的300mL烧杯中，加热，洗净坩埚。过滤，用碳酸钠洗液（12.7）洗烧杯3次，洗沉淀7-8次；沉淀连同滤纸放回原烧杯中，加入20mL盐酸（12.15），1mL过氧化氢（12.17），破坏滤纸，将纸浆移入100mL容量瓶中，定容，摇匀。

15.4.3干过滤，按表1分取滤液于300mL烧杯中，加入2~3g NH4Cl（12.4），加热，加入氨水（12.16）至沉淀出现并过量20mL，加入1mL过氧化氢（12.17），煮沸，取下。用中速滤纸过滤，用NH4Cl（12.8）洗液洗烧杯2-3次，洗沉淀7-8次。

15.4.4在滤液中加入0.5g盐酸羟胺，5mL三乙醇胺（12.10），然后加入20mL氢氧化钾溶液（12.12），加入5mL硫酸钾溶液（12.11），静置5min，加入适量钙羧酸指示剂（12.5），用EDTA标准溶液进行滴定，在接近滴定终点时，加入5mL 硫酸镁溶液（12.9）继续滴定，溶液由紫色变成蓝色即为终点。

16  分析结果的计算与表述

- 按公式（2）计算稀土精矿中氧化钙的质量分数（%）：

w（CaO）=CVEDTA×56.08×10−3×100m×V0×100%……………………………………（2）

式中：

C——EDTA标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（moL/L）：；

V——滴定试液时消耗EDTA标准溶液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

100——试液进入100 mL容量瓶，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）；

56.08——CaO的平均摩尔质量，单位为克每摩尔（g/mol）。；

17  精密度

17.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表5中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表6重复性

| 氧化钙质量分数/ % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 1.44 | 0.02 |
| 2.73 | 0.25 |
| 10.11 | 0.31 |
| 14.47 | 0.31 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

17.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表8

| 氧化钙质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 2.00~5.00 | 0.30 |
| >5.00~10.00 | 0.35 |
| >10.00~20.00 | 0.40 |

18  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。