ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

GB/T 18114.11—200×

稀土精矿化学分析方法

第11部分：氟量的测定
EDTA滴定法

Chemical analysis methods of rare earth concentrates

Part 11：Determination of fluorine content

EDTA  titration

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/T18114-200X《稀土精矿化学分析方法》共分11个部分：

第1部分：GB/T18114.1-200X   稀土总量的测定  重量法

第2部分：GB/T18114.2-200X   氧化钍量的测定

第3部分：GB/T18114.3-200X   氧化钙量的测定

第4部分：GB/T18114.4-200X   氧化铌、氧化锆、氧化钛量的测定电感耦合等离子发射光谱法

第5部分：GB/T18114.5-200X   氧化硅量的测定

第6部分：GB/T18114.6-200X   氧化铝量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第7部分：GB/T18114.7-200X   氧化铁量的测定  重铬酸钾滴定法

第8部分：GB/T18114.8-200X   稀土配分量的测定  电感耦合等离子发射光谱法

第9部分：GB/T18114.9-200X   五氧化二磷量的测定 分光光度法

第10部分：GB/T18114.10-200X  水分量的测定 重量法

第11部分：GB/T18114.11-200X  氟量的测定  蒸馏-EDTA滴定法

本部分为第11部分。

本部分是对GB/T2591.7—81《氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氟量的测定（硝酸钍容量法）》的修订。

本部分与GB/T2591.7—81相比，主要有如下变动：

——测定范围由原国标中2.00%~15.00%扩大为2.00%~20.00%；

——采用氯化镧标准溶液代替硝酸钍标准溶液；

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由包头稀土研究院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由包头稀土研究院起草

- 本部分由江西赣州虔东实业集团股份有限公司、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：孙志峰、于勇海。

本部分参加起草人：姚南红、陈婕、郭永娇、吴广伟、马永亮、王新萍。

本部分历次发布情况。

——氟碳铈矿-独居石精矿化学分析方法 氟量的测定（硝酸钍容量法）GB 2591.7-1981

稀土精矿化学分析方法

第11部分：氟量的测定

EDTA滴定法

- 范围

本方法规定了稀土精矿中氟的测定方法。

本方法适用于包头矿、四川矿、独居石中氟的测定。测定范围:200%-2000% 。

- 方法原理

试样用高氯酸在135°C～140°C 进行水蒸气蒸馏，使氟与其它元素分离。在pH2.0～2.5下加入氯化镧标准溶液使之与氟生成氟化镧沉淀，在pH5.5～6.0六胺缓冲溶液中，以二甲酚橙为指示剂用EDTA标准溶液滴定过量的氯化镧，计算出氟的质量分数。

- 试剂与材料

3.1   高氯酸（ρ1.67 g/mL）。

3.2   盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.3   盐酸（1＋4）。

3.4   氨水（1＋1）。

3.5   百里酚兰指示剂（5g/L），称取0.5g百里酚兰溶解于100mL 氢氧化钠溶液 (40g/L)中。

3.6   氢氧化钠溶液（1＋1）。

3.7   六次甲基四胺缓冲溶液（200g六次甲基四胺，加70mlHCL，用水稀释至1000ml）。

3.8   二甲酚橙指示剂（5g/L）。

3.9   盐酸羟胺。

3.10  锌标准溶液，c（Zn2+)=0.020mol/L

称取1.3000g纯锌（纯度>99.9%，去掉表面氧化层）于250mL烧杯中，加20mL水，20mL盐酸（3.2）低温加热至完全溶解，溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

3.11  EDTA标准滴定溶液，c（EDTA)=0.020mol/L。

3.11.1配制：称取15g EDTA于250mL烧杯中，以少量水溶解，移入2000mL容量瓶中，以水稀释至刻线，混匀。

3.11.2标定：移取20.00mL锌标液（3.10）于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸（3.3）或氨水（3.4）调节溶液PH为5～5.5，加5mL六次甲基四胺(3.7)，2滴二甲酚橙（3.8），用EDTA标准溶液（3.11）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定8份，所消耗EDTA标准溶液（3.11）体积的极差值应不超过0.05mL，取其平均值。

按公式（1）计算EDTA标准溶液（3.11）的实际浓度：

c=c0×V1M×V2………………………………………………………………………………….（1）

式中：c —EDTA标准溶液（3.11）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0－锌标准溶液的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1－移取锌标准溶液（3.10）的体积，单位为毫升（mL）；

V2－滴定锌消耗EDTA标准溶液（3.11）的体积，单位为毫升（mL）；

3.12   氯化镧标准溶液【c（La3+）=0.0200mol/L】

3.12.1配制：称取7.5g氧化镧（99%）于250mL烧杯中，加50mL水，加盐酸（3.2）50mL低温加热溶解至清，移入2L容量瓶中定容，用EDTA标准滴定溶液标定。

3.12.2标定：移取20.00mL氯化镧标液（3.12）于250mL三角瓶中，加50mL水，用盐酸（3.3）或氨水（3.4）调节溶液pH为5～5.5，加5mL六次甲基四胺（3.7），2滴二甲酚橙（3.8），用EDTA标准溶液（3.11）滴定至溶液由紫红色变为亮黄色，即为终点。平行标定3份，所消耗EDTA标准溶液（3.11）体积的极差值应不超过0.05mL，取其平均值。

按公式（2）计算氯化镧标准溶液（3.12）的实际浓度：

c=c0×V1V2…………………………………………………………………………………………（2）

式中：c —氯化镧标准溶液（3.12）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

c0－EDTA标准溶液（3.11）的实际浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V1－滴定镧消耗EDTA标准溶液（3.11）的体积，单位为毫升（mL）；

V2－移取氯化镧标准溶液（3.12）的体积，单位为毫升（mL）。

- 仪器

分析天平  感量0.1mg。

- 试样

5.1 试样的粒度应研磨至通过0.074mm筛。

5.2 试样经105℃~110℃干燥2h，冷却至室温，保存于干燥器中。

6  分析步骤

6.1  试料

称取0.1g试样（5），精确至0.0001g。氟的质量分数小于1％时称取0.5g 精确至0.0001g。

6.2  测定次数

称取两份试料（6.1）进行平行测定，取其平均值。

6.3 测定

6.3.1  将试料(6.1)置于250mL蒸馏瓶中，用少量水冲洗附于瓶壁的试料，加15mL高氯酸，以装有温度计和玻璃管的橡皮塞塞紧瓶口。将蒸馏瓶与蒸汽瓶连接，接通冷却水，加热蒸馏。用400mL烧杯承接蒸馏液，烧杯中预先加入一定的氯化镧标准溶液（3.12），0.2g盐酸羟胺(3.9)。

6.3.2  待液体温度升至130°C 时通入水蒸汽，保持蒸馏温度130°C～140°C (蒸馏温度应严格控制，低于130°C 蒸馏不完全；温度过高，高氯酸会冒烟馏出影响终点观察)，控制馏出液3～4mL/ min, 馏出体积达180mL左右时停止蒸馏。

6.3.3  取下承接馏出液的烧杯，加1～2滴百里酚兰指示剂（3.5），滴加氢氧化钠溶液（3.6）使溶液呈黄色,逐滴加入盐酸(3.3)调至溶液呈现微红色,加热煮沸1～2min ，取下流水冷却至室温，加入5mL六胺缓冲溶液(3.7)，加入2滴二甲酚橙指示剂(3.8) ，用EDTA标准溶液滴(3.11)滴定至溶液由紫红色变为亮黄色即为终点。

7  分析结果的计算与表述

按公式（3）计算试样中氟的质量分数（%）：

w(F)=(C1V1−C2V2)×19.00×3×10−3m×100…………………………………………………………………（3）

式中：C1 ──加入氯化镧标准溶液（3.12）的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V10──加入氯化镧标准溶液（3.12）的体积，单位为毫升（mL）；

C2 ──滴定时消耗EDTA标准溶液（3.11）的浓度，单位为摩尔每升（mol/L）；

V21──滴定时消耗EDTA标准溶液（3.11)）的体积，单位为毫升（mL）；

m── 试样（6.1）的质量，单位为克（g）；

19.00── 氟的摩尔质量，单位为克每摩尔（g/ mol）；

3── 镧与氟的络合系数。

8   精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 氟量的质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 2.21 | 0.20 |
| 5.52 | 0.32 |
| 7.08 | 0.29 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氟量的质量分数 / % | 允许差/% |
| --- | --- |
| 2.00~5.00 | 0.20 |
| 5.00~10.00 | 0.30 |
| 10.00~20.00 | 0.35 |

9   质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。