ICS 77.120.20

H12

中华人民共和国国家标准

铝及铝合金化学分析方法

第26部分  碳含量的测定  红外吸收法

Methods for chemical analysis of aluminium and aluminium alloys

Part 26：Determination of Carbon content

by infrared absorption method

# （征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会发布

- GB/T 20975.26—200×

前    言

GB/T 20975-200X《铝及铝合金化学分析方法》分为26个部分：

——第1部分：汞含量的测定 冷原子吸收光谱法

——第2部分：砷含量的测定 钼蓝分光光度法

——第3部分：铜含量的测定 新亚铜灵分光光度法、火焰原子吸收光谱法

——第4部分：铁含量的测定 邻二氮杂菲分光光度法

——第5部分：硅含量的测定 钼蓝分光光度法、重量法

——第6部分：镉含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第7部分：锰含量的测定 高碘酸钾分光光度法

——第8部分：锌含量的测定 火焰原子吸收光谱法、EDTA滴定法

——第9部分：锂含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第10部分：锡含量的测定 苯基荧光酮分光光度法

——第11部分：铅含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第12部分：钛含量的测定 二安替吡啉甲烷分光光度法、过氧化氢分光光度法

——第13部分：钒含量的测定 苯甲酰苯胲分光光度法

——第14部分：镍含量的测定 丁二酮肟分光光度法、火焰原子吸收光谱法

——第15部分：硼含量的测定 离子选择电极法

——第16部分：镁含量的测定 火焰原子吸收光谱法、CDTA滴定法

——第17部分：锶含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第18部分：铬含量的测定 萃取分离-二苯基碳酰二肼光度法、火焰原子吸收光谱法

——第19部分：锆含量的测定 二甲酚橙分光光度法

——第20部分：镓含量的测定 丁基罗丹明B分光光度法

——第21部分: 钙含量的测定 火焰原子吸收光谱法

——第22部分：铍含量的测定 依莱铬氰兰R分光光度法

——第23部分：锑含量的测定 碘化钾分光光度法

——第24部分：稀土总含量的测定 三溴偶氮胂分光光度法、草酸盐重量法

——第25部分：电感耦合等离子体原子发射光谱法

——第26部分：碳含量的测定 红外吸收法

本部分为第16部分。

本部分为首次发布。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由中国有色金属工业标准计量质量研究所提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院负责起草。

本部分参加起草单位：XXXXXXXX

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分参加起草人：XXX、XXX、XXX。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

铝及铝合金化学分析方法

第26部分 ：碳含量的测定  红外吸收法

1 范围

本方法规定了铝及铝合金中碳含量的测定方法。

本方法适用于铝及铝合金中碳含量的测定，测定范围：0.05%～5.00%

2 方法提要

试样放入高频燃烧器中，在富氧条件下高频感应加热燃烧。其中的碳被氧化为二氧化碳,由过剩的氧气载入红外气体分析仪的测量池。二氧化碳在4.262μm处具有很强的特征吸收带，此吸收能与其浓度成正比，根据检测器接受到能量的变化，检测碳含量。其他气体成分不干扰测定。

3   试剂及材料

3.1  高氯酸镁：无水、粒状。

3.2  碱石棉：粒状。

3.3  玻璃棉。

3.4  钨粒：C≤0.0008%，S≤0.0005%，粒度0.4mm～0.8mm。

3.5  纯铁：纯度大于99.8%，碳、硫含量均小于0.002%，粒度0.8mm～1.68mm。

3.6  氧气：纯度大于99.95%。

3.7  动力气源：氮气或压缩空气，其杂质（水和油）小于0.5%。

3.8  瓷坩埚：φ×h:25mm×25mm，并在高于1200℃的高温炉中加热灼烧4h或通氧灼烧至空白值为最低。

3.9  有证系列国家标准物质，或者使用基准碳酸钙：于105℃烘干2h，冷后置于干燥器中备用。

4  仪器及设备

4.1  碳硫分析仪：附高频感应炉，应满足试样熔融温度的要求。

4.2  分析天平：精确至0.0001g。

4.3  高温马弗炉。

4.4  烘箱。

4.5  干燥器。

5 试样

将试样加工成厚度不大于0.1mm的碎屑。

6 分析步骤

- 6.1 试料

按表1称取试样（5），精确至0.0001g。

- 表1

| - 质量分数/% | - 试料/g |
| --- | --- |
| - 0.05～0.10 | - 0.20 |
| - ＞0.10～1.0 | - 0.10 |
| - ＞1.0～5.0 | - 0.05 |

６.2 测定次数

称取二份试料，进行平行测定，取其平均值。

- 6.3 分析前的准备

按仪器说明书更换失效的试剂管，调试检查仪器，使仪器处于正常稳定状态。选用设置最佳条件，应用标准样品既助熔剂进行测定，以确认仪器是否正常。

6.4校正试验

6.4.1　根据试料中碳的含量，选择相应的量程或通道，并选择3个同类型的标准样品，依次进行校正，测得结果的波动应在允许差范围内，以确认其仪器的线性，否则按仪器说明书校正仪器，得到精确的线性校正系数。

6.4.2  不同的系统的线性，应分别测定其空白值并校正，当分析条件变化时要重新测定空白值并校正。

6.5空白试验

称取1.5g纯铁（3.5）置于坩埚内，覆盖1.5g钨粒（3.4），放在高频燃烧器的坩埚托上，通入氧气气流，燃烧。重复足够次数。直至得到低而比较一致的读数，记录至少三次读数，计算并记录平均空白值。

6.6 样品测定

按试料的碳含量范围，分别选择仪器的最佳分析条件，将称取的试料均匀置于预先盛有0.5g纯铁助熔剂的坩埚内，覆盖1.0g纯铁（3.5）和1.5g钨粒（3.4），置于坩埚托上，按照仪器使用说明启动分析功能，进行分析并读取测试结果。

7  分析结果

测量标准样品的红外池电压积分信号，得到积分面积与浓度的一次方程，求出校正系数Κ，校准系数保留在存储器中。根据未知样品的红外吸收积分信号面积，由计算机软件按照公式（1）进行计算样品中碳的质量分数（%）。

…………………………………………………………………… （1）

式（1）中：

Wi — 试样中待测元素含量；

k  —  校正系数；

s  —  样品的红外吸收积分信号面积；

m  —  试料量（mg）。

8 精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测定结果的绝对差值不超过重复性限（r)，超过重复性限（r）的情况不超过5%。重复性限（r）按以下数据采用线性内插法求得：

表1

| 碳的质量分数/% | 0.050 | 0.10 | 0.50 | 1.00 | 5.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限 r/% | 0.003 | 0.01 | 0.010 | 0.03 | 0.15 |

8.2  允许差

试验室之间的分析结果的差值不应大于表2所列允许差。

表2

| 碳的质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| ≤0.05 | 0.003 |
| ＞0.05～0.10 | 0.005 |
| ＞0.10～0.50 | 0.015 |
| ＞0.50～1.00 | 0.050 |
| ＞1.00～5.00 | 0.20 |
| ＞5.00～10.00 | 0.50 |
| —————— | ——————— |

9  质量保证与控制

分析时，用标准或控制样品进行校核，当过程失控时，应找出原因，纠正错误后重新进行校核。