邓兰洪、陈雄立

ICS 71.120.10

H 12

中华人民共和国国家标准

GB/T 6609.1-200X

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分：元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

Chemical analysis methods and

determination of physical performance of alumina—

Par1：Determination of elements content

Inductively coupled plasma atomic emission spectrometric method

（征求意见稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局      中  国  国  家  标  准  化  管  理  委  员  会  发布

- 前    言

GB/T 6609共有37个部分，

——GB/T 6609.1   第1部分   电感耦合等离子体原子发射光谱法测定微量元素含量；

——GB/T 6609.2   第2部分   300℃和1000℃质量损失的测定；

——GB/T 6609.3   第3部分   钼蓝光度法测定二氧化硅含量；

——GB/T 6609.4   第4部分   邻二氮杂菲光度法测定三氧化二铁含量；

——GB/T 6609.5   第5部分   氧化钠含量的测定；

——GB/T 6609.6   第6部分   火焰光度法测定氧化钾含量；

——GB/T 6609.7   第7部分   二安替吡啉甲烷光度法测定二氧化钛含量；

——GB/T 6609.8   第8部分   二苯基碳酰二肼光度法测定三氧化二铬含量；

——GB/T 6609.9   第9部分   新亚铜灵光度法测定氧化铜含量；

——GB/T 6609.10  第10部分  苯甲酰苯基羟胺萃取光度法测定五氧化二钒含量；

——GB/T 6609.11  第11部分  火焰原子吸收光谱法测定一氧化锰含量；

——GB/T 6609.12  第12部分  火焰原子吸收光谱法测定氧化锌含量；

——GB/T 6609.13  第13部分  火焰原子吸收光谱法测定氧化钙含量；

——GB/T 6609.14  第14部分  镧-茜素络合酮分光光度法测定氟含量；

——GB/T 6609.15  第15部分  硫氰酸铁光度法测定氯含量；

——GB/T 6609.16  第16部分  姜黄素分光光度法测定三氧化二硼含量；

——GB/T 6609.17  第17部分  钼蓝分光光度法测定五氧化二磷含量；

——GB/T 6609.18  第18部分  N，N - 二甲基对苯二胺分光光度法测定硫酸根含量；

——GB/T 6609.19  第19部分  火焰原子吸收光谱法测定氧化锂含量；

——GB/T 6609.20  第20部分  火焰原子吸收光谱法测定氧化镁含量；

——GB/T 6609.21  第21部分  丁基罗丹明B分光光度法测定三氧化二镓含量；

——GB/T 6609.22  第22部分  取样；

——GB/T 6609.23  第23部分  试样的制备和贮存；

——GB/T 6609.24  第24部分  安息角的测定；

——GB/T 6609.25  第25部分  松装密度的测定；

——GB/T 6609.26  第26部分  有效密度的测定 - 比重瓶法；

——GB/T 6609.27  第27部分  粒度分析 –筛分法；

——GB/T 6609.28  第28部分  小于60μm的细粉末粒度分布的测定 - 湿筛法；

——GB/T 6609.29  第29部分  吸附指数的测定；

——GB/T 6609.30  第30部分  X射线荧光光谱法测定微量元素含量；

——GB/T 6609.31  第31部分  流动角的测定；

——GB/T 6609.32  第32部分  a-Al2O3含量的测定  X-射线衍射法；

——GB/T 6609.33  第33部分  磨损指数的测定；

——GB/T 6609.34  第34部分  Al2O3含量的计算方法；

——GB/T 6609.35  第35部分  比表面积的测定  氮吸附法；

——GB/T 6609.36  第36部分  流动时间的测定；

——GB/T 6609.37  第37部分  粒度小于20μm颗粒含量的测定。

本部分为第1部分。

本部分附录A为资料性附录。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院、中国有色金属标准计量质量研究所负责起草。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分由XXX、XXX、XXX参加起草。

本部分主要起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分参加起草人：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。

本部分为首次发布。

氧化铝化学分析方法和物理性能测定方法

第1部分 元素含量的测定

电感耦合等离子体原子发射光谱法

1  范围

本方法规定了氧化铝中氧化钠、氧化钾、三氧化二铁、二氧化硅、氧化铜、氧化镁、氧化钙、氧化锌、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰、氧化锂、氧化铍、三氧化二铬、三氧化二硼含量的测定方法。

本方法适用于氧化铝中氧化钠、氧化钾、三氧化二铁、二氧化硅、氧化铜、氧化镁、氧化钙、氧化锌、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰、氧化锂、氧化铍、三氧化二铬、三氧化二硼含量的测定，测定范围见表1。

表1

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧化钠 | 0.10～1.00 | 五氧化二钒 | 0.0005～0.050 |
| 氧化钾 | 0.0050～0.10 | 二氧化钛 | 0.0005～0.050 |
| 三氧化二铁 | 0.0050～0.20 | 三氧化二镓 | 0.0010～0.10 |
| 二氧化硅 | 0.0050～0.30 | 氧化锰 | 0.0005～0.050 |
| 氧化铜 | 0.00050～0.10 | 氧化锂 | 0.0003～0.10 |
| 氧化镁 | 0.0005～0.10 | 氧化铍 | 0.0005～0.010 |
| 氧化钙 | 0.0050～0.10 | 三氧化二铬 | 0.0020～0.050 |
| 氧化锌 | 0.0005～0.050 | 三氧化二硼 | 0.0005～0.050 |

2  方法提要

将试料置于微波消解系统中，用硫酸高温、高压消解，或将试料置于聚四氟乙烯密封溶样器中，加盐酸恒温溶解，试液引入电感耦合等离子体光谱仪，以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

3  试剂

3.1 硫酸（1+1）优级纯。

3.2盐酸 （1+1）优级纯。

3.3硫酸（1+2）优级纯。

3.4盐酸（3+1），优级纯。

3.5氩气 (≥99.99%)。

3.6 高纯铝（Al≥99.999%）。

3.7氧化铝基体溶液的制备（20mg/mL）

3.7.1称取5.2880g经酸洗过的高纯铝（3.6）置于1000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为150mL硫酸（3.1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入500mL的容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

3.7.2称取5.2880g经酸洗过的高纯铝（3.6）置于1000mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为300mL盐酸（3.2），待剧烈反应停止后，缓慢加热至完全溶解，然后加入数滴过氧化氢（3.1），煮沸数分钟，分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液移入500mL的容量瓶中，用水稀释到刻度，摇匀。

3.8 标准贮存溶液:各分析元素标准贮备溶液的配制方法见附录A,附录A中硅标准溶液的浓度是0.1 mg/mL,其余的均为1.0 mg/mL。推荐使用有证系列国家标准物质（溶液）。

3.9  标准溶液

3.9.1 多元素标准溶液的配制原则：互有化学干扰、产生沉淀及互有光谱干扰的元素应分组配制。

3.9.2 将标准贮存溶液（3.13）稀释为100μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

3.9.3 将标准贮存溶液（3.13）稀释为10μg/mL，并与标准贮存溶液保持一致的酸度（用时稀释）。

4  仪器

4.1 电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

4.2微波消解仪。

4.3聚四氟乙烯密闭溶样器，装置图见附录B。

4.4烘箱：300℃±3℃。

4.5 干燥器 用新活性氧化铝做干燥剂。

5  试样

5.1试样应通过0.125mm标准筛。

5.2试样应在300℃±3℃烘箱（4.4）中烘2h，置于干燥器（4.5）中冷却至室温。

6  分析步骤

6.1 试料

按表2、表3称取试样，精确至0.0001g。

- 表2（硫酸溶样）

| - 质量分数/% | - 试料/g | - 硫酸加入体积(3.3)/ mL | - 试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| - 0.01～1.0 | - 0.20 | - 10 | - 100 |

表3（盐酸溶样）

| - 质量分数/% | - 试料/g | - 盐酸加入体积(3.4)/ mL | - 试液体积/mL |
| --- | --- | --- | --- |
| - ＜0.01 | - 0.50 | - 12 | - 50 |
| - ＞0.01～0.5 | - 0.50 | - 12 | - 100 |
| - ＞0.5～1.0 | - 0.20 | - 10 | - 100 |

6.2 测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3 空白试验

随同试料做空白试验。

- 6.4 分析试液的制备

6.4.1 溶样方法Ⅰ

此方法适用于氧化铝中氧化钠、氧化钾、三氧化二铁、二氧化硅、氧化铜、氧化镁、氧化锌、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰、氧化锂、氧化铍、三氧化二铬、三氧化二硼含量含量的测定。

将按表2称取的试料(6.1)置于100mL微波消解用反应杯中，加入对应体积的硫酸（3.3），盖好，放入微波消解仪中，在选定的微波消解最佳测定程序下（参考的微波消解程序见附录C），进行消解，试料溶解完毕后，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水洗净反应杯，洗液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 6.4.2  溶样方法Ⅱ

- 此方法适用于氧化铝中氧化钠、氧化钾、三氧化二铁、二氧化硅、氧化铜、氧化镁、氧化钙、氧化锌、五氧化二钒、二氧化钛、三氧化二镓、氧化锰、氧化锂、氧化铍、三氧化二铬、三氧化二硼含量的测定。

将按表3称取的试料(6.1)置于100mL聚四氟乙烯反应杯中，加入对应体积的盐酸（3.4），盖好，装入聚四氟乙烯密闭溶样器（4.3）中，于240℃±3℃的烘箱（4.4）中，保温5h，取出，冷却至室温，将溶液移入表3相应体积的容量瓶中，用水洗净反应杯，洗液并入容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

注：1、在做低含量的试样时，对易污染的元素如Ca、B应使用高纯酸和石英亚沸蒸馏水。

6.5 系列标准溶液的配制

根据试液中氧化铝的含量，移取适量的铝基体溶液（3.7.1）或（3.7.2）于一组100mL容量瓶中，使标准溶液中的氧化铝含量与试液中的氧化铝含量基本一致，根据样品中各元素的含量，加入适量的待测元素标准溶液（3.9.2）或（3.9.3），使标准溶液中酸的种类和酸度与试液基本一致，用水稀释至刻度，混匀。以不加标准溶液的试液作为空白溶液，使待测元素含量应在所做工作曲线范围之内，系列标准溶液的数量由精度要求决定，一般3～5个。

6.6  测定

6.6.1  推荐的分析线见表4。

6.6.2 分析条件

将系列标准溶液（6.5）引入电感耦合等离子体原子发射光谱仪中，输入根据试验所选择的仪器最佳测定条件，在各元素选定的波长处，测定系列标准溶液中各元素的强度，当工作曲线的线性相关系数≥0.9995时，即可进行分析试液（6.4）的测定，根据光强度和浓度的关系计算机自动给出样品中各元素的质量浓度。

表4

| 元素 | 分析线/nm | 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- | --- | --- |
| Na K2 Fe Si Cu Mg Ca Zn | 589.592 766.491 259.940 251.612 324.754 280.271 393.366 213.856 | V Ti Ga Mn Li Be Cr B | 292.464 334.941 294.364 257.610 670.784 313.042 267.716 249.678 |

7  分析结果的计算

按式（1）计算各待测元素的质量分数：

ω(MeO)=（c−c0）×V×n×10−6m0×100…………………………………………………(1)

式中：

ω(MeO)——待测元素的质量分数，%；

c	——自工作曲线上查得被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c0	——自工作曲线上查得空白试验溶液中被测元素的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V——测定试液的体积，单位为毫升（mL）；

m0——试样的质量，单位为克（g）；

n——氧化铝与其单质换算系数。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两个独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（ｒ），超过重复性限（ｒ）的情况不超过5%，重复性限（ｒ）按以下数据采用线性内插法求得。

表5

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重复性限r/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.2再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%。再现性限（R）按以下数据采用线性内插法求得。

表6

| 质量分数/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 再现性限R/% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9 质量保证与控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

A

（资料性附录）

标准贮备溶液的制备

1 钠标准贮存溶液 （1.0 mg/mL）：

称取2.5400克于500℃～600℃灼烧至恒重的氯化钠（优级纯），溶于水，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。贮存于聚乙烯瓶中。

2 钾标准贮存溶液 （1.0 mg/mL）：

称取2.5900克于120℃～130℃干燥至恒重的硝酸钾（优级纯），溶于水，移入1000mL容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

3 铁标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g铁（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

4 硅标准贮备溶液（0.1mg/mL）：

准确称取0.2140g预先在1000℃灼烧至恒重的二氧化硅（优级纯）于铂坩埚中，盖上铂表皿，加入2g碳酸钠和碳酸钾的混合物（1+1），熔融至透明，冷却。用温水溶解熔块，移入聚乙烯杯中，用水稀释至700mL，移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。（贮存于聚乙烯瓶中）。

5 铜标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g铜（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入10mL硝酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

6镁标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g镁（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000 mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

7 钙标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取2.4971g碳酸钙（CaCO3基准试剂）置于400mL烧杯中，加入20mL水，然后滴加盐酸（1+1）至完全溶解，并过量20mL，煮沸驱除二氧化碳，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

8锌标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g锌（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，分次加入总量为50mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却。将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

9 钒标准贮备溶液(1.0mg/mL)：

准确称取0.2300g偏钒酸铵（优级纯），溶于水（必要时温热溶解），移入100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

10 钛标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取0.1670g预先在800℃灼烧1h的二氧化钛（≥99.99%），加5g硫酸铵（优级纯），加入10mL硫酸（ρ1.84g/mL），加热溶解，冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

11 镓标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取0.1340g预先在800℃灼烧1h的三氧化二镓（≥99.99%）置于300mL烧杯中，盖上表皿，加入5mL硫酸（ρ1.84g/mL），缓慢加热至完全溶解，小心地用水稀释，冷却，将溶液移入100mL容量瓶中，稀释至刻度混匀。

12 锰标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g锰（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入20mL硫酸（1+1）和约80mL水，溶解后煮沸3min，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

13锂标准贮存溶液（1.0mg/mL）：

准确称取5.3228g碳酸锂（光谱纯）置于500mL烧杯中，盖上表皿，缓慢加入125mL硝酸（1+9），加热至完全，煮沸数分钟，赶尽二氧化碳，冷却至室温。将溶液转移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

14 铍标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取1.0000g铍（≥99.99%）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入40mL盐酸（1+1），缓慢加热至完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。

15铬标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取预先在140℃烘干的2.8280g重铬酸钾（优级纯）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入30mL水和20mL盐酸（1+1）溶解。滴加10mL过氧化氢（ρ1.10g/mL），放置12h～24ｈ至溶液黄色完全消失，缓慢加热（不要煮沸）分解过量的过氧化氢，冷却，将溶液转移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

16 硼标准贮备溶液（1.0mg/mL）：

准确称取5.7174g已于真空干燥器中干燥过的硼酸（优级纯）置于400mL烧杯中，盖上表皿，加入300mL水，微热使其完全溶解，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。（贮存于聚乙烯瓶中）。

注：本标准除另有规定外，所有配置标准溶液的标准物质和试剂的纯度应在优级纯以上。

B

（资料性附录）

图1    聚四氟乙烯密封溶样器

1、反应杯盖；2、溶样器盖；3、钢套盖；4、反应杯；5、溶样器；6、钢套。

C

（资料性附录）

微波消解溶样参考程序

| 步骤 | 功率（W） | 消解时间（min） | 温度（℃） | 通风时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 5 | 180 | 10 |
| 2 | 400 | 10 | 200 |  |
| 3 | 500 | 30 | 230 |  |