ICS 71.100.10

Q 52

YS/T XXX.XX—200X

前    言

YS/T XXX《铝用碳素材料理化分析方法》共有20部分：

——YS/T XXX.1《第1部分  焙烧失重的测定》

——YS/T XXX.2《第2部分  电阻率的测定》

——YS/T XXX.3《第3部分  热导率的测定》

——YS/T XXX.4《第4部分  热膨胀系数的测定》

——YS/T XXX.5《第5部分  钠膨胀率的测定》

——YS/T XXX.6《第6部分  开气孔率的测定》

——YS/T XXX.7《第7部分  表观密度的测定；》

——YS/T XXX.8《第8部分  二甲苯中密度的测定》

——YS/T XXX.9《第9部分  真密度的测定》

——YS/T XXX.10《第10部分  空气渗透率的测定》

——YS/T XXX.11《第11部分  空气反应性的测定》

——YS/T XXX.12《第12部分  CO2反应性的测定》

——YS/T XXX.13《第13部分  杨氏模量的测定》

——YS/T XXX.14《第14部分  抗折强度的测定》

——YS/T XXX.15《第15部分  耐压强度的测定》

——YS/T XXX.16《第16部分  微量元素的测定》

——YS/T XXX.17《第17部分  挥发分含量的的测定》

——YS/T XXX.18《第18部分  水分含量的测定》

——YS/T XXX.19《第19部分  灰分含量的测定》

——YS/T XXX.20《第20部分  硫含量的测定》

——YS/T XXX.XX《第XX部分  石墨化度 (G值)的测定》

本部分为第XX部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司贵州分公司负责起草。

本部分主要起草人： 潘跃智 等

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

YS/T XXX.XX—200X

铝用石墨化阴极制品　石墨化度检测方法

1  范围

本部分规定了石墨化阴极制品 石墨化度(G值)测定方法。

本部分适用于石墨化阴极制品 石墨化度(G值)测定。测定范围：70％＜G＜100％。

2  方法原理

石墨化度是易石墨化碳材料的二维乱层结构随着温度的升高逐步向三维石墨晶体结构转变，接近理想石墨晶体的程度。

铝电解用石墨化阴极的晶体结构参数晶面间距d(002)是评价石墨化度的重要指标。本部分通过对添加内标物的石墨化阴极样品X射线衍射图的分析处理，精确测定其晶面间距d(002)，再经公式计算得到石墨化度G值。

3  仪器

3.1  X射线粉末衍射仪：综合稳定度优于1%，测角仪在20～30度（2θ）的准确度优于±0.01（2θ），能以≤0.1°/s （步长：0.01°）的速度进行扫描。

3.2  样品架：能够装入研磨好的样品。

3.3  α-Al2O3粉末标样。

4  试样

4.1 内标物

α-Al2O3粉末标样。

4.2 试样

将约20g试样用研钵研磨直至全部通过0.075mm的筛子，将研好的样品放入烘干箱中在110℃±5℃烘干2h，贮存在干燥器中备用。

用0.001天平按一定比例(例如4:6或3:7)称量试样和内标物(α-Al2O3粉末标样)，在玛瑙研钵中混合研磨均匀，并制成衍射试样。

5  测定步骤

5.1 测定环境条件

环境温度：10～35℃

相对湿度：30～70%

5.2 测定步骤

5.2.1  将待测试样（4.2）用合适的方法装到试样板凹槽中，保证衍射试样和试样板面水平且表面光滑。

5.2.2  启动衍射仪，高压升至40～45KV，管电流升至35～40mA。把试样板放到样品架上，关好防辐射窗门。

5.2.3  启动测定程序，在2θ为20°～ 30°的范围内以≤0.1°/s（步长：0.01°）的速度进行扫描，得到衍射图样。

5.2.4  重复5.2.3扫描三次，对得到的衍射图分别进行寻峰等处理，确定经修正的石墨阴极衍射峰的峰顶角度值(θ)。

6  测定结果的计算

按公式（1）计算晶面间距d(002)，计算结果修约到小数点后两位：

(1)

式中：λ为X光的波长，单位为纳米（nm）；

θ为d(002)对应衍射峰顶点的经修正的衍射角，单位为度。

按(2)式计算θ：

(2)

式中：分别为石墨化阴极(002)晶面、α-Al2O3粉末标样(012)晶面的衍射角。

按公式（3）计算石墨化度（G）值，计算结果修约到小数点后一位：

(3)

式中：

d(002) — 石墨化阴极晶面间距，单位为纳米（nm）；

0.344和0.3354分别为完全未石墨化和全石墨化晶面间距值，单位为纳米（nm）。

按公式（1）、（2）、（3）分别计算三次扫描的G值，取其算术平均值为测定结果。测定结果精确到小数点后一位。

7  精密度

7.1  重复性

重复性条件下，获得的两次独立测试结果的差值不大于1.0%。

7.2  再现性

再现性条件下，获得的两次独立测试结果的差值不大于1.5%。

8  检测报告

检测报告应包括下列内容：

a) 试样标识；

b) 本部分编号；

c) 检验结果；

d) 检验过程中观察到的异常现象；

e) 本部分没有涉及的操作或者是可以选择的操作；

f) 测试日期。

# Text boxes

中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T XXX.XX—200X

铝用石墨化阴极制品　石墨化度检测方法

The Graphitized cathode for the aluminum electrolysis

— The Graphitization Degree Testing methods —

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

YS