ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.3-94

镉化学分析方法

镍量的测定  电热原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of anickel content－

Electrothermal atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/TXXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/TXXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/TXXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/TXXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/TXXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/TXXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/TXXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/TXXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/TXXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/TXXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/TXXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/TXXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/TXXXX-200X的第3部分。

本部分是对YS/T 74.3-94《镉化学分析方法  丁二酮肟分光光度法测定镍量》的修订。

本部分代替YS/T 74.3-94《镉化学分析方法  丁二酮肟分光光度法测定镍量》。

本部分与YS/T 74.3-94相比，主要有如下变动：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——分析方法改为电热原子吸收光谱法

——增加了试验报告。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团起草。

本部分由                      参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.3-94；GB 3827-83。

镉化学分析方法

镍量的测定  电热原子吸收光谱法

警告——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验，并具备使用电热原子吸收光谱仪的技能，严格按照电热原子吸收光谱仪安全操作规程操作。

  - 范围

本部分规定了镉中镍量的测定方法。

本部分适用于镉中镍量的测定。测定范围：0.0005%~0.010%。

  - 方法提要

试样用硝酸溶解，将一定体积的试液注入电热原子化器中，用塞曼效应原子吸收光谱仪在 232.0nm 波长处测量镍的吸光度, 按工作曲线法计算镍的质量分数。

3  试剂

- 实验所用器皿均用硝酸（3.2）浸泡12h后，用水彻底清洗。

- 3.1  硝酸（ρ1.42g/mL），优级纯。

3.2  硝酸（1+1）。

3.3  硝酸（1+99）。

3.4  硝酸（2+98）。

3.5  镉基体溶液(100mg/mL):称取10.00g高纯镉(镉的质量分数≥99.999%，镍的质量分数≤0.5ppm)于250mL烧杯中，分数次加入50mL硝酸(3.2)，低温加热溶解完全后，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用硝酸（3.3)稀释至刻度，混匀。

3.6  标准溶液

3.6.1  镍标准贮存溶液：称取1.0000g金属镍（镍的质量分数>99.99%）于100mL烧杯中，加入40mL硝酸（3.2）盖上表皿，低温加热使其溶解，除去氮的氧化物，冷却，将溶液移入1000mL容量瓶中，用硝酸（3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1.0mg镍。

2.3.2  镍标准溶液：移取1.00mL镍标准贮存溶液（3.6.1）于500mL容量瓶中，用硝酸（3.4）稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含2.0µg镍。

- 仪器

4.1  石墨炉原子吸收光谱仪：配备电热原子化器、微量取样器或自动进样器，镍空心阴极灯及塞曼效应背景校正装置。

4.2  所用石墨炉原子吸收光谱仪应达到下列指标：

——最低灵敏度：工作曲线中所用等差系列标准溶液中浓度最大者，其吸光度应不低于0.300。

——工作曲线的相关系数不低于 0.995。

——精密度最低要求：用最高浓度的标准溶液，测量 10 次吸光度，计算其平均值和标准偏差。该标准偏差不应超过该吸光度平均值的 1.5%。用最低浓度的标准溶液（不是浓度为零的标准溶液），测量 10 次吸光度，计算其标准偏差。该标准偏差不应超过最高浓度标准溶液吸光度平均值的 0.5%偏差。该标准偏差不应超过最高吸光度平均值的 0.5%。

仪器参考工作条件如表1：

表1  仪器参考工作条件

| 元素 | 镍 | 原子化程序 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长，nm | 232.0 | 阶段 | 步骤 | 温度 ℃ | 斜坡，s | 保持，s |
| 狭缝 | 0.7L | 干燥 | 1 | 110 | 5 | 15 |
| 灯电流，mA | 15mA |  | 2 | 130 | 5 | 15 |
| 石墨管 | P-E型 | 灰化 | 3 | 1400 | 10 | 20 |
| 进样量 | 20µL | 原子化 | 4 | 2200 | 0 | 5 |
| 扣背景类型 | 塞曼扣背景 | 清除 | 5 | 2500 | 3 | 5 |
|  |  | 冷却 | 6 | 30 | 8 | 3 |

- 分析步骤

- 5.1  试料

按表2称取试样，精确至0.0001g。

表2  试料量及分取试液体积

| 镍质量分数% | 试料量，g | 分取试液体积，mL | 测定试液体积，mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0005～0.0020 | 1.0000 | 全量 | 200 |
| >0.0020～0.010 | 1.0000 | 20 | 100 |

  - 空白试验

随同试料做空白试验。

  - 测定

5.3.1   将试料(5.1)置于100mL烧杯中，加入5mL硝酸(3.2)盖上表皿，低温溶解完全，取下冷却，移入200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

5.3.2  镍量>0.0020℅取20.00mL试液(5.3.1)于100mL容量瓶中，用硝酸（3.2）稀释刻度，混匀。

5.3.3  调整仪器参数至最佳状态，并按所选的条件调整电热原子器工作程序，空烧石墨管两次。

5.3.4  将被测试液注入原子化器中，按原子化程序原子化，于波长232.0 mm处测定镍的吸光度，每份试液测定两次，取其平均值，减去空白试验溶液吸光度的平均值，在工作曲线上查出相应的镍的浓度。

5.4  工作曲线的绘制

移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL、4.00mL、5.00mL镍标准溶液（3.6.2）置于一组100mL容量瓶中，加入一定量的镉基体溶液(3.5)，用硝酸（3.2）稀释至刻度，混匀。

与试料相同条件下，测定标准溶液的吸光度，每份试液测定两次，取其平均值，减去标准系列“零”浓度溶液的吸光度的平均值。以镍浓度为横坐标，吸光度平均值为纵坐标，绘制工作曲线。

- 分析结果的计算

按下式计算镍的质量分数ωNi，数值以%表示：

ωNi%=c⋅V×10−6m×100

式中：c—从工作曲线上查得的镍浓度，单位为微克每毫升(µg/mL)；

V—试液体积，单位为毫升(mL)；

m—试料的质量，单位为克（g）。

分析结果表示至小数点后第四位。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ω（Ni）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ω（Ni）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告