ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.4-94

镉化学分析方法

铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of lead content－

Flame atomic absorption spectrometric method

（预审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

- 前    言

YS/TXXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/TXXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/TXXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/TXXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/TXXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/TXXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/TXXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/TXXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/TXXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/TXXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/TXXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/TXXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/TXXXX-200X的第4部分。

本部分是对YS/T 74.4-94《镉化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定铅量》的修订。

本部分代替YS/T 74.4-94《镉化学分析方法  火焰原子吸收光谱法测定铅量》。

本部分与YS/T 74.4-94相比，主要变化如下：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——对文本格式进行了修改。

——补充了精密度、质量保证和控制条款。

——增加了试验报告。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司起草。

本部分由                      参加起草。

本部分主要起草人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.4-94；GB 2129-80。

镉化学分析方法

铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

警告——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验，并具备使用原子吸收分光光度计的技能，严格按照原子吸收分光光度计安全操作规程操作。

1  范围

本部分规定了镉中铅量的测定方法。

本部分适用于镉中铅量的测定。测定范围：0.0005%～0.055%。

- 2  方法提要

- 试料以硝酸分解，用氢氧化铁作载体，共沉淀分离镉并富集微量铅。于稀硝酸介质中，使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处测量其吸光度，用标准曲线法求得铅量。铅量≥0.01%的试料，不经共沉淀富集，在稀硝酸介质中直接测定。

3  试剂

3.1  市售试剂

3.1.1  氨水（ρ0.90g/mL）。

3.1.2  硝酸（ρ1.42g/ mL）。

- 3.2  溶液

3.2.1  硝酸（1+1）。

3.2.2  硝酸（1+27）。

- 3.2.3  氨水（1+20）。

- 3.2.4  硝酸铁溶液：称取28.9g硝酸铁[Fe（NO3）3·9H2O]溶于100 mL硝酸（3.2.2）中。此溶液1 mL含有40mg铁。

- 3.2.5  镉盐溶液：称取10.00g金属镉（＞99.99%且铅量小于0.0001%）），置于400mL烧杯中，分别加入40mL硝酸（3.2.1），待剧烈反应后，加热驱除氮的氧化物，冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100mg镉。

- 3.3  标准溶液

- 3.3.1  铅标准贮存溶液：称取1.0000g表面清洁过的金属铅（＞99.99%）置于250mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.2.1），在低温处溶解完全，煮沸驱除氮的氧化物，取下冷却。移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有1mg铅。

- 3.3.2  铅标准溶液：移取50.00mL铅标准贮存溶液（3.3.1）于500mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.2.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含有100μg铅。

4   仪器

原子吸收光谱仪，附铅空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者，均可使用。

灵敏度：在与测量溶液的基体相一致的溶液中，铅的特征浓度应不大于0.25μg/mL。

精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0％；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之 比，应不小于0.7。

仪器参考工作条件：波长：283.3nm, 灯电流4.0mA，燃烧器高度6.0mm，狭缝宽度0.2mm，空气流量4.5L/min，乙炔流量1.2L/min。

5  分析步骤

- 5.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1  试样量

| 铅质量分数/% | 试料/g |
| --- | --- |
| 0.0005～0.004 | 5.0000 |
| ＞0.004～0.010 | 2.5000 |
| ＞0.010～0.020 | 2.0000 |
| ＞0.020～0.055 | 1.0000 |

- 5.2  空白试验

随同试料做空白试验.

5.3  测定

- 5.3.1  将试料(5.1)置于400mL烧杯中,分别加入20～40mL硝酸(3.2.1),待激烈反应后，加热至试料溶解完全，驱除氮的氧化物，取下冷却。

- 5.3.1.1  铅量＞0.01%时，将试液（5.3.1）移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。以下按5.3.2进行。

- 5.3.1.2  铅量≤0.01%时，于试液（5.3.1）中加入2mL硝酸铁溶液（3.2.4），混匀，加入氨水（3.1.1）至铁沉淀完全并过量20mL，煮沸，于低温处放置30min，用快速定性滤纸过滤，用温热的氨水（3.2.3）洗涤沉淀和烧杯各3次，用热水各洗1次，弃去滤液，用5mL热沸硝酸（3.2.1）分3次溶解沉淀，将滤液接入原烧杯中，用热水洗涤滤纸6次，加热滤液，浓缩至约10mL，取下放冷。移入25mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

- 5.3.2  用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长283.3nm处，以水调零，与标准溶液系列平行测量试液的吸光度，从工作曲线上查出相应的铅浓度。

- 5.4  工作曲线的绘制

- 5.4.1  铅量≤0.01%时，移取0.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铅标准溶液（3.3.2）分别置于一组100mL容量瓶中，加入20mL硝酸（3.2.1）和8mL硝酸铁溶液（3.2.4），用水稀释至刻度，混匀。

- 5.4.2  在与测量试液相同的条件下测定标准溶液的吸光度，减去标准系列中零浓度溶液的吸光度，以吸光度为纵坐标，铅浓度为横坐标，绘制工作曲线。

5.4.3  铅量＞0.01%时移取0.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL铅标准溶液（3.3.2），分别置于一组100mL容量瓶中，加入适量的镉盐溶液（3.2.5），使镉浓度与试料溶液一致，用水稀释至刻度，混匀，以下按5.4.2条进行。

6  分析结果的计算

按下式计算铅的质量分数ωPb，数值以%表示：

ωPb%=c1−c0⋅V×10−6m×100

式中:  c1 —自工作曲线上查得试液的铅浓度，单位为微克/毫升（μg/mL）；

c0 —自工作曲线上查得空白试液铅浓度，单位为微克/毫升（μg/mL）；

V—试液总体积，单位为毫升（mL）；

m—试料的质量，单位为克（g）。

分析结果保留两位有效数字。

7　精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表2数据采用线性内插法求得：

表2  重复性限

| ω（Pb）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/% |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表3数据采用线性内插法求得：

表3  再现性限

| ω（Pb）/% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/% |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告