中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T 536.×—XXXX

代替YS/T 536.8－86

碲化学分析方法

钠、镁量的测定

原子吸收分光光度法

Methods for chemical analysis of tellurium-

Determination of sodium and magnesium content-

- atomic absorption spectrophotometric method

(预审稿)

（预审稿）

××××-××-××发布

- ××××-××-××实施

国家发展和改革委员会 发布

- 前    言

本标准遵守：GB/T 20001.4－2001  标准编写规则  第4部分：化学分析方法。

本标准的编写方法符合GB/T 1.1－2000《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写规则》的规定。

本系列标准包括13个部分，本部分为第5部分。

本部分是对YS/T 536.8－86《碲化学分析方法  原子吸收分光光度法测定钠、镁量》的修订。

本部分与YS/T 536.8－86相比，主要有如下变动：

──补充了精密度、质量保证和控制条款。

本部分自实施之日起，同时代替YS/T 536.8－86。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司负责起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司起草。

本部分由      参加起草。

本部分主要起草人：

本部分主要验证人：

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

――YS/T 536.8－86

碲化学分析方法

钠量和镁量的测定　原子吸收分光光度法

- 1  范围

本部分规定了碲中钠、镁含量的测定方法。

本部分适用于碲中钠、镁含量的测定。测定范围：Ｍｇ：0.0005%～0.003%，Na：0.002%～0.008%。

- 2  方法原理

试料用硝酸、盐酸溶解，用空气—乙炔火焰于原子吸收分光光度法测量钠、镁的吸光度,以标准曲线法计算钠和镁的含量。

- 试剂

制备溶液和分析用水均为一级水，实验所用器皿均用稀硝酸（1+4）浸泡后，用一级水彻底清洗。

  - 市售试剂

    - 硝酸（ρ1.40g/mL），高纯

    - 盐酸（ρ1.19g/mL），高纯

  - 溶液

3.2.1硝酸（1+1）

3.2.2硝酸（1+10）

3.2.3盐酸（1+1）

3.2.4硝酸锶溶液（100g/L）

3.3   标准溶液

    - 3.3.1镁标准贮存溶液：称取0.1000g镁（≥99.99％），置于100mL烧杯中，加20mL硝酸（1.2.1），

溶解后，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镁。

3.3.2　镁标准溶液：移取8.00mL镁标准贮存溶液（1.3.1）于200mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含4μg镁。

1.3.3　钠标准贮存溶液：称取0.2545g预先在120℃烘干的基准氯化钠，置于100mL烧杯中，加少量水溶解，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg钠。

3.3.4　钠标准溶液：移取8.00mL钠标准贮存溶液（1.3.3）于100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含8μg钠。

4 仪器

原子吸收光谱仪，附铜空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

──特征浓度：在与测量样品溶液基体相一致的溶液中，铜的特征浓度应不大于0.025ug/mL。

──精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1.0%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

──工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.8。

仪器参考工作条件如表1：

表1.仪器参考工作条件

| 元素 | 波长 nm | 灯电流 mA | 单色器通带 nm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镁 | 285.2 | 3 | 0.2 | 6 | 7.0 | 1.8 |
| 钠 | 589.0 | 3 | 0.2 | 6 | 7.0 | 1.4 |

- 5  试样

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取试料0.4000g，精确至0.0001g。

6.2  空白试验

随同试料做空白试验。

6.3  测定

6.3.1  将试料（3.1）置于50mL聚四氟乙烯烧杯中，以少量水润湿，加入10mL硝酸（1.2.1）、2mL盐酸（1.2.3），于水浴上加热溶解，冷却至室温。

6.3.2  移入50mL容量瓶中，加1mL硝酸锶溶液（1.2.4），用水稀释至刻度，混匀。

6.3.3  使用空气-乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长285.2nm、589.0 nm处，与标准系列同时，以水调零测量试液吸光度，减去随同试料的空白溶液的吸光度，从工作曲线上查出相应的镁、钠浓度。

6.4  工作曲线的绘制

3.4.1  移取0mL、0.50mL、1.00mL、2.00mL、3.00mL镁标准溶液（3.3.2）和0mL、1.00 mL、2.00mL、3.00 mL、4.00mL钠标准溶液（3.3.4）分别置于一组50mL容量瓶中，各加入5mL硝酸（3.2.1）、1mL盐酸（3.2.3）、1mL硝酸锶溶液（3.2.4），用水稀释至刻度，混匀。

3.4.2  与试料测定相同条件下，分别测量标准溶液吸光度，减去标准系列“零”浓度溶液吸光度，以镁、钠浓度为横坐标，吸光度为纵座标，绘制工作曲线。

- 7  分析结果的计算

按式（1）计算镁和钠的质量分数ωMg（Na），数值以％表示：

ω(Mg .Na)(%)＝c×V×10−6m×100…………………（1）

式中：

c ── 自工作曲线上查得的铜浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V ── 水相体积，单位为毫升（mL）；

m ── 试料的质量，单位为克（g）。

所得结果应保留2位有效数字。

- 8  精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法获得：

表2

| ωMg／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| r／％ |  |  |  |
| ωNa／％ |  |  |  |
| r／％ |  |  |  |

- 注：重复性（r）为2.8Sr，Sr为重复性标准差。

- 8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3数据采用线性内插法获得：

表3

| ωMg／％ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R／％ |  |  |  |
| ωNa／％ |  |  |  |
| R／％ |  |  |  |

- 注：再现性（R）为2.8SR，SR为再现性标准差。

- 9  质量保证和控制

- 应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。