YS/TXXX.XX-XXXX

无铅锡基焊料化学分析方法

镉量的测定  火焰原子吸收光谱法

Methods for chemical analysis of Pb-free Tin-Based Solder Determination of Cadmium content—Flame atomic absorption spectrometric method

（草案）

XXXX－XX－XX 发布                   XXXX－XX－XX实施

前    言

YS/T XXXX——200X《无铅锡基焊料化学分析方法》共分为13部分:

——第1部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第2部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第3部分　无铅锡基焊料化学分析方法

——第4部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第5部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第6部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第7部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第8部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第9部分　无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第10部分 无铅锡基焊料化学分析方法

——第11部分 无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第12部分 无铅锡基焊料化学分析方法

—— 第13部分 无铅锡基焊料化学分析方法

本部分为第X部分。

本部分由中国有色金属工业协会提出。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责归口。

本部分由云南锡业集团有限责任公司、柳州华锡集团有限责任公司负责起草。

本部分由云南锡业集团有限责任公司起草。

本标准由                、                参加起草。

本标准主要起草人：

无铅锡基焊料化学分析方法

第X部分：镉量的测定   火焰原子吸收光谱法

1  范围

本部分规定了量的测定方法。

本部分适用于无铅锡基焊料中镉含量的测定。测定范围：0.0001～0.010%。

2  方法提要

试料以逆王水分解，在12%的王水介质中，于火焰原子吸收光谱仪，用空气—乙炔火焰测定。

3  试剂

3.1  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.2  硝酸（ρ1.42g/mL）。

3.2 硫酸（ρ1.84g/mL）

3.3 氢溴酸（分析纯ρ1.49g/ mL）

3.4硝酸（2+3）

3.5 盐酸—氢溴酸 (1+1)

3.5 王 水

3.7镉标准贮存液：称取0.500 0g金属镉（99.99%）溶解在20mL硝酸（3.4）中，移入500mL容量瓶中，加入25mL盐酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1 000μg镉。

3.8镉标准溶液:移取25mL镉标准溶液（3.7）于250mL容量瓶中。加入10mL盐酸(3.1)，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含100μg镉。

3.9镉标准溶液:移取50mL镉标准溶液（3.8）于500mL容量瓶中，加入20mL盐酸(3.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10μg镉。

- 仪器

原子吸收光谱仪，附镉空心阴极灯。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

——特征浓度：在与测量溶液的基体一致的溶液中，镉的特征浓度应不大于0.009μg/mL。

——精密度：用最高浓度的标准溶液测量10次吸光度，其标准偏差应不超过平均吸光度的1%；用最低浓度的标准溶液（不是“零”浓度标准溶液）测量10次吸光度，其标准偏差应不超过最高浓度标准溶液平均吸光度的0.5%。

——工作曲线线性：将标准曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度差值之比，应不小于0.7。

—— 仪器工作条件见附录A（资料性附录）

- 试样

试样加工成碎屑状。

6  分析步骤

6.1 试料

按表1称取试样（m），精确至0.0001g。

表 1  试料称量表

| 质量分数/% | 试料量/g | 测量体积/mL |
| --- | --- | --- |
| 0.00010～0.00050 | 1.000 | 10 |
| ＞0.00050～0.0010 | 1.000 | 25 |
| ＞0.0010～0.0030 | 0.500 | 25 |
| ＞0.0030～0.0050 | 0.500 | 50 |
| ＞0.0050～0.010 | 0.500 | 100 |

6.2  测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1将试料（6.1）置于200 mL烧杯中，加入9mL硝酸（3.2），盖上表皿，低温加热分解片刻，加入3mL盐酸（3.1），低温加热分解完全，移去表皿，加入0.5～1mL硫酸（3.2），加热蒸至刚冒硫酸白烟，冷却。沿杯壁加入5mL盐酸—氢溴酸(3.4)，加热至刚冒白烟，冷却，反复加盐酸-氢溴酸排锡三次，最后蒸至冒尽白烟，取下冷却。加入1.2～12mL王水（3.5），以少量水吹洗杯壁，煮沸使盐类溶解，冷至室温。按表1移入容量瓶中，稀释至刻度，混匀。

6.4.2使用空气—乙炔火焰，于原子吸收光谱仪波长镉228.80nm处，与系列标准溶液系列同时，以水调零，测量溶液的吸光度。所测得的吸光度减去试料空白试验的吸光度，从标准工作曲线查出镉的浓度(ρ)。

6.5  标准曲线的绘制

6.5.1  分别移取0.00mL、0.5mL、1.00mL、3.00mL、5.00mL、7.00mL、9.00 mL镉标准溶液(3.7)，置于100mL容量瓶中。加入12mL王水(3.5)，用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2  使用空气—乙炔火焰，在与试料溶液测定相同的条件下，测量系列标准溶液的吸光度，减去“零”标准溶液的吸光度，以镉的浓度为横坐标，吸光度为纵坐标绘制工作曲线。

7  分析结果的计算

按式（1）计算镉的质量分数，以百分含量（%）表示：

ωcd = …………………………………………………………（1）

式（1）中：

ρ——自工作曲线上查得镉的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

v ——测量试液体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

所得结果表示至小数点后四位,若结果小于0.001,表示至小数点后五位。

8  精密度

8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2    重复性

| ωAg / % | 0.00021 | 0.0051 | 0.0104 |
| --- | --- | --- | --- |
| r / % | 0.00004 | 0.0002 | 0.0004 |

8.2  再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5%，再现性限（R）按表3据采用线性内插法求得：

表3  再现性

| ωAg / % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R / % |  |  |  |

9  质量保证和控制

应用国家级标准样品或行业级标准样品（当前两者没有时，也可用控制标样替代），每周或每两周校核一次本分析方法标准的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误后，重新进行校核。

- 试验报告

——无铅锡基焊料试样

——使用中华人民共和国有色金属行业标准《无铅锡基焊料化学分析方法》

——使用《无铅锡基焊料化学分析方法 第1部分：锡量的测定 焦性没食子酸解蔽——乙酸铅

铅滴定法》

——ω(Sn)=XX.XX%

——与XX.XX的差异是：XXXX。

——在测定中观察XXXX现象

——试验日期XXXX年X月X日

附   录  A

（资料性附录）

仪器工作条件

使用TAS-990 型原子吸收光谱仪测量镉的工作条件如表A1。

表A1    仪器工作条件

| 波长 nm | 灯电流 mA | 光谱通带 mm | 燃烧器高度 mm | 空气流量 L/min | 乙炔流量 L/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 228.8 | 1.5 | 0.4 | 9.0 | 5 | 1.2 |

# Text boxes

中华人民共和国工业和信息化部 发布

ICS

分类号