ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

镉化学分析方法

ICP电感耦合等离子发射光谱法

Methods for chemical analysis of cadmium

－The inductively coupled plasma emission spectromertric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/T XXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T XXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/T XXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T XXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/T XXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/T XXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T XXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/T XXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/T XXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/T XXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/T XXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-200X的第11部分。

本部分是首次制定。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京矿冶研究总院，中冶葫芦岛有色金属集团有限公司起草。

本部分由株洲冶炼集团股份有限公司，陕西东岭集团，辽宁出入境检验检疫局，河南豫光金铅股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：于力、刘春峰、汤淑芳、

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

ICP电感耦合等离子发射光谱法

  - 范围

本部分规定了镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素的电感耦合等离子发射光谱的测定方法。

本部分适用于镉中砷、锑、镍、铅、铜、锌、铁、铊、锡、银元素含量的多元素同时测定，也适用于其中一个元素的独立测定。

测定范围：各元素质量分数见表1。

- 表1  各元素质量分数

| 元素 | 质量分数/% | 元素 | 质量分数/% |
| --- | --- | --- | --- |
| As | 0.0005 ～ 0.005 | Sb | 0.0005 ～ 0.005 |
| Ni | 0.0005 ～ 0.005 | Pb | 0.0005 ～ 0.005 |
| Cu | 0.0005 ～ 0.005 | Zn | 0.0005 ～ 0.005 |
| Fe | 0.0005 ～ 0.005 | Sn | 0.0005 ～ 0.005 |
| Tl | 0.0005 ～ 0.005 | Ag | 0.0005 ～ 0.005 |

- 2  方法提要

试料以硝酸溶解，在酸性介质中，采用集体匹配法，在电感耦合等离子体原子发射光谱仪上，于各元素所对应的波长处测量发射强度。

- 3  试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和二次蒸馏水或相当纯度的水。

3.1  氢氧化钠，高纯。

3.2  酒石酸。

3.3  镉粒（w(Cd)≥99.999%）。

3.4  硝酸（ρ1.42g/mL），高纯

3.5  盐酸（ρ1.19g/mL），高纯。

3.6  氩气（体积分数≥99.99%）。

3.7  硝酸（1+1）。

3.8  盐酸（1+1）。

3.9  硝酸（1.8mol/L）。

3.10  酒石酸(200g/L)。

3.11  氢氧化钠(10g/L)。

3.12  盐酸－硝酸混合酸（3+1）。

3.13  镉基体溶液：称取10.0g镉粒（3.3），加入最少量硝酸（3.7）缓慢溶解后，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含0.1g镉。

- 3.14  标准溶液

3.14.1  铅、锌、镍、铁、铜标准贮存溶液：分别称取0.2000g金属铅、锌、镍、铁、铜（w≥99.99%）于一组100mL烧杯中，分别加入30mL硝酸（3.6），盖上表面皿，加热至完全溶解，煮沸除去氮的氧化物，分别移入一组200mL容量瓶中,用水稀释至刻度，混匀。此组溶液每毫升分别含1mg铅、锌、镍、铁、铜。

3.14.2  砷标准贮存溶液：称取0.1320g三氧化二砷（w(As2O3)≥99.9％，预先经100~110℃烘2小时置于干燥器中冷却至室温）于150mL聚四氟乙烯烧杯中，加入10mL氢氧化纳溶液（3.11），加热溶解，冷却，以硝酸（3.9）移入100mL 容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含1mg砷。

3.14.3  锡标准贮存溶液：称取0.200g锡片（w(Sn)≥99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL酒石酸（3.10）、加入30mL硝酸（3.7），低温加热溶解后，移入200mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含1mg锡。

- 3.14.4  锑标准贮存溶液：称取0.200g锑片（w(Sb)≥99.99%）于100mL烧杯中，加入10mL酒石酸（3.10）、加入30mL硝酸（3.7），低温加热溶解后，移入200mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。此溶液每毫升含1mg锑。

3.14.5  铊标准贮存溶液：分别称取0.2000g铊（w(Tl)≥99.99%）于100mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.6）加热溶解后，移入200mL容量瓶中并稀释至刻度，混匀。

3.14.6  银标准贮存溶液：称取0.1000g金属银（wAg≥99.99%），置于100mL烧杯中，加10mL硝酸（3.7）。低温溶解后，继续蒸至小体积，取下冷却至室温，转移到100mL容量瓶中，加80mL盐酸(3.8)，用水稀释至刻度，混匀。

3.14.7 标准溶液A：将标准贮存溶液（3.14.1~3.14.6）稀释为每毫升100µg，并与标准贮存溶液保持一致的酸度。

3.14.8标准溶液B：标准溶液A（3.14.7）稀释为每毫升10µg，并与标准贮存溶液保持一致的酸度。

4  仪器

电感耦合等离子体原子发射光谱仪。

推荐仪器测定条件：参考工作条件见表2，分析谱线见表3。

表2  参考工作条件

| RF功率 （W） | 辅助气流量 （L/min） | 雾室压力 （psi） | 泵速 （rpm） | 冲洗时间 （s） | 曝光时间（s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 长波 | 短波 |
| 1150 | 0.5 | 26 | 100 | 25 | 15 | 10 |

表3  分析谱线

| 元 素 | Pb | Zn | Fe | Cu | Tl | As | Sb | Sn | Ag | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 波长（nm） | 220.3 | 213.8 | 238.2 | 324.7 | 190.8 | 189.0 | 206.8 | 189.9 | 328.0 | 231.6 |
| - 级 数 | 152 | 157 | 141 | 103 | 176 | 177 | 162 | 176 | 102 | 145 |
| - 扣背景点 | 3，15 | 1，15 | 1，15 | 2，14 | 1，14 | 1，13 | 2，14 | 1，14 | 1，15 | 1，15 |

5  试样

金属样厚度不大于1mm的碎屑，试样应处理表面。

取适量样品加入（1+9）硝酸，反应后立即流水冲洗，彻底洗净后加入酒精冲洗，取出阴干。

- 6  分析步骤

6.1  试料

称取1.0000g试样，精确至0.0001g。

6.2  测定次数

独立的进行两次测定，取其平均值。

6.3  空白试验

- 随同试料，称取相同量的镉基体做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  将试料（6.1）放入100mL烧杯中，加入20mL硝酸（3.1），待剧烈反应后，置于电炉上加热至分解完全，取下冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  使用ICP发射光谱仪，按仪器工作条件，绘制标准溶液曲线，当工作曲线线性r≥0.999时，进行试样测定，结果即是所测元素的百分含量。

所得结果表示二位有效数字。

6.5  工作曲线的绘制

6.5.1   分别移取标准溶液B（3.14.8 ）0mL、1mL、2mL、3mL、4mL、5mL于6个100mL容量瓶中，加入10mL硝酸（3.7），用水稀释至刻度，混匀。标准溶液要匹配与称样量一致的镉基体溶液(3.13)。

6.5.2   使用ICP发射光谱仪，绘制标准溶液曲线，当工作曲线线性r≥0.999时，可进行试样测定。

7   精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限(r)的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表4数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限

| w(As)）/％ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Sn)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Sb)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Tl)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| wAg）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Ni)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Cu)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Fe)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Pb)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |
| w(Zn)）/％ |  |  |  |  |  |
| r/％ |  |  |  |  |  |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限(R)按表5数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| w(As)/％ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Sn)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Sb)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Tl)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| wAg）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Ni)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Cu)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Fe)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Pb)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |
| w(Zn)）/％ |  |  |  |  |  |  |
| R/％ |  |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准

——使用的方法

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。