ICS

中华人民共和国有色金属行业标准

YS

YS/T ××××—××××

代替YS/T 74.2-94

镉化学分析方法

锑量的测定

氢化物发生-原子荧光光谱法

Methods for chemical analysis of cadmium

Determination of antimony content--

Hydride generation-atomic fluorescence Spectrometry method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前    言

YS/T XXXX-200X《镉化学分析方法》分为11个部分：

——第一部分 YS/T XXXX.1-200X  砷量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第二部分 YS/T XXXX.2-200X  锑量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第三部分 YS/T XXXX.3-200X  镍量的测定  电热原子吸收光谱法

——第四部分 YS/T XXXX.4-200X  铅量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第五部分 YS/T XXXX.5-200X  铜量的测定  二乙基二硫代氨基甲酸铅分光光度法

——第六部分 YS/T XXXX.6-200X  锌量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第七部分 YS/T XXXX.7-200X  铁量的测定  1,10-二氮杂菲分光光度法

——第八部分 YS/T XXXX.8-200X  铊量的测定  结晶紫分光光度法

——第九部分 YS/T XXXX.9-200X  锡量的测定  氢化物发生-原子荧光光谱法

——第十部分 YS/T XXXX.10-200X  银量的测定  火焰原子吸收光谱法

——第十一部分 YS/T XXXX.11-200X  ICP电感耦合等离子发射光谱法

本部分为YS/T XXXX-200X的第2部分。

本部分是对YS/T 74.2-94《镉化学分析方法  5–Br–PADAP分光光度法测定锑量	》的修订。

本部分代替YS/T 74.2-94《镉化学分析方法  5–Br–PADAP分光光度法测定锑量》。

本部分与YS/T 74.2-94相比，主要变化如下：

——略去“引用标准”一节。

——略去“编写的基本要求”一节。

——分析方法改为氢化物发生-原子荧光光谱法。

——补充了精密度、质量保证和控制条款。

——增加了试验报告条款。

本部分由中国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中冶葫芦岛有色金属集团有限公司起草。

本部分由北京矿冶研究总院，陕西东岭集团，辽宁出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：李遵义 段越    姜求韬          杨伟林 李岩

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——YS/T 74.2-94；GB 2133-80。

镉化学分析方法

锑量的测定  氢化物发生一原子荧光光谱法

警告——使用本部分的人员应有正规实验室工作的实践经验，并具备使用原子荧光光谱仪的技能，严格按照原子荧光光谱仪安全操作规程操作。

1　范围

本部分规定了镉中锑量的测定方法。

本部分适用于镉中锑量的测定。测定范围：0.0001％～0.0025％。

2　方法提要

试料用硝酸、酒石酸溶解。在盐酸介质中，用硫脲－抗坏血酸溶液将锑预还原为三价，在氢化物发生器中，锑被硼氢化钾还原生成氢化物，用氩气导人石英炉原子化器中，于原子荧光光谱仪上测量其荧光强度。

3　试剂

3.1  氢氧化钾。

3.2  硼氢化钾。

3.3  酒石酸。

3.4  盐酸（ρ1.19g/mL）。

3.5  硝酸（ρ1.42g/ mL）。

3.6  盐酸（1+1）。

3.7  盐酸（1+9）。

3.8  硝酸（1+1）。

3.9  硫脲－抗坏血酸溶液：称取硫脲、抗坏血酸各25g溶解于500mL水中。用时现配。

3.10  硼氢化钾溶液（20g/L）：称取10.0g硼氢化钾（3.2）溶解于500mL氢氧化钾溶液（5％）中，当天配制。

3.11  硝酸－酒石酸溶液：称取100g酒石酸溶解于500mL硝酸（3.8）中。

3.12  锑标准贮存溶液：称取0.1000g金属锑（w(Sb)≥99.99％）于300mL烧杯中，加入30mL硝酸（3.8），4g酒石酸（3.3），盖上表皿，加热溶解，低温蒸至近干，取下稍冷，加入50mL盐酸（3.6），微热溶解盐类，煮沸除去氮的氧化物，取下冷却，用盐酸（3.6）定容于1000mL容量瓶中。此溶液1mL含0.1mg锑。

3.13  锑标准溶液：移取2.00mL锑标准贮存溶液（3.12）于1000mL容量瓶中，用盐酸（3.6）定容。此溶液1mL含0.2μg锑。

4　仪器

原子荧光光谱仪，附锑高强度空心阴极灯。屏蔽气和载气使用氩气（w(Ar)≥99.99）。

在仪器最佳工作条件下，凡能达到下列指标者均可使用：

检出限：不大于0.5ng/mL。

精密度：工作曲线中最高浓度标准溶液荧光强度与“零”浓度溶液荧光强度相对于最高浓度标准溶液荧光强度平均值的变异系数，应分别不大于5.0％和1.0％。

工作曲线线性：将工作曲线按浓度等分成五段，最高段的吸光度差值与最低段的吸光度

差值之比应不小于0.9。

仪器参考工作条件 如表l和表2,

表l  仪器参考工作条件

| 灯电流 （mA） | 负高压 （V） | 原子化器高度（㎜） | 载气流量 （mL/min） | 屏蔽气流量 （mL/min） | 延迟时间 （S） | 读数时间 （S） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 300 | 8 | 400 | 1000 | 0 | 15 |

表2  蠕动泵工作参数

| 步骤 | 时间（S） | 转速（rmp） | 读数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 0 | NO |
| 2 | 10 | 100 | NO |
| 3 | 6 | 0 | NO |
| 4 | 15 | 120 | YES |
| 5 | 0 | 0 | NO |

5　分析步骤

5.1  试料

称取1.000g试样，精确至0.0001g。

5.2  空白试验

随同试料做空白试验。

5.3　测定

5.3. 1  将试料（5.1）置于150mL烧杯中，加入12mL硝酸—酒石酸溶液（3.11），于电炉上低温溶解完全，蒸至小体积，取下冷却。按表3加入盐酸（3.6）和硫脲－抗坏血酸溶液（3.9），并定容至相应的体积。

表 3 加入试剂量及试液体积

| 锑的质量分数/% | 加入硫脲—抗坏血酸(3.9)(mL) | 加入盐酸(3.6)(mL) | 试液总 体积 (mL) | 分取试液体积(mL) | 测定试液体积(mL) | 补加盐酸(3.6)(mL) | 补加硫脲—抗坏血(3.9)(mL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0001～ 0.0010 | 10 | 20 | 100 | 20.00 | 100 | 20 | 10 |
| ≥0.0010～0.0025 | 10 | 20 | 100 | 5.00 | 100 | 20 | 10 |

5.3.2  按表3分取至相应的容量瓶中,补加盐酸（3.6）及硫脲-抗坏血酸溶液（3.9），用水稀释至刻度，混匀，放置30min。

5.3.3  在原子荧光光谱仪上，以盐酸（3.7）为载流，硼氢化钾溶液（3.10）为还原剂，以锑空心阴极灯为激发光源,随同试样空白做参比，测量试样溶液锑的荧光值，从工作曲线上查出锑浓度。

5.4  工作曲线的绘制

5.4.1  移取0.00mL、1.00mL、2.00mL、4.00mL、6.00mL、8.00mL、10.00mL锑标准溶液（3.13）于一组100mL容量瓶中，分别加入20mL盐酸（3.6），10mL硫脲－抗坏血酸溶液（3.9），用水稀释至刻度，混匀，放置30min。

5.4.2  在与测定试料溶液相同的条件下，测定锑标准溶液的荧光强度，减去“零”浓度溶液的荧光强度，以锑的浓度为横坐标，荧光强度为纵坐标，绘制工作曲线。

6  分析结果的计算

锑含量以锑的质量分数w(Sb)计，数值以%表示，按下式计算：

w(Sb)%=c⋅V0⋅V1×10−9V2⋅m×100

式中： c——从工作曲线上查得的试液锑浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——测定体积，单位为毫升（mL）；

V2——分取体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

分析结果表示至小数点后第四位。

7  精密度

7.1　重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5％，重复性限（r）按以下表1数据采用线性内插法求得：

表4  重复性限

| w(Sb)）/％ | 0.0001 | 0.0042 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| r/％ | 0.0022 | 0.008 | 0.016 | 0.025 | 0.017 |

7.2　再现性

在再现性条件下获得的两次独立测试结果的绝对差值不大于再现性限（R），超过再现性限（R）的情况不超过5％，再现性限（R）按表2数据采用线性内插法求得：

表5  再现性限

| w(Sb)）/％ | 0.0001 | 0.0042 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R/％ |  |  |  |  |  |

注1： 重复性（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。

注2： 再现性（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。

注3： SR至少由5个不同实验室的平均值 作为单次测量值求出。

8  质量保证和控制

分析时，用标准样品或控制样品进行校核，或每年至少用标准样品或控制样品对分析方法校核一次。当过程失控时，应找出原因。纠正错误后，重新进行校核。

- 9  试验报告

——试样；

——使用的标准；

——使用的方法；

——分析结果及其表示；

——与基本分析步骤的差异；

——测定中观察到的异常现象；

——试验日期。