中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××.2—200×

镝铁合金化学分析方法

铁量的测定
重铬酸钾容量法

Chemical analysis method for Dy-Fe alloy

Determination  of  iron content

The Potassium dichromate volumetric method

（送审稿）

××××-××-××发布

××××-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

前    言

GB/TXXXXX-200X《镝铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-200X  镝铁合金化学分析方法  铁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-200X  镝铁合金化学分析方法  氧量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-200X  镝铁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第2部分。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头玺骏稀土检测中心参加起草。

本部分主要起草人：高励珍、王东杰、郝茜。

本部分参加起草人：姚南红、陈婕、朱霓、靳宏霞。

本部分为首次发布。

镝铁合金化学分析方法

铁量的测定

重铬酸钾容量法

- 范围

本标准规定了镝铁合金中铁量的测定方法。

本标准适用于镝铁合金中铁量的测定。测定范围：10.00%~30.00%。

- 方法原理

试料用盐酸溶解后，以钨酸钠为指示剂，用三氯化钛将三价铁还原成二价铁至生成”钨蓝”，再滴加重铬酸钾初调溶液氧化过量的三价钛,加入硫磷混酸，以二苯胺磺酸钠为指示剂，用重铬酸钾标准溶液滴定至紫色为终点。

- 试剂和材料

3.1 盐酸（ρ1.19 g/mL ）。

3.2 盐酸（1+1）。

3.3 盐酸（1+9）。

3.4 市售三氯化钛溶液（150～200g/mL）。

3.5 三氯化钛溶液（1+19）：将市售三氯化钛溶液（3.4）用盐酸（3.3）稀释20倍，用时现配。

3.6 硫酸（ρ1.84 g/mL）。

3.7 磷酸（ρ1.70 g/mL）。

- 3.8 硫酸（5+95）。

3.9 钨酸钠溶液（250g/L）：称取25g钨酸钠溶于适量水中（若浑浊需过滤），加5mL磷酸（3.7），用水稀释至100mL,混匀。

3.10 硫磷混酸：将300 mL硫酸（3.6）在不断搅拌下缓慢注入500 mL水中，再加入300 mL磷酸（3.7），用水稀释至1000 mL，混匀。

3.11 硫酸亚铁铵溶液[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]（约0.06mol/L）：称取25g硫酸亚铁铵[(NH4)2Fe(SO4)2·6H2O]溶解于硫酸（3.8）中，用硫酸（3.8）稀释至1000mL水，混匀。

3.12 重铬酸钾标准溶液C（K2Cr2O7）=0.01038mol/L：称取6.1072g基准重铬酸钾（预先经150℃烘干1h后，置于干燥器中，冷却至室温）溶于水后，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度,混匀。

3.13 重铬酸钾初调溶液C（K2Cr2O7）≈0.0030mol/L：称取1.7651g重铬酸钾（分析纯）溶于水后，移入2000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

3.14 二苯胺磺酸钠指示剂（5g/L）。

- 仪器

滴定管，容量25mL，GB/T 12805 A类。

其他均为普通实验室仪器。

5  试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

6  分析步骤

6.1  试料

称取试料5 g，精确至0.0001g。

6.2  测定数量

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3  测定

6.3.1 试料的溶解：将试料（6.1）置于300mL烧杯中，加30mL盐酸（3.1），盖上表面皿低温加热至试料完全溶解，冷却至室温，移入250mL容量瓶中稀释至刻度，混匀。

6.3.2 移取试液（6.3.1）10mL于300mL三角瓶中，用少量水吹洗烧杯内壁，加入1mL钨酸钠溶液（3.9），滴加三氯化钛溶液（3.5）至溶液出现蓝色并过量1滴～2滴，用重铬酸钾初调溶液（3.13）回滴至淡蓝色（不计读数）。

6.3.3 加入10mL硫磷混酸（3.10），2滴二苯胺磺酸钠指示剂（3.14），立即用重铬酸钾标准溶液（3.12）滴定至紫色30s不消失为终点。

注：滴定与配制重铬酸钾标准溶液的温度应保持一致，否则应进行体积校正。温度每变化1℃，溶液体积的相对变化率约为0.02%。即当滴定温度每高于配制温度1℃时，重铬酸钾标准溶液的浓度相对的降低约0.02%。

6.4  空白试验

随同试料做空白试验。按6.3进行操作，准确加入6.00mL硫酸亚铁铵溶液（3.11），加入10mL硫磷混酸溶液 (3.10)，滴加2滴二苯胺磺酸钠指示剂（3.14），立即用重铬酸钾标准溶液（3.12）滴定至终点，记下消耗重铬酸钾标准溶液（3.11）的体积V1。再向溶液中准确加入6.00mL硫酸亚铁铵溶液（3.11），仍以重铬酸钾标准溶液（3.12）滴定至终点，当为一恒定值时，则（V1-V2）即为空白实验消耗重铬酸钾标准溶液（4.12）的体积V0。

7    分析结果的计算与表述

按式（1）计算试料中铁量的质量分数（%）：

w(Fe)=C(V−V0)×55.85×6×10−3m×100……………………………………………（1）

式中：   V —滴定试液所消耗重铬酸钾标准溶液的体积，单位为毫升，mL；

V0 —滴定空白实验消耗的重铬酸钾标准溶液体积，单位为毫升，mL；

C—重铬酸钾标准溶液的浓度，单位为摩尔每升，mol/L；

m—试料质量，单位为克，g；

55.85—铁的摩尔质量，单位为克每摩尔，g/mol；

6—重铬酸钾标准溶液与铁的相关系数。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表2中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表1

| 铁量质量分数 / % | 重复性限（r） |
| --- | --- |
| 13.23 | 0.230 |
| 19.78 | 0.106 |
| 26.92 | 0.227 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2再现性

- 表2

| 铁量质量分数 / % | 再现性限%/（R） |
| --- | --- |
| 13.24 | 0.221 |
| 19.76 | 0.178 |
| 26.93 | 0.272 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为重复性标准差。 |  |

- 8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 铁量质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- |
| 10.00～20.00 | 0.30 |
| 20.00～30.00 | 0.35 |

9  质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。