ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

- 镝铁合金化学分析方法

- 稀土杂质含量的测定

- 电感耦合等离子发射光谱法

Chemical analysis methods for Dy-Fe alloy

Determination of rare earth content

by inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T ×××××.4—200×

- 前    言

GB/T16477-200X《镝铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-200X  镝铁合金化学分析方法  铁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-200X  镝铁合金化学分析方法  氧量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-200X  镝铁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第4部分。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由赣州虔东稀土集团股份有限公司，内蒙古包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：刘晓杰，杜梅，崔爱端。

本部分参加起草人: 姚南红，温斌，杨春红，魏晓鸥，常锐敏。

镝铁合金化学分析方法

镝中稀土杂质量的测定

电感耦合等离子发射光谱法

- 1  范围

本方法规定了镝铁中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定方法。

本方法适用于镝铁中镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、钬、铒、铥、镱、镥、钇含量的测定。测定范围见表1。

表1

| - 元素 | - 质量分数／％ |
| --- | --- |
| - 镧 | - 0.005~0.50 |
| - 铈 | - 0.005~0.50 |
| - 镨 | - 0.005~0.50 |
| - 钕 | - 0.005~0.50 |
| - 钐 | - 0.005~0.50 |
| - 铕 | - 0.005~0.50 |
| - 钆 | - 0.010~0.50 |
| - 铽 | - 0.010~0.50 |
| - 钬 | - 0.010~0.50 |
| - 铒 | - 0.010~0.50 |
| - 铥 | - 0.005~0.50 |
| - 镱 | - 0.005~0.50 |
| - 镥 | - 0.005~0.50 |
| - 钇 | - 0.010~0.50 |

- 2   方法原理

试样以盐酸溶解，在稀盐酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定，以基体匹配法校正基体对测定的影响。

- 3   试剂

3.1  盐酸（1+1）。

3.2  硝酸。

3.3  过氧化氢（30%）。

3.4 镧标准溶液：称取0.1173g经950℃灼烧1h的氧化镧（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镧。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg镧的标准溶液。

3.5铈标准溶液：称取0.1228g经950℃灼烧1h的氧化铈（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL硝酸（3.2），加2mL过氧化氢（3.3），低温加热至溶解完全，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铈。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg铈的标准溶液。

3.6镨标准溶液：称取0.1208g经950℃灼烧1h的氧化镨（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镨。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg镨的标准溶液。

3.7钕标准溶液：称取0.1166g经950℃灼烧1h的氧化钕（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钕。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg钕的标准溶液。

3.8钐标准溶液：称取0.1160g经950℃灼烧1h的氧化钐（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钐。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg钐的标准溶液。

3.9铕标准溶液：称取0.1158g经950℃灼烧1h的氧化铕（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铕。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg铕的标准溶液。

3.10钆标准溶液：称取0.1152g经950℃灼烧1h的氧化钆（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钆。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg钆的标准溶液。

3.11铽标准溶液：称取0.1176g经950℃灼烧1h的氧化铽（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铽。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg铽的标准溶液。

3.12钬标准溶液：称取0.1145g经950℃灼烧1h的氧化钬（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钬。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg钬的标准溶液。

3.13铒标准溶液：称取0.1144g经950℃灼烧1h的氧化铒（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铒。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg铒的标准溶液。

3.14铥标准溶液：称取0.1142g经950℃灼烧1h的氧化铥（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg铥。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg铥的标准溶液。

3.15镱标准溶液：称取0.1139g经950℃灼烧1h的氧化镱（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镱。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg镱的标准溶液。

3.16镥标准溶液：称取0.1137g经950℃灼烧1h的氧化镥（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg镥。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg镥的标准溶液。

3.17钇标准溶液：称取0.1270g经950℃灼烧1h的氧化钇（稀土相对纯度大于99.99%）置于100mL 烧杯中，加10mL盐酸（3.1），低温加热溶解至清，取下冷却，溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1000µg钇。再将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释成1mL含50µg钇的标准溶液。

3.18 镝基体溶液：称取28.6900g经900℃灼烧１h的氧化镝（＞99.999%），置于250mL烧杯中，加75mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入500mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50mg镝。

3.19 铁基体溶液：称取1.4297克经110℃烘干１h的三氧化二铁（＞99.99%），置于250mL烧杯中，加20mL盐酸（3.1），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含10mg铁。

3.20  氩气（＞99.99%）。

- 4    仪器

- 全谱直读等离子体发射光谱仪。

- 光源：氩等离子体光源，使用功率不小于1.0kW。

- 5    试样

- 金属试样应去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 6   分析步骤

- 6.1   试料

称取2.7g试样（5），精确至0.0001g。

- 6.2   测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

- 6.3   分析试液的制备

将试料（6.1）置于100ｍＬ烧杯中，加20ｍＬ盐酸（3.1），几滴过氧化氢（3.3），低温加热至溶解完全，冷却至室温，移入50ｍＬ容量瓶中用水稀释至刻度，混匀，将此溶液加5mL盐酸（3.1）以水稀释10倍，待用。

- 6.4   标准系列溶液的配制

将镝标准溶液（3.18）和各稀土元素标准溶液（3.4~3.17）按表3分别移入5个50mL容量瓶中，并加入10mL盐酸（3.1)，以水稀释至刻度，混匀，制得5个标准系列溶液，待用。

6.5  空白试验

随同试料做空白试验。

- 表2

| 标液 标号 | 各稀土杂质浓度 μg/mL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 镝 | 镧 | 铈 | 镨 | 钕 | 钐 | 铕 | 钆 | 铽 | 钬 | 铒 | 铥 | 镱 | 镥 | 钇 |
| - 1 | - 4000 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - 2 | - 4000 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 | - 0.5 |
| - 3 | - 4000 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 | - 2.50 |
| 4 | 4000 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | - 5.00 |
| 5 | 4000 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | - 25.00 |

- 6.6 测定

- 6.6.1 推荐分析线见表3。

- 表3

| 元素 | 分析线/nm |
| --- | --- |
| La | 408.6 412.3 379.4 |
| Ce | 446.0 428.9 |
| Pr | 511.0 525.9 417.9 |
| Nd | 401.2 411.7 410.9 |
| Sm | 443.4 442.4 445.8 |
| Eu | 381.9 664.5 272.7 |
| Gd | 342.2 376.8 385.0 |
| Tb | 321.9 332.4 384.8 350.9 |
| Ho | 379.6 341.6 345.6 |
| Er | 389.6 369.2 390.6 |
| Tm | 313.1 379.5 346.2 |
| Yb | 281.9 328.9 369.4 |
| Lu | 261.5 307.7 |
| Y | 361.1 360.1 224.3 371.0 |

- 6.6.2将分析试液（6.3）、标准系列溶液（6.4）与空白溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 7    分析结果的计算与表述

将标准系列溶液（6.4）的含量直接输入计算机，根据标准系列溶液（6.4）和分析试液（6.3）的强度值，由计算机计算、校正并输出分析试液（6.3）中被测稀土元素的浓度。

按公式（1）计算待测稀土元素的质量分数，（％）：

w(X)=cV2V0×10−6mV1×100………………………………………………………（1）

式中：c ——自工作曲线上查得被测稀土元素的浓度，单位为微克每毫升，μg/mL；

V1——分取试液体积，单位为毫升（mL）；

V2——分析试液体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m0——试料的质量，单位为克（g)。

8    精密度

- 8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表4数据采用线性内插法求得：

表4

| 元素 | 质量分数/％ | 重复性限(r)/% |
| --- | --- | --- |
| 镧 | 0.0031 | 0.0005 |
|  | 0.0202 | 0.001 |
|  | 0.0378 | 0.0009 |
| 铈 | 0.0024 | 0.0008 |
|  | 0.0192 | 0.001 |
|  | 0.0346 | 0.0005 |
| 镨 | 0.0073 | 0.002 |
|  | 0.0308 | 0.002 |
|  | 0.0395 | 0.002 |
| 钕 | 0.0221 | 0.006 |
|  | 0.0487 | 0.003 |
|  | 0.0591 | 0.003 |
| 钐 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.0165 | 0.002 |
|  | 0.0372 | 0.002 |
| 铕 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.0161 | 0.002 |
|  | 0.0341 | 0.0009 |
| 钆 | 0.0172 | 0.002 |
|  | 0.128 | 0.008 |
|  | 0.498 | 0.024 |
| 铽 | 0.020 | 0.003 |
|  | 0.125 | 0.008 |
|  | 0.485 | 0.009 |
| 钬 | 0.035 | 0.011 |
|  | 0.148 | 0.008 |
|  | 0.501 | 0.016 |
| 铒 | 0.0026 | 0.0007 |
|  | 0.108 | 0.007 |
|  | 0.503 | 0.02 |
| 铥 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.0188 | 0.001 |
|  | 0.0356 | 0.0008 |
| 镱 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.0160 | 0.001 |
|  | 0.0336 | 0.0004 |
| 镥 | 0.0038 | 0.0002 |
|  | 0.0204 | 0.002 |
|  | 0.0414 | 0.003 |
| 钇 | 0.027 | 0.003 |
|  | 0.159 | 0.009 |
|  | 0.467 | 0.001 |
| 注：重复性限(r)为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |  |

- 8.2  再现性

- 表5

| 元素 | 质量分数/％ | 再现性限(r)/% |
| --- | --- | --- |
| 镧 | 0.0032 | 0.003 |
|  | 0.020 | 0.002 |
|  | 0.038 | 0.002 |
| 铈 | 0.0035 | 0.002 |
|  | 0.025 | 0.003 |
|  | 0.040 | 0.003 |
| 镨 | 0.0082 | 0.002 |
|  | 0.028 | 0.003 |
|  | 0.036 | 0.003 |
| 钕 | 0.026 | 0.007 |
|  | 0.046 | 0.003 |
|  | 0.061 | 0.003 |
| 钐 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.017 | 0.002 |
|  | 0.034 | 0.002 |
| 铕 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.017 | 0.002 |
|  | 0.034 | 0.002 |
| 钆 | 0.019 | 0.003 |
|  | 0.12 | 0.015 |
|  | 0.49 | 0.022 |
| 铽 | 0.017 | 0.004 |
|  | 0.12 | 0.015 |
|  | 0.48 | 0.025 |
| 钬 | 0.034 | 0.0010 |
|  | 0.14 16 | 0.008 |
|  | 0.50 | 0.016 |
| 铒 | 0.0030 | 0.0008 |
|  | 0.011 | 0.002 |
|  | 0.49 | 0.02 |
| 铥 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.018 | 0.003 |
|  | 0.035 | 0.002 |
| 镱 | ＜0.002 | --- |
|  | 0.017 | 0.002 |
|  | 0.034 | 0.003 |
| 镥 | 0.0045 | 0.0003 |
|  | 0.021 | 0.002 |
|  | 0.040 | 0.002 |
| 钇 | 0.030 | 0.003 |
|  | 0.18 | 0.018 |
|  | 0.46 | 0.015 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |  |

- 8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表6所列允许差。

表6

| 稀土杂质 | 质量分数/% | 允许差/% | 稀土杂质 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 镧 铈 镨 钕 钐 铕 | 0.005~0.05 |  | 镧 铈 镨 钕 钐 铕 | >0.05~0.50 |  |
| 钆 铽 钬 铒 钇 | 0.010~0.05 |  | 钆 铽 钬 铒 钇 | 0.050~0.50 |  |
| 铥 镱 镥 | 0.005~0.05 |  | 铥 镱 镥 | >0.05~0.50 |  |

- 9     质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性，当过程失控时,应找出原因，纠正错误，重新进行校核。