前    言

GB/TXXXXX-200X《镝铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/TXXXXX.1-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/TXXXXX.2-200X  镝铁合金化学分析方法  铁量的测定

第3部分：GB/TXXXXX.3-200X  镝铁合金化学分析方法  氧量的测定

第4部分：GB/TXXXXX.4-200X  镝铁合金化学分析方法  稀土杂质量的测定

第5部分：GB/TXXXXX.5-200X  镝铁合金化学分析方法  非稀土杂质量的测定

本部分为第5部分。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、内蒙古包钢稀土（集团）高科技股份有限公司参加起草。

本部分主要起草人：崔爱端、蒋天怡、金斯琴高娃。

本部分参加起草人：姚南红、杨春红、魏晓鸥、常锐敏。

本部分为首次发布。

镝铁合金化学分析方法

钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨量的测定

电感耦合等离子体光谱法

- 范围

本标准规定了镝铁合金中钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨含量的测定方法。

本标准适用于镝铁合金中钙、镁、铝、硅、镍、钼、钨含量的测定。测定范围：钙、镁、镍0.0050%～0.050%；铝、硅、钼0.020%～0.10%；钨0.030%～0.20%。

- 原理

试料用硝酸溶解，标准曲线法测定钙、镁含量；基体匹配法测定铝、硅、镍、钼含量；氟化分离法测定钼、钨含量。

- 试剂

3.1硝酸（p1.42g/mL；优级纯)。

3.2氢氟酸（p1.14g/mL；优级纯)。

3.3盐酸（1+1）（优级纯）。

3.4碳酸钠（优级纯）。

3.5氨水（1+3）（优级纯）。

3.6氢氧化钠（优级纯）。

3.7钙标准贮存溶液： 称取0.1399g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的氧化钙（>99.99%），置于150mL烧杯中,加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.3）溶解，冷却至室温,移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg钙。

3.8钙标准溶液：将钙标准溶液（3.7）稀释200倍，此溶液1 mL 含5µg 钙。

3.9镁标准贮存溶液：称取0.1658g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的氧化镁（>99.99%）于150mL烧杯中，加少量水湿润，加入10mL盐酸（3.3）溶解，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，此溶液1mL含1mg镁。

3.10镁标准溶液：将镁标准溶液（3.9）稀释200倍，此溶液1 mL 含5µg镁。

3.11镍标准贮存溶液:称取0.1000g金属镍（＞99.99%），用10 mL盐酸（3.3）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg镍。

3.12镍标准溶液：将镍标准溶液（3.11）稀释10倍，此溶液1 mL 含100µg镍。保存于塑料瓶中。

3.13铝标准溶液：称取0.1000g金属铝（＞99.99%），用10 mL盐酸（3.3）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg铝。

3.14铝标准溶液：将铝标准溶液（3.13）稀释5倍，此溶液1 mL 含200µg铝。保存于塑料瓶中。

3.15硅标准贮存溶液：称取0.1072g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的二氧化硅（>99.99%），置于有5g碳酸钠（3.4）的铂坩埚中，混匀，于1000℃熔融20分钟，取出稍冷，用200mL热水提取，定容至250mL。此溶液1 mL 含200µg硅。保存于塑料瓶中。

3.16钼标准贮存溶液：称取0.1500g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的氧化钼（>99.99%），置于聚四氟乙烯烧杯中, 用20 mL氨水（3.5）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg钼。保存于塑料瓶中。

3.17 钼标准溶液：将钼标准贮存溶液（3.16）稀释5倍，此溶液1 mL 含200µg钨，5%氢氟酸介质，保存于塑料瓶中。

3.18钨标准贮存溶液：称取0.1226g预先在850℃灼烧0.5h并在干燥器中冷却至室温的氧化钨（>99.99%），

于聚四氟乙烯烧杯中，用20 mL水及2g氢氧化钠（3.6）溶解，定容至100 mL。此溶液1 mL 含1mg钨。保存于塑料瓶中。

3.19钨标准溶液：将钨标准贮存溶液（3.18）稀释5倍，此溶液1 mL 含200µg钨。5%氢氟酸介质。保存于塑料瓶中。

3.20铁基体溶液（1 mL 含10mg铁；镍含量＜0.002%；铝含量＜0.0005%；钼含量＜0.0005%；硅含量＜0.001%)。保存于塑料瓶中。

3.21镝基体溶液（1 mL 含40mg镝；镍含量＜0.0002%；铝含量＜0.0005%；钼含量＜0.0005%；硅含量＜0.001%)。保存于塑料瓶中。

3.22氩气（99.99%）。

- 仪器

4.1电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2光源：氩等离子体光源。

- 试料

将试料去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1试料

称取1.0g试样（5），精确至0.0001g。

6.2测定次数

独立地进行两次测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4分析试液的制备

6.4.1将试料（6.1）置于100mL烧杯中，加入20mL水，5mL硝酸（3.1），溶解至清，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2分取10mL试液（6.3）于50mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3将试料（6.1）置于200mL聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL硝酸（3.1），溶解至清，加入约50mL水，加热至近沸，加入约2mL氢氟酸（3.2），加热至近沸，保温10分钟，放置冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，用两张慢速滤纸干过滤。

6.4.4分取（6.4.3）中滤液10mL于25 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.5标样溶液的配制

6.5.1分别移取0.00mL，0.50mL， 2.50mL镍标准溶液（3.12），铝标准溶液（3.14），硅标准溶液（3.15），钼标准溶液（3.17），于3个50 mL塑料容量瓶中，加入5mL铁基体溶液（3.20），5mL镝基体溶液（3.21），用水稀释至刻度，混匀。

6.5.2分别移取0mL，1.00mL，5.00 mL钙标准溶液（3.8）、镁标准溶液（3.10）于3个25mL容量瓶中，加入0.25mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。此系列标样溶液的浓度为1mL含0.00，0.20，1.00µg钙、镁。

6.5.3分别移取0.00mL，1.00mL，2.00mL钼标准溶液（3.17）；0.00mL，1.00mL，3.00mL钨标准溶（3.19）于3个50mL塑料容量瓶中，补加氢氟酸（3.2）3滴，用水稀释至刻度，混匀。此标样溶液1mL含钼0.00，4.00，8.00µg；钨0.00，4.00，12.00µg。以上系列标样溶液的含量见表1。

表1

| 标样溶液系列 | 各元素浓度／μg/mL |
| --- | --- |
|  | Ni | Al | Si | Mo | Ca | Mg | Mo | W |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | 0.20 | 4.00 | 4.00 |
| 3 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | 12.00 |

6.6测定

6.6.1分析线波长见表2。

表2

| 测定元素 | 波长/nm |
| --- | --- |
| Ca | 393.3 |
| Mg | 280.2 |
| Ni | 216.5 |
| AL | 308.2 |
| Si | 212.4 |
| Mo | 203.8、202.0 |
| W | 207.9、209.4 |

6.6.2将分析试液（6.4.2）与标样溶液（6.2.1）；分析试液（6.1.2）与标样溶液（6.2.2）；分析试液（6.1.4）与标样溶液（6.2.3）同时进行等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算与表述

……………………………………………………..（1）

式中：c —自工作曲线上查得试料溶液中各元素的浓度，单位为微克每摩尔（μg/mL）；

c0—自工作曲线上查得空白溶液中各元素的浓度，单位为微克每摩尔（μg/mL）；

V1—试液分取体积，单位为毫升（mL）；

V — 试液总体积，单位为毫升（mL）；

m —试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表1数据采用线性内插法求得；超过表1中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表2

| 测定元素 | 质量分数/% | 重复性限（r） |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.00702 | 0.00024 |
|  | 0.0223 | 0.0016 |
|  | 0.0522 | 0.0011 |
| Ni | 0.0079 | 0.00028 |
|  | 0.0245 | 0.0016 |
|  | 0.0506 | 0.0016 |
| Mo | 0.0199 | 0.0020 |
|  | 0.0501 | 0.0012 |
|  | 0.196 | 0.0092 |
| W | 0.0200 | 0.0028 |
|  | 0.0500 | 0.0024 |
|  | 0.198 | 0.011 |
| Mg | 0.0107 | 0.00072 |
|  | 0.00059 | 0.00030 |
|  | 0.0128 | 0.00084 |
| AL | 0.0242 | 0.011 |
|  | 0.111 | 0.011 |
|  | 0.0753 | 0.0048 |
| Si | 0.0665 | 0.0070 |
|  | 0.197 | 0.019 |
|  | 0.228 | 0.025 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2再现性

| 测定元素 | 质量分数/% | 再现性限（R） |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.0083 | 0.0036 |
|  | 0.022 | 0.0017 |
|  | 0.052 | 0.0013 |
| Ni | 0.0095 | 0.0076 |
|  | 0.026 | 0.0042 |
|  | 0.052 | 0.0053 |
| Mo | 0.023 | 0.0084 |
|  | 0.053 | 0.0084 |
|  | 0.20 | 0.011 |
| W | 0.028 | 0.024 |
|  | 0.057 | 0.021 |
|  | 0.21 | 0.031 |
| Mg | 0.0097 | 0.0023 |
|  | 0.0053 | 0.0014 |
|  | 0.011 | 0.0034 |
| AL | 0.024 | 0.0073 |
|  | 0.12 | 0.021 |
|  | 0.077 | 0.039 |
| Si | 0.065 | 0.0064 |
|  | 0.20 | 0.021 |
|  | 0.22 | 0.027 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |

8.3允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

| 测定元素 | 质量分数/% | 允许差/% |
| --- | --- | --- |
| Ca | 0.005~0.01 | 0.005 |
|  | 0.01~0.05 | 0.003 |
| Ni | 0.005~0.01 | 0.005 |
|  | 0.01~0.05 | 0.003 |
| Mg | 0.005~0.01 | 0.005 |
|  | 0.01~0.05 | 0.003 |
| W | 0.03~0.10 | 0.008 |
|  | 0.10~0.30 | 0.15 |
| Mo | 0.02~0.05 | 0.008 |
|  | 0.05~0.10 | 0.015 |
| AL | 0.02~0.05 | 0.008 |
|  | 0.05~0.10 | 0.015 |
| Si | 0.02~0.05 | 0.008 |
|  | 0.05~0.10 | 0.015 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

# Text boxes

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

镝铁合金化学分析方法

非稀土杂质的测定
等离子发射光谱法

Chemical analysis method of Dy-Fe alloy

Determination of non rare earth impurities

by inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（送审稿）

GB/T ×××××.5—200×

中华人民共和国国家标准