ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

- 稀土硅铁及镁硅铁合金化学分析方法

- 氧化镁含量的测定

- 电感耦合等离子发射光谱法

Chemical analysis methods for rare-earth ferrosilicon alloy and rare-earth ferrosilicon magnesium alloy

Determination of magnesia content

by inductively coupled plasma atomic emission spectrographic method

（送审稿）

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 16477.3—200X

代替GB/T 16477.3-1996

- 前    言

GB/T16477-200X《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法》共分5个部分：

第1部分：GB/T16477.1-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  稀土总量的测定

第2部分：GB/T16477.2-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钙、镁、锰量的测定

第3部分：GB/T16477.3-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  氧化镁量的测定

第4部分：GB/T16477.4-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  硅量的测定

第5部分：GB/T16477.5-200X  稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  钛量的测定

本部分为第3部分。

本部分是对GB/T16477.3—1996《稀土硅铁合金及镁硅铁合金化学分析方法  氧化镁量的测定》的修订。

本部分与GB/T 16477.3-1996相比，主要有如下变动：

——使用电感耦合等离子体光谱法代替原国标火焰原子吸收光谱法测定氧化镁量。

——增加了精密度条款；

——增加了质量保证和控制条款；

——根据GB/T1.1-2000和GB/T20001.4的规定进行了编辑性修改。

本部分由工业和信息化部原材料工业司提出。

本部分由全国稀土标准化技术委员会归口。

本部分主要由包头稀土研究院负责起草。

本部分由中国兵器工业集团第五二研究所、包头出入境检验检疫局参加起草。

本部分主要起草人：刘晓杰，金斯琴高娃，崔爱端。

本部分参加起草人：田甜、董海成、田小亭、段东升、王玥、旭仁花。

本部分所替代标准的历次版本发布情况为：

YB2503-77、GB/T 16477.3-1996

稀土硅铁合金及镁硅铁合金

化学分析方法

氧化镁量的测定

- 1  范围

本标准规定了稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金中氧化镁量的测定方法。

本标准适用于稀土硅铁合金、稀土镁硅铁合金中氧化镁量的测定。测定范围：0.50%~2.00%。

- 2  方法原理

试样用重铬酸钾溶液浸取分离，在稀盐酸介质中，采用等离子发射光谱仪，在波长280.270 nm处，测定氧化镁的含量。

- 3  试剂

3.1  盐酸(1＋1)。

3.2  重铬酸钾溶液（40g/L）：称取40g重铬酸钾，置于250mL烧杯中，用水溶解后移入1000mL容量瓶中，用稀释至刻度，混匀。

3.3  氧化镁标准溶液：称取0.2500g预先在850℃灼烧至恒重并在干燥器中冷却至室温的氧化镁（99.99%），置于150mL烧杯中，加10mL盐酸（3.1）加热溶解，冷却至室温，移入250mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含1mg氧化镁。使用时将此溶液稀释为1mL含50μg的氧化镁。

- 4 仪器

- 4.1全谱直读等离子体发射光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

- 光源：氩等离子体光源，使用功率不小于1.0kW。

4.2 振荡器

- 5  试样

- 称取0.2g试样，精确至0.0001g。

- 6  分析步骤

- 6.1 测定次数

- 称取二份试料进行平均测定，取其平均值。

- 6.2 空白试验

- 随同试料做空白试验。

6.3 测定

6.3.1 将试料（5）置于150mL锥形瓶中，加入25mL重铬酸钾溶液（3.2），用胶皮塞塞紧瓶口，置于振荡器（4.2）上振荡35min，取下用中速滤纸过滤于250mL容量瓶中。用水冲洗锥形瓶3～4次，洗涤滤纸至无重铬酸钾溶液的黄色，弃去滤纸，以水稀释至刻度，混匀。按表1将试液移

入25mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀。

表1

| 氧化镁含量/% | 移取试液体积/mL |
| --- | --- |
| ≤1.00 | 5.00 |
| ＞1.00 | 2.00 |

6.3.2标准系列溶液的配制

移取0.50，1.00,2.00mL氧化镁溶液（3.3）于一系列50mL容量瓶中，加入5mL盐酸（3.1），以水稀释至刻度，混匀，此标准系列溶液浓度为0.50µg/mL，1.00µg/mL,2.00µg/mL。

- 6.3.3 将分析试液（6.3.1）与标准系列溶液（6.3.2）同时进行氩等离子体光谱测定.

- 7 分析结果的计算与表述：

按公式（1）计算氧化镁的质量分数：

w(MgO)=(c2−c1)V0V2×10−6mV1×100……………………………………………（1）

式中：c1— 自工作曲线上查得空白溶液中氧化镁的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

c2— 自工作曲线上查得试料溶液中氧化镁的浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

V0— 试液总体积，单位为毫升（mL）；

V 1—试液分取体积，单位为毫升（mL）；

V2— 被测试液体积，单位为毫升（mL）；

m— 试料的质量，单位为克（g）。

- 8 精密度

- 8.1  重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

- 表2

| 氧化镁含量 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.884 | 0.0537 |
| 1.178 | 0.149 |
| 1.993 | 0.178 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

- 8.2  再现性

- 表3

| 氧化镁含量 / % | 再现性限（R）/ % |
| --- | --- |
| 0.869 | 0.060 |
| 1.157 | 0.15 |
| 1.989 | 0.18 |
| 注：再现性限（R）为2.8×SR，SR为再现性标准差。 |  |

- 8.3允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列允许差。

表4

| 氧化镁含量/% | 允许差 |
| --- | --- |
| >0.50～1.00 | 0.15 |
| >1.00～2.00 | 0.20 |

- 9 质量保证和控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性，当过程失控时,应找出原因，纠正错误，重新进行校核。