GB/T 12690.17—200X

前    言

GB/T 12690-200X《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质学分析方法》共分18个部分：

——第1部分：碳、硫量的测定  高频红外法

——第2部分：灼减量量的测定  重量法

——第3部分：水不溶物量的测定  重量法

——第4部分：氧、氮量的测定 脉冲—红外吸收法和脉冲—热导法

——第5部分：铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）铝、铬、锰、钴、镍、铜、锌、铅量的测定电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第6部分：铁量的测定  硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法

——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法

——第8部分：钠量的测定  原子吸收光谱法

——第9部分：氯量的测定  硝酸银比浊法

——第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法

——第11部分：镁量的测定  原子吸收光谱法

——第12部分：釷量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法（方法1） 电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第13部分：钨、钼量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第14部分：钛量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）二安替比啉分光光度法（方法2）

——第15部分：钙量的测定  原子吸收光谱法

——第16部分：氟量的测定  离子选择性电极法

——第17部分：钽、铌量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第29部分：稀土氧化物中铈量的测定 荧光法

本部分为第17部分。

本部分为首次制定。

本部分由两个方法组成，其分析范围出现重叠时，以方法2作为仲裁方法。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分方法1由北京有色金属研究总院起草。

本部分方法1由包头稀土研究院、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分方法1主要起草人：刘鹏宇、邵荣珍、刘兵。

本部分方法1参加起草人：李玉梅、金斯琴高娃、

本部分方法2由北京有色金属研究总院起草。

本部分方法2由包头稀土研究院、包钢稀土高科技股份有限公司参加起草。

本部分方法2主要起草人：刘鹏宇、邵荣珍、刘兵。

本部分方法2参加起草人：杜梅、包春香、

本部分为首次发布。

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

铌、钽量的测定

方法1 电感耦合等离子体发射光谱法

- 范围

本方法规定了单一稀土金属中铌、钽含量的测定方法。

本方法适用于单一稀土金属中铌、钽含量的测定。测定范围：铌0.010％～0.50%；钽0.020%～0.50％。

- 方法原理

试料用硝酸、氢氟酸溶解，分离稀土基体后，进行氩等离子光谱法测定。

- 试剂和材料

  - 氢氟酸(ρ1.14g／mL)。

  - 硝酸(1+1)。

  - 硼酸溶液(100 g／L)。

  - 铌标准贮存液：称取1.0000g金属铌[w（Nb）≥99．99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.1），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.1），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铌。保存于塑料瓶中。

  - 钽标准贮存液：称取1.0000g金属钽[w（Ta）≥99．99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（3.1），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（3.1），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钽。保存于塑料瓶中。

  - 铌、钽混合标准液：移取5mL铌标准溶液(3.4)，5mL钽标准溶液(3.5)于100 mL容量瓶中，加入2 mL氢氟酸(3.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg铌、50 μg钽。保存于塑料瓶中。

  - 氩气[w（Ar）≥99．99％]。

- 仪器

4.1  电感耦合等离子体光谱仪，分辨率<0.006nm（200nm处）。

4.2  光源：氩等离子体光源。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

6.1 试料

称取1.0 g试样(5)，精确至0.0001g。

6.2 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3空白试验

随同试料做空白试验。

6.4 分析试液的制备

6.4.1  将试料(6.1)置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少许水及10 mL硝酸(3.2)，加热溶解至清。加入约50 mL水，加热至近沸。取下，加入5mL氢氟酸(3.1)，加热至微沸2min，并于60℃~80℃保温20 min，放置冷却至室温，移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，用慢速定量滤纸干过滤。

6.4.2  按表1分取试液(6.4.1)于已加入5mL硼酸溶液(3.3)的25 mL容量瓶中，，用水稀释至刻度，混匀。

表1

| 待测元素质量分数／％ | 分取体积／mL |
| --- | --- |
| 0.010～0.10 | 10.00 |
| 0.10～0.50 | 5.00 |

6.5  标准系列溶液的制备

分别移取0mL、0.50 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL标准溶液(3.6)于5个已加入5mL硼酸溶液(3.3)的50 mL容量瓶中，加入0.5mL氢氟酸(3.1)，用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液的浓度为0μg／mL、0.50 μg／mL、2.00μg／mL、5.00 μg／mL、10.00 μg／mL。

6.6  测定

推荐分析线见表2：

表2

| 基体 | 谱线/ nm | 基体 | 谱线/ nm | 基体 | 谱线/ nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nb | Ta |  | Nb | Ta |  | Nb | Ta |
| La | 309.418 | 268.517 | Eu | 309.418 | 268.517 | Er | 316.340 309.418 | 263.558 |
| Ce | 309.418 | 263.558 | Gd | 309.418 | 263.558 | Tm | 309.418 | 263.558 |
| Pr | 316.340 | 263.558 | Tb | 316.340 309.418 | 263.558 268.517 | Yb | 309.418 | 263.558 |
| Nd | 309.418 | 263.558 | Dy | 309.418 | 263.558 | Lu | 309.418 316.340 | 263.558 |
| Sm | 309.418 | 263.558 | Ho | 309.418 | 263.558 | Y | 309.418 | 263.558 |

将分析试液(6.4.2)与标准系列溶液（6.5）同时进行氩等离子体光谱测定。

- 分析结果的计算

按式（1）计算铌和钽的质量分数（%）：

…………………（1）

式中：——自工作曲线上查得分析试液(6.4.2中)铌、钽的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——自工作曲线上查得空白溶液中铌、钽的质量浓度，单位为微克每毫升（μg/mL）；

——分析试液(6.4.2)的体积，单位为毫升（mL）；

——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

——试液总体积，单位为毫升（mL）；

——试料的质量，单位为克（g）。ρ

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限(r)，超过重复性限(r)的情况不超过5%。重复性限(r)按表3数据采用线性内插法求得；超过表3中含量的测定值，其重复性限(r)用外推法计算求得：

表3

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| Nb | 0.035 | 0.004 |
|  | 0.084 | 0.008 |
|  | 0.42 | 0.04 |
| Ta | 0.036 | 0.009 |
|  | 0.089 | 0.014 |
|  | 0.42 | 0.04 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

8.2 允许差

实验室间分析结果的差值应不大于表4所列的允许差：

表4

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| Nb | 0.010~0.030 | 0.006 |
|  | >0.030~0.080 | 0.008 |
|  | >0.080~0.20 | 0.018 |
|  | >0.20~0.50 | 0.04 |
| Ta | >0.020~0.080 | 0.010 |
|  | >0.080~0.20 | 0.020 |
|  | >0.20~0.50 | 0.04 |

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

铌、钽量的测定

方法2 电感耦合等离子体质谱法

- 范围

本方法规定了单一稀土金属中铌、钽含量的测定方法。

本方法适用于单一稀土金属中铌、钽含量的测定。测定范围：铌0.0010％～0.050%；钽0.0010%～0.050％（除金属钬外），0.0020%～0.050%（金属钬）。

- 方法原理

试料用硝酸、氢氟酸溶解，同时分离稀土基体后，在稀氢氟酸介质中，进行氩等离子体质谱测定。对于金属钬中钽的测定，采用系数校正法校正残留钬对钽的干扰。

- 试剂

  - 氢氟酸(ρ1.14g／mL)。

  - 硝酸(1+1)。

  - 铌标准贮存液：称取1.0000g金属铌[w（Nb）≥99．99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（11.1），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（11.1），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铌。保存于塑料瓶中。

  - 钽标准贮存液：称取1.0000g金属钽[w（Ta）≥99．99％]于聚四氟乙烯烧杯中，加入5mL氢氟酸（11.1），加热溶解至清亮，冷却后移入1000 mL容量瓶中，补加35mL氢氟酸（11.1），稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg钽。保存于塑料瓶中。

  - 铌、钽混合标准溶液：移取5mL铌标准贮存溶液(11.4)，5mL钽标准贮存溶液(11.5)于100 mL容量瓶中，加入2 mL氢氟酸(11.1)，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1mL含50μg铌、50 μg钽。保存于塑料瓶中。再将此溶液稀释成1mL含1μg铌、1 μg钽的标准溶液。

  - 氧化钬标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化钬[w（Ar）>99.99%]，置于100mL烧杯中，加10mL硝酸(11.2)，低温加热至溶解完全，取下冷却，移入100mL容量瓶中，用水稀至刻度，混匀。此溶液1mL含1000μg氧化钬。再将此溶液用硝酸(1+99)稀释成1mL含10μg氧化钬的标准溶液。

  - 铯内标溶液：称取0.1270 g氯化铯，加入10 mL水及2 mL硝酸(11.2)，溶解至清，冷却。移入100 mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。此溶液1 mL含1 mg铯。再将此溶液用硝酸(1+99)稀释成1 mL含1μg铯的内标溶液。

  - 氩气[w（Ar）≥99．99％]。

- 仪器

电感耦合等离子体质谱仪：质量分辨率不低于(0.8±0.1)amu。

- 试样

将试样去掉表面氧化层，取样后立即称量。

- 分析步骤

- 试料

称取1.0g试样(13)，精确至0.0001g。

- 测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

- 空白试验

随同试料做空白试验。

- 分析试液的配制

14.4.1 将试料(14.1)置于200 mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少许水及10 mL硝酸(11.2)，加热溶解至清。加入约50 mL水，加热至近沸。取下，加入5mL氢氟酸(11.1)，加热至微沸2min，并于60℃～80℃保温20 min，放置冷却至室温。移入100 mL塑料容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。待沉淀下沉后，用慢速滤纸干过滤。

14.4.2  分取5.00 mL试液(14.4.1)，按表5置于相应塑料容量瓶中，并加入铯内标溶液(11.7)，用水稀释至刻度，混匀。

表5

| 含量(质量分数)范围 ／％ | 定容体积 ／mL | 加入铯内标溶液体积 ／mL |
| --- | --- | --- |
| 0.0010～0.010 | 100 | 1.00 |
| 0.010～0.050 | 250 | 2.50 |

- 标准系列溶液的制备

分别移取0mL、0.50 mL、2.00 mL、5.00 mL、10.00 mL铌、钽混合标准溶液(11.5)于4个100 mL塑料容量瓶中，加入0.2 mL氢氟酸(11.2) 、1.00mL铯内标溶液(11.6)，用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中铌、钽的浓度为0ng／mL、5.00 ng／mL、20.00ng／mL、50.00 ng／mL、100.00 ng／mL。

分别移取0mL、1.00 mL、2.00 mL、5.00 mL氧化钬标准溶液(11.6)于5个100 mL容量瓶中，加入1.0 mL氢氟酸(11.1) 、1.00mL铯内标溶液(11.7)，用水稀释至刻度，混匀。此标准系列溶液中氧化钬的浓度为0ng／mL、100.00 ng／mL、200.00ng／mL、500.00 ng／mL。

- 测定

测量同位素质量数：93Nb 、181Ta和165Ho。

将分析试液(14.4.2)与标准系列溶液（14.5）同时进行氩等离子质谱测定。

- 分析结果的计算与表述

按式（2）计算铌和钽的质量分数（%）：

…………（2）

式中：——自工作曲线上查得分析试液(14.4.2)中铌、钽的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

——自工作曲线上查得空白溶液中铌、钽的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

——自工作曲线上查得分析试液(14.4.2)中钬的质量浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

——钬对钽的干扰系数（测定除钬以外的其它稀土基体时，=0）；

V2——分析试液(14.4.2)的体积，单位为毫升（mL）；

V1——分取试液的体积，单位为毫升（mL）；

V0——试液总体积，单位为毫升（mL）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

16.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表6数据采用线性内插法求得；超过表6中含量的测定值，其重复性限（r）用外推法计算求得。

表6

| 元素 | 质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- |
| Nb | 0.0018 | 0.0005 |
|  | 0.0087 | 0.0010 |
|  | 0.035 | 0.004 |
| Ta | 0.0018 | 0.0005 |
|  | 0.0089 | 0.0010 |
|  | 0.035 | 0.004 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |

16.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表7所列允许差。

表7

| 元素 | 质量分数 / % | 允许差/ % |
| --- | --- | --- |
| Nb | 0.0010~0.0030 | 0.0006 |
|  | >0.0030~0.0080 | 0.0012 |
|  | >0.0080~0.020 | 0.0025 |
|  | >0.020~0.050 | 0.0040 |
| Ta | 0.0010~0.0030 | 0.0008 |
|  | >0.0030~0.0080 | 0.0015 |
|  | >0.0080~0.020 | 0.0030 |
|  | >0.020~0.050 | 0.0050 |

- 质量保证与控制

每周用自制的控制标样(如有国家级或行业级标样时，应首先使用)校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。

———————————————

# Text boxes

ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土金属及其氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第17部分  铌、钽量的测定

方法1 电感耦合等离子体光谱法

方法2 电感耦合等离子体质谱法

Chemical Analysis Methods of Non-Rare Earth Impurities of Rare Earth Metals and Oxides

Part 17：Determination of Niobium and Tantalum Contents

ICP-AES (1)

ICP-MS (2)

送审稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布