XB

铈铽氧化物化学分析方法

电感耦合等离子体原子发射光谱法

测定铈铽氧化物中氧化铈和氧化铽含量

Cerium-terbium oxide-Determination of cerium oxide and terbium oxide content-Inductively coupled plasma atomic emission spectrographt method

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

中华人民共和国稀土行业标准

XB/T XXXX—XXXX

前　　言

本标准由全国稀土标准化委员会提出。

本标准由全国稀土标准化委员会归口并负责解释。

本标准方法由广东珠江稀土有限公司负责起草。

本标准方法由江阴加华新材料资源有限公司、湖南稀土金属材料研究院、赣州虔东稀土实业集团股份有限公司参加起草。

本部分方法主要起草人：林志阳、邓汉芹、宋伟新。

本部分方法主要验证人：

铈铽氧化物化学分析方法

电感耦合等离子体原子发射光谱法

测定铈铽氧化物中氧化铈和氧化铽含量

  - 范围

本方法规定了氧化铈铽中铈、铽含量的测定方法。

本方法适用于氧化铈铽中氧化铈和氧化铽含量的测定。测定范围：CeO2 58%～70%，Tb4O7 30%～42%

- 方法原理

试样以硝酸加过氧化氢溶解，在稀硝酸介质中，直接以氩等离子体光源激发，进行光谱测定。

- 试剂

3.1 硝酸（1+1），优级纯。

3.2 硝酸（1+19），优级纯。

3.3 30%过氧化氢溶液，分析纯。

3.4 氩气（>99.99%）。

3.5 氧化铈标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铈(＞99.99%),置于100ml烧杯中,加入10ml硝酸(1+1)和几滴30%过氧化氢溶液,低温溶解后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1ml含1mg氧化铈,其酸度为5%(V/V)硝酸。

3.6 氧化铽标准溶液：称取0.1000g经900℃灼烧1h的氧化铽(＞99.99%),置于100ml烧杯中,加入10ml硝酸(1+1),低温溶解后,移入100ml容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1ml含1mg氧化铽,其酸度为5%(V/V)硝酸。

4  仪器

4.1 计算机控制顺序扫描单色仪：到数线色散率不大于0.26nm/mm（一级光谱）。电感耦合等离子体光谱仪, 分辨率<0.006nm(200nm处)。

4.2 光源：氩等离子体光源，使用功率不少于1.2Kw。

5  试样

将试样于900oC灼烧1h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

- 分析步骤

6.1  分析试液的制备

6.1.1 准确称取0.1000g试样（5）于50mL烧杯中，用水湿润，加入10mL硝酸（3.1），加几滴30%过氧化氢溶液（3.3），于低温溶解后冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.1.2 移取10.00mL试液（6.1.1）于100mL容量瓶中，加入9mL硝酸（3.1），用水稀释至刻度，混匀。待测。

6.2  标准溶液的配制

将稀土氧化物贮存溶液（3.5～3.6）按表1分别移入7个100mL的容量瓶中，加入硝酸（3.2），稀释至刻度，混匀，制得7个标样溶液，酸度为5%(V/V)硝酸。

表1

| 标准标号 | CeO2质量浓度/（μg/mL） | Tb4O7质量浓度/（μg/mL） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70 | 30 |
| 2 | 68 | 32 |
| 3 | 66 | 34 |
| 4 | 64 | 36 |
| 5 | 62 | 38 |
| 6 | 60 | 40 |
| 7 | 58 | 42 |

6.3 测定

6.3.1测定条件：

等离子体光源：入射功率0.8Kw，反射功率少于10w。

氩气流量：冷却气量12L/min，载气量0.76L/min。

观测高度：线圈上方15mm。

分析线及线性范围：分析线Ce 413.765nm、Tb 332.440nm；线性范围CeO2 58%～70%，Tb4O7 30%～42%。

6.3.2 将分析试液（6.1）与标样溶液（6.2）同时进行氩等离子体光谱测定。

7   分析结果的计算

将标准溶液的含量直接输入计算机，根据标样溶液和分析试液的强度值，由计算机计算并输出分析结果。

8  精密度

8.1重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值的范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得：

表2

| CeO2质量分数 / % | 重复性限（r）/ % | Tb4O7质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- | --- | --- |
| 60.00 | 0.80 | 40.00 | 0.80 |
| 62.00 | 0.90 | 38.00 | 0.90 |
| 64.00 | 1.0 | 36.00 | 1.0 |
| 66.00 | 1.2 | 34.00 | 1.2 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr,Sr为重复性标准差。 |  |  |  |

8.2  允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氧化物 | 质量分数/ % | 允许差 / % | 氧化物 | 质量分数/ % | 允许差 / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氧化铈 | 60%～66% | 2.5 | 氧化铽 | 34%～40% | 2.5 |

9  质量保证与控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。