ICS 77.120.99

H14

中华人民共和国国家标准

稀土金属及氧化物中非稀土杂质化学分析方法

### 第16部分：氟量的测定

### 离子选择性电极法

Chemical analysis methods for non- rare earth impurities of rare earth metals and their oxides

Part 16: Determination fluorine content

Ion selective electrode analysis

审定稿

200×-××-××发布

200×-××-××实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发布

GB/T 12690.16—200×

前    言

GB/T 12690-200X《稀土金属及其氧化物中非稀土杂质学分析方法》共分18个部分：

——第1部分：碳、硫量的测定  高频红外法

——第2部分：灼减量量的测定  重量法

——第3部分：水不溶物量的测定  重量法

——第4部分：氧、氮量的测定 脉冲—红外吸收法和脉冲—热导法

——第5部分：铝、铬、锰、铁、钴、镍、铜、锌、铅量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）铝、铬、锰、钴、镍、铜、锌、铅量的测定电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第6部分：铁量的测定  硫氰酸钾、1，10-二氮杂菲分光光度法

——第7部分：硅量的测定  钼蓝分光光度法

——第8部分：钠量的测定  原子吸收光谱法

——第9部分：氯量的测定  硝酸银比浊法

——第10部分：磷量的测定  钼蓝分光光度法

——第11部分：镁量的测定  原子吸收光谱法

——第12部分：釷量的测定  偶氮胂Ⅲ分光光度法（方法1） 电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第13部分：钨、钼量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）电感耦合等离子体质谱法（方法2）

——第14部分：钛量的测定  电感耦合等离子体光谱法（方法1）二安替比啉分光光度法（方法2）

——第15部分：钙量的测定  原子吸收光谱法

——第16部分：氟量的测定  离子选择性电极法

——第17部分：钽、铌量的测定  电感耦合等离子体质谱法

——第29部分：稀土氧化物中铈量的测定 荧光法

本部分为第16部分。

本部分为首次制定。

本部分由全国稀土标准化技术委员会提出并归口。

本部分由北京有色金属研究总院、中国有色金属工业标准计量质量研究所负责起草。

本部分由北京有色金属研究总院起草。

本部分由江西赣州虔东稀土集团股份有限公司、包头稀土研究院参加起草。

本部分主要起草人：杨萍、陈云红。

本部分主要验证人：姚南红、陈婕、高励珍、王安丽、郝茜。

本部分为首次发布。

稀土金属及氧化物中非稀土杂质化学分析方法

第16部分：氟量的测定

离子选择性电极法

- 范围

本部分规定了稀土金属及氧化物中氟量的测定方法。

本部分适用于稀土金属及氧化物中氟量的测定。测定范围：0.010%～0.50%。

- 方法原理

试料经稀硝酸溶解后，加入过量氢氧化钠，使氟与铁、稀土等分离。在pH值6.5~7.0溶液中，以氟离子选择性电极为指示电极，饱和甘汞电极为参比电极，测量两极间的平衡电位值，求得氟含量。

- 试剂

3.1 过氧化氢 （30%）

3.2 硝酸（1+3）。

3.3 氢氧化钠溶液（300g/L）。

3.4 氢氧化钠溶液（50g/L）。

3.5 柠檬酸钠缓冲液（300g/L）。

3.6 氟离子标准贮存溶液：称取2.2101g优级纯氟化钠（120℃干燥至恒重）于250mL塑料烧杯中，加水溶解后移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀，立即保存于塑料瓶中，此溶液1mL含1mg氟

3.7 氟离子标准溶液：移取10.00mL氟标准贮存溶液（3.6于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，立即保存于塑料瓶中。此溶液1mL含100μg氟。

3.8氟离子标准溶液：移取20.00mL氟标准贮存溶液（3.7于100mL容量瓶中，以水稀释至刻度，混匀，立即保存于塑料瓶中。此溶液1mL含20μg氟。。

3.9 溴甲酚绿指示剂（1g/L的乙醇-水溶液）：称取0.1g溴甲酚绿溶于20mL乙醇中水稀释至100mL，摇匀。

- 仪器设备

4.1 电位测量仪，精度0.1mV

4.2 氟离子选择性电极：氟离子检测下限应不大于2.5×10-4mg/mL，电极在使用前应在10－3mol/L氟化钠溶液中浸泡1h以上，使之活化，然后用水洗至溶液中氟离子不大于10－5 mg/mL后方可进行测定。

4.3 双液接饱和甘汞电极。

- 试样

5.1  稀土氧化物试样的制备：试样于900 ℃灼烧1 h，置于干燥器中，冷却至室温，立即称量。

5.2稀土金属试样的制备：试样去掉表面氧化层，取样后，立即称量。

- 分析步骤

6.1  试料

按表1称取试样，精确至0.0001g。

表1

| 氟含量范围（质量分数）/ % | 试料量 /g | 溶液总体积 / mL | 移取体积 / mL |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.01~0.04 | 1.00 | 100.00 | 10.00或20.00 |
| ＞0.04~0.070 | 0.50 | 100.00 | 10.00 |
| ＞0.070~0.20 | 0.20 | 100.00 | 10.00 |
| ＞0.20~0.50 | 0.10 | 100.00 | 5.00 |

6.2  测定次数

称取两份试料进行平行测定，取其平均值。

6.3　空白试验

随同试料做空白试验。

6.4  测定

6.4.1  稀土金属试样：将试料（6.1）置于150mL聚四氟乙烯烧杯中，将烧杯置于冷水浴中，加入15mL 水、10mL硝酸（3.2），试样溶解完全后，加入30mL氢氧化钠溶液（3.3）混匀，在60℃～80℃保温约10min，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.2  稀土氧化物试样：将试料（6.1）置于150mL聚四氟乙烯烧杯中，加入少许水润湿试样，加10mL硝酸（3.2），低温溶解，试样若不清亮可加入数滴过氧化氢（3.1）使溶液完全溶解。加入20mL氢氧化钠溶液（3.3）混匀，在60℃～80℃保温约10min，冷却至室温，将溶液移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

6.4.3  按表1分取上清液（6.4.1或6.4.2）于50mL容量瓶中，加1滴溴甲酚绿指试剂（3.9），用硝酸（3.1）和氢氧化钠（3.4）调至溶液刚变为黄色，加入10mL柠檬酸钠缓冲溶液（3.5），用水稀释至刻度，混匀。

6.4.4  将溶液（4.4.3）倒入50mL干烧杯中，加入搅拌子，将烧杯置于磁力搅拌器上，插入氟离子选择性电极（4.2）和饱和甘汞电极（4.3），用电位测量仪测定溶液平衡电极电位。待其读数稳定（电极电位每分钟的变化不大于0.2mV时）后，读取电位值。

6.4.5  再在试液（6.4.4）中分5次加入氟标准溶液（3.8），每次加入0.50mL，测定其平衡电极电位值。待其读数稳定（电极电位每分钟的变化不大于0.2mV时）后，读取电位值。累加的体积分别为0.50mL、1.00 mL、1.50 mL、2.00 mL、2.50 mL，相应的氟量分别为10.00μg、20.00μg、30.00μg、40.00μg、50.00μg。

6.4.6  空白试液按6.4.5进行。

6.4.7  用格氏作图法，以氟量为横坐标，平衡电极电位为纵坐标，在HGDP离子电极用反对数坐标纸上作曲线，在工作曲线上查出测定溶液（6.4.4）和空白溶液（6.3）的氟量和空白值。

  - 分析结果的计算与表述

按式（1）计算氟的质量分数（%）：

……………………………（1）

式中：

V——试液总体积，单位为毫升（mL）；

V1——移取试液体积，单位为毫升（mL）；

m0——自工作曲线上查得的空白试液氟量，单位为微克（μg）；

m1——自工作曲线上查得的分析试液氟量，单位为微克（μg）；

m——试料的质量，单位为克（g）。

- 精密度

8.1 重复性

在重复性条件下获得的两次独立测试结果的测定值，在以下给出的平均值范围内，这两个测试结果的绝对差值不超过重复性限（r），超过重复性限（r）的情况不超过5%，重复性限（r）按表2数据采用线性内插法求得。

表2

| 氟质量分数 / % | 重复性限（r）/ % |
| --- | --- |
| 0.010 | 0.002 |
| 0.020（金属钕） | 0.006 |
| 0.052 | 0.004 |
| 0.11 | 0.02 |
| 0.42（金属钇） | 0.06 |
| 注：重复性限（r）为2.8×Sr，Sr为重复性标准差。 |  |

8.2 允许差

实验室之间分析结果的差值应不大于表3所列允许差。

表3

| 氟含量范围（质量分数） / % | 允许差 / % |
| --- | --- |
| 0.010～0.020 | 0.006 |
| ＞0.020～0.080 | 0.01 |
| ＞0.080～0.20 | 0.03 |
| ＞0.20～0.50 | 0.06 |

- 质量保证和控制

每周用自制的控制标样（如有国家级或行业级标样时，应首先使用）校核一次本标准分析方法的有效性。当过程失控时，应找出原因，纠正错误，重新进行校核。